|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99[SP.2.10]57                                                                                        22/06/2018

Konu	:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                         EKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 27/06/2018 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANALİTİK TERAZİ | 1 Adet |  |  |  |
| 2 | ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI | 1 Adet |  |  |  |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR 2018/19A111 kod nolu proje için, teklifler 27/06/2018  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için:FEF Fizik Bölümü Prof.Dr.Ferhunde ATAY    02222393750/2825

................................................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5532-Fax:0.222.2393903 Bil Arş.Prj. atınalma Şubesi Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Analitik Terazi

Teknik Özellikleri:

Analitik terazi aşağıdaki teknik özellikleri kapsamalıdır:

1. Maksimum kapasite 220 g olmalıdır.

2. Okunabilirlik 0,1 mg olmalıdır.

3. Dara Ağırlığı -310 g olmalıdır.

4. Tekrarlanabilirlik 0,1 mg olmalıdır.

5. Lineerlik ±0,2 mg olmalıdır.

6. Kefe boyutu 85 mm olmalıdır.

7. Stabilizasyon süresi 3,5 sn olmalıdır.

8. Hassasiyet sapması 1 ppm/°C sıcaklık +10 ° - +40°C aralığında olmalıdır.

9. Çalışma sıcaklığı +10° - +40° C ** aralığında olmalıdır.

10. Güç kaynağı 12 ÷ 16 V DC / 250 mA (350 mA Wi-Fi bulunan) olmalıdır.

11. Kalibrasyon tipi Internal (dahili) olmalıdır.

12. Ekran LCD (backlight) olmalıdır.

13. Bağlantı tipi 2×RS 232, USB-A, USB-B, Wi-Fi (opsiyonel) olmalıdır.

14. Net yük/Brüt yük 5,6/7,7 kg aralığında olmalıdır.

15. Cihaz her türlü fabrikasyon hatasına karşı 2 yıl ücretsiz, ücret karşılığı 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır.

16. Terazi ile çalışmada gereken ve aşağıda listelenen ürünler terazi ile birlikte teslim dilmelidir.

• Titanium(IV) n-butoxide, 99,99% 250GRx1adet

• Titanium(IV) isopropoxide, 99+% 2,5LTX2adet

• Penset, Sivri Uçlu, 13 Cm, Antimanyetik, Pimli, Düz x4adet

• Spatül, Düz Ve Oluklu 180 mm x4adet

• Spatül, Mikro 180 mm x4adet

• LDPE Piset, Kırmızı Kapaklı, 250 ml x10adet

• Vial, 15ml, Şeffaf, Üst Kapalı x100adet

• Cam Şişe, Soda Lime, Kapaklı, Geniş Boyunlu, Şeffaf, 30 ml x50adet

• Şişe, 100 Ml, Borosilikat Cam, Mavi Vidalı Kapaklı - Gl45,Taksimatlı x10adet

2. Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

Teknik Özellikleri:

Isıtıcılı manyetik karıştırıcı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

1. Cihaz fırçasız DC motora sahip olmalıdır.

2. Cihaz dijital LCD göstergeye sahip olmalıdır. Sıcaklık ve hız

değerleri dijital olarak ayarlanabilmeli ve okunabilmelidir.

3. Cihazın maksimum sıcaklığı en az 340°C olmalıdır.

4. Cihazın sıcaklık kontrolü +/- 0.1°C veya daha iyi olmalıdır.

5. Cihazın ısıtma tablasının çapı en az 135 mm olmalıdır.

6. Cihazın ısıtıcı tabla yüzeyi seramik kaplı paslanmaz çelik olmalıdır.

7. Cihaz 20 litre (su) sıvı karıştırma kapasitesine sahip olmalıdır.

8. Cihaz 80mm uzunluğuna kadar her tür manyetik balık ile çalışabilmelidir.

9. Cihazın ısıtma kapasitesi en az 550 W olmalıdır.

10. Cihazın karıştırma hızı 100-1500 devir/dakika arasında olmalıdır.

11. Cihaz RS 232 portuna sahip olmalıdır.

12. Cihaz opsiyonel Pt100 harici sıcaklık probu ile çalışabilmelidir.

13. Cihaz IP42 koruma sınıfı gerekliliklerini karşılamalıdır.

14. Cihaz aşırı ısınmaya karşı koruma özelliğine sahip olmalıdır.Aşırı ısınma durumunda ısıtmayı durdurmalıdır.

15. Cihaz 220 V, 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

16. Cihaz ile birlikte 5-50mikrolitre aralığında çalışılabilecek mikropipet verilmelidir.

17. Cihaz her türlü fabrikasyon hatasına karşı 2 yıl ücretsiz ücret karşılığı, 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır.

18. Cihaz ile birlikte aşağıda özellikleri belirtilen malzemeleri verilmelidir.

• Sulfuric acid 95-97% x2,5LT

• Nitric acid 65% x2,5LT

• Hydrochloric acid 37% x2,5LT

• Manyetik Balık, Teflon, 10x6 mm x10adet

• Cam Mezür Seti, A Sınıfı, 10-25-50-100-250ml, Sertifikalı x5adet

• Beher Seti, 25-50-100 ml hacim x10adet

• Erlen, Şilifli, Plastik kapaklı 50 ml hacim, NS : 14,5/23 x5adet

• Erlen, Şilifli, Plastik kapaklı 100 ml hacim, NS : 29/32 x5adet

• Petri, Cam 100x20 mm 10adet