|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]/ 377	                                                                                       	11 / 09 /2019

Konu	: Yaklaşık Maliyet		                                                                                                                ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımlarının düzenlenen esas ve usüllerin (20/f) Md.ne göre hazırlanmış olan teknik şartnamenin incelenerek ihalenin gerçekleşmesine engel herhangi bir husus olup olmadığını ve teknik şartname ile malzeme listesinin uyumlu olup olmadığı hususlarının değerlendirilmesi ve aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar / hizmetlerin çıkılacak ihaleye esas yaklaşık maliyet belirlenmesi amacıyla KDV Hariç tekliflerinizi en geç 18 / 09 / 2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Miktarı | Malın/Hizmetin Cinsi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | Real Time PCR Cihazı |  |  | % |
|  |  |  |  |  | % |
|  |  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir) |  |  |  |

NOTLAR: 2019 / 46E04 kod nolu proje için, teklifler 18 / 09 / 2019 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir..

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fak.Göğüs Hastalıkları ABD.Prof.Dr.Güntülü AK /  0 222 239 29 79/ 7040

...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Real Time PCR cihazı

Sayfa 35

Proje Kodu: 2018-2243

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz, yüksek miktarlı genom taramaları, moleküler biyoloji, diagnostik kitler gibi laboratuvar çalışmalarına uygun

olmalıdır.

2. Cihaz standart olarak 96x0.2'lik gradient blok ile gelmelidir.

3. En az saniyede 5°C ısıtma performansına sahip olmalıdır .

4. 2 adımlı standart tek renkli (SYBR Green veya FAM) bir real-time PCR deneyini

30 dakikadan kısa sürede sonlandırabilmelidir.

5. +/- 0,2° C ısı kontrol kesinliği ve +/- 0,4 °C'lik blok üniformitesi olmalıdır.

6. Isı aralığı 0°C, + 100°C arasında programlanabilir olmalıdır.

7. Gradient özelliği sayesinde real-time PCR çalışmalarının optimizasyonu kolaylıkla sağlanabilimelidir.

8. 30-100°C aralığında alt ve üst sıcaklık farkı 24°C olacak şekilde en az 8 farklı gradient programlama yapılabilmelidir.

9. Reaksiyon hacmi 1 μl'ye kadar inebilmelidir.

10. Cihaz real-time okuma için üç kanallı optik module sahip olmalıdır.

11. Ekzitasyon - Emisyon dalga boyu aralığı 450-580 nm aralığında olmalıdır.

12. Cihaz iki renkli multipleks çalışmalara uygun olmalıdır.

13. Cihazın tüm kuyulardan veri toplama süresi multipleks çalışmalarda 12 saniye, FAM ya da SYBR Green içeren tek

renkli çalışmalarda ise 3 saniye olmalıdır

14. Cihazın optik dizaynında FRET singleplex çalışmalar için tasarlanmış,

LED-filter fotodiode kombinasyon özelliğinde bir kanal olmalıdır.

15. Cihazın dinamik aralığı 10 orders of magnitude olmalıdır.

16. Cihaz normalizasyon için ROX gibi referans boyalara ihtiyaç duymamalıdır.

17. Cihaz, insan genomik DNA'sında hedef diziye ait 1 kopyayı saptayabilecek hassasiyette olmalıdır.

18. Yazılım gelişmiş gen ekspresyonu analizleri yapabilmelidir. Bu analizlerde ΔCt, Δ(ΔCt) analizleri yazılım üzerinde

yapabilmeli, relative ekspresyon seviyeleri grafik olarak görüntülenebilmelidir.

19. Kantitasyon için standart eğri oluşturabilmeli, detaylı raporlar alınabilmelidir.

20. Yazılım ile allelik diskriminasyon çalışmaları yapılabilmelidir. Yazılım grafik olarak farklı genotipleri

gösterebilmelidir. Gelişmiş raporlama özelliği ile wild type, heterozygote örnekler kolaylıkla tespit edilebilmelidir.

21. Yazılım real-time PCR dışında, son nokta okumasına da izin vermelidir. Bu sayede sistem bir fluorometre gibi de

kullanılabilmelidir.

22. Yazılım, primerlerin erime sıcaklıklarını hesaplayabilmeli bu sayede annealing sıcaklığı otomatik olarak

hesaplanabilmelidir.

23. Yazılım sınırsız sayıda bilgisayara yüklenebilmelidir. Bu sayede cihazdan elde edilen sonuçların detaylı analizleri

farklı ortamlarda yapılabilmelidir.

24. Cihaz her türlü sonuç, tablo ve grafiği farklı formatlara (MS Word, MS Excel gibi) ihraç edebilmelidir

25. Yazılım, çalışma bittikten sonra çalışmanın sonucuna ait datayı mail ile kullanıcıya gönderebilme özelliğine sahip

olmalıdır.

26. Cihaz Farklı marka stip, plate, master mix ve boyalarla da çalışabilmelidir.

27. Cihaz rutin olarak yapılan herhangi bir kalibrasyona ihtiyaç duymamalıdır.

28. Cihaz ile birlikte aşağıda özellikleri belirtilmiş olan PCR cihazı verilmelidir.

29. Cihaz , yüksek miktarlı genom taramaları, Moleküler Biyoloji , Diagnostik kitler gibi Laboratuvar çalışmalarına

uygun olabilmelidir.

30. Cihaz standart olarak 96 kuyucuklu blok ile gelmelidir.

31. Bu blok gradient özelliğe sahip olmalıdır Gradient ısı aralığı 30-100°C olmalıdır.en fazla 8 farklı anneling sıcaklığı

oluşturmalıdır.

32. Blok Isı aralığı 4°C, + 100°C arasında olmalıdır.

33. Cihaz saniyede 4°C ısıtma performansına sahip olmalıdır

34. Ramp rate oranı 0,1 ila 4 °C arasında ayarlanabilmelidir

35. +/- 0,5° C ısı kontrol kesinliği ve +/- 0,5 °C'lik blok üniformitesi olmalıdır.

36. Hem hesaplanabilir hem de blok ısısını baz alan ısı kontrol moduları olmalıdır.

37. Cihaz minimum 500 program hafızasına sahip olmalıdır. USB flash belek ile sınırsız program hafızası özelliğine

erişebilmelidir.

38. Cihaza takılabilen USB flash belleğe, protokoller, çalışma raporları ve system raporları kayıt edilebilmelidir.

39. Çoklu metod programlama seçenekleri sunmalıdır : Step temelli grafiksel ve yazı protokol yazımı.

40. Protokol yazımında Increment fonksiyonu ile Her döngüde +/- 10 °C sıcaklık değişimi, Extend fonksiyonu ile Her

döngüde +/- 60 saniyelik değişim ayarlanabilmelidir.

41. Cihazın yüksek çözünürlüğe sahip 5,7" renkli ekranında reaksiyon adımları izlenebilmelidir. Bu ekran dokunmatik

özelliğe sahip olmalı ve tüm programlamalar dokunmatik ekran üzerinden yapılmalıdır.

42. Oil free PCR çalışmaları için ısıtıcılı kapak "hot lid" standardı ile kondensasyon minimuma indirilmelidir. Isıtmalı

kapak 105°C' ye kadar ısıtılabilmelidir.

43. Cihaz instant inkübasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

44. Cihaz sesli alarmlarla kullanıcıyı uyarmalıdır.

45. Cihaz elektrik kesintisinden sonre kaldığı yerden devam edebilmelidir.

46. Cihaz PCR lisansına sahip olmalıdır.

47. Cihaz teslimatın ardından blok validasyon testi yapılmalı sertifika kurumumuza teslim edilmelidir.

48. Teklif veren firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001 kalite belgelerini teklif ile beraber ihale komisyonuna

sunmalıdır. Önerdiği marka TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde belirtilmiş olmalıdır.