	[image: image1.jpg]





	
	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	












                           GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/596
                                                                                                 22/03/2017 
Konu
: Yaklaşık Maliyet Teklif Belgesi                                                                                                        ESKİŞEHİR                                                                                                                                
4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (20/f) Md.ne göre yaklaşık maliyet usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 27/02/2017 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

                              Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	1 Adet
	Mekanik göğüs bası sistemi 
	
	
	

	2
	1 Adet
	Yakın infrared spektroskopi (NIRS) ve ETCO2 ölçümü için non invaziv hemodinamik monitör
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2017/11E01 kod nolu proje için, teklifler  31/03/2017  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.
 (FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.)
 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. 
KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için:Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp A.D.Yrd. Doç.Dr.Filiz BALOĞLU KAYA                                    

                                                                                                                                                            0 2222392979/5186
...........................................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Mekanik göğüs bası sistemi 

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz; etkin, kesintisiz, sabit hız ve derinlikte göğüs basısı gerçekleştirmek üzere dizayn edilmiş

olmalıdır.

2. Cihaz; çok kısa bir sürede kullanıma hazır hale gelmelidir.

3. Cihaz; yeniden canlandırma uygulamaları (YCU) sırasında, hastanın kaşıklar ile defibile edilmesine imkan sağlamalıdır.

4. Cihazı kompresyon derinliğini :

sternum yüksekliği 185mm nin üzerindeki erişkin hastalar için en az 50(±2mm), Sternum yüksekliği

185mm altındaki hastalar için ortalama 40-53mm olacak şekilde otomatik olarak kendisi ayarlayabilmelidir.

5. Cihazın kompresyon sayısı en az 100 (yüz) olmalı, döngüsü en az 50(±5 %)olmalıdır.

6. Cihaz hem batarya ile hem de şebeke elektriği ve araçların güç çıkışları ile çalışabilmeli, batarya

bittiğinde de şebeke elektriğine takılarak uygulamaya devam edebilmelidir.

7. Cihazda 30/2 ve sürekli olmak üzere 2 çeşit kompresyon modu olmalıdır.

8. Cihaz; sırt plakası ve kompresör olmak üzere 2 ana parçadan oluşmalıdır.

9. Sırt plakası; YCU işlemine uygun şekilde dizayn edilmiş olmalı ve her iki tarafında kompresör kollarının

yerleştirilebileceği pimler olmalıdır.

10. Kompresör kollarında cihazın hem el ile tutulup taşınmasını hem de aynı sıra da parmakların girerek

yukarı çekilmek suretiyle, sırt plakasının pimlerine oturmasını sağlayan mekanizması olmalıdır.

11. Cihazın kompresör kısmının üst bölümünde kontrol paneli olmalıdır.

12. Kontrol paneli Kontrol paneli üzerinde pil durumunu gösteren göstergesi olmalı, pil göstergesi görsel

uyarı vermeli, uyarıdan itibaren en az 10(±2) dakika daha cihaz işleme devam edebilmelidir.

13. Kontrol paneli üzerinde alarmı en az 60 saniye durdurmayı sağlayan alarm susturma tuşu bulunmalıdır.

14. Kontrol panelinin üzerinde açma/kapama düğmesi olmalı ve 1sn basılı tutulduğunda cihaz açılarak

otomatik olarak kendi kendini kalibre etmelidir.

15. Kontrol paneli üzerinde, piston ayarlama düğmesi olmalı, bu düğmeye basıldığında piston kolunun

aşağı yukarı hareket etmesini sağlayarak hastaya göre ayarlanması sağlanmalıdır.

16. Kontrol paneli üzerinde kompresyonu geçici olarak durdurmayı sağlayan duraklatma düğmesi olmalıdır

17. Kontrol paneli üzerinde 30/2 döngü düğmesi olmalı, bu düğmeye basıldığında cihaz 30 göğüs

kompresyon yapıp ventilasyonun sağlanması için 3 saniye geçici olarak duraklamalı sonra döngü yeniden

başlamalıdır.

18. Kontrol paneli üzerinde devamlı göğüs basısı düğmesi olmalı ve dakikada en az 102(± 2) göğüs

kompresyonu yapmalı ve devam eden kompresyonlar sırasında ventilasyon uyarısı vermek için ışığı

olmalıdır.

19. Cihazda suction cup olmalı, böylece sadece kompresyon değil ayı zamanda dekompresyon da

yapabilmelidir.

20. Cihazın şarj edilebilir Lityum iyon polimeri (lipo) bataryası olmalı, batarya ile çalışırken uzayan YCU

durumları için batarya ile beraber şebeke elektriğine bağlanarak da çalışabilmelidir.

21. Batarya dolu iken oda sıcaklığında, en az 40 dakika çalışabilmeli ve en fazla 5(beş) saatte tam kapasite

şarj olabilmelidir.

22. Cihaz 2015 ERC(European Resuscitation Council) ve 2015 AHA(American Hearth Association)

yönergelerine tam uyumlu olarak çalışmalı ve yönergelerdeki değişiklikler güncellenebilmelidir.

23. Cihazın toza karşı koruma sınıfı en az IP4x; sıvıya karşı koruma sınıfı en az IPx3 olmalıdır.

24. Kurum gerekli gördüğü takdirde ürün demonstrasyonu isteyecektir.

25. Cihazla birlikte çok kolay bir hareketle ve hızlıca cihazın içinden çıkarılabileceği taşıma çantası

verilecektir, Cihazın toplam ağırlığı 9 kg'ı geçmemelidir.

2. Yakın infrared spektroskopi (NIRS) ve ETCO2 ölçümü için non invaziv hemodinamik monitör

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

1. Monitor, moduler ve güncellenebilir yapıda olmalıdır.

2. Monitor ekranı, renkli, LCD, en az 10" (inch) ve dokunmatik olmalıdır.

3. Monitor üzerinde tüm kontroller dokunmatik ekran üzerinde yapılmalıdır.

4. Monitor masa ustu tipi, dahili bataryali, hem sebeke cereyani hem de batarya ile calısabilen,

tasınabilmesi icin sabit tutanagı olan yapida olmaidir.

5. Monitorde trend hafizasi bulunmali ve olculen tum parametrelerin gecmise donuk en az 24 saatlik trendi

saklanabilmelidir.

6. Monitorun dahili bataryasi elektrik kesintisi durumunda en az 4 saat calisabilecek yapida olmalidir.

7. Dokunmatik ekran uzerinden ekran yerlesimi kullanici tarafindan dokun-surukle-birak yontemi ile

konfigure edilebilmelidir.

8. Monitorun arkasinda 1 adet Ethernet, 2 adet USB baglanti cikislari bulunmalidir.

9. Monitor ekraninda olculen Pulse CO-Oksimetre parametreleri sayisal olarak alt-ust alarm limitleri ile

birlikte gorulmelidir, ayrica her bir sayisal degerin yaninda trend monitorizasyonu da yapilabilmelidir.

10. Monitore istenildiginde Pulse CO-Oksimetre modulu, Beyin fonksiyonu modulu, Bolgesel Oksimetre

modulu, EtCO2 modulu, eklenebilmelidir. En az 3 module ait olcum parametreleri ayni anda ekranda

monitorize edilebilmelidir. Cihazla birlikte istenilen moduller asagida belirtilmistir.

11. Bolgesel Oksimetre Modulu:

11.1. Monitor ile birlikte asagidaki ozelliklere sahip bolgesel oksimetre olcum modulu verilecektir.

11.2. Bolgesel Oksimetre Modulu, LED tabanli teknoloji ile ve en az 4 dalgaboyunda calisacaktir.

11.3. Bolgesel Oksimetri modulu, beyindeki doku oksijen doygunlugunu (%rSO2) izlemek icin yakın

kizilotesi spektroskopi (NIRS) teknolojisini kullanarak olcum yapmalidir.

11.4. Monitor ekraninda bolgesel oksijen saturasyon değeri alt alarm limiti % 1 (yüzde bir) - % 98 (yüzde

doksansekiz) aralığında, üst alarm limiti de % 2 (yüzde iki) - % 99 (yüzde doksan dokuz) aralığında ±1

hassasiyetle ayarlanabilecektir.

11.5. Monitor ekraninda %rSO2 degeri, ayarlanan alt alarm limitinin altinda kaldigi sureyi ve seviyeyi

belirlemek icin egri altinda kalan alan index degeri monitorize edilecektir.

11.6. Modul, serebral korteksden beynin oksijenlenmesini (%rSO2) Non-Invaziv olarak olcmelidir.

11.7. Modul her hastaya ait bolgesel saturasyon dusme ve yukselme yuzdesel oranlarinin monitorize

edilmesi amaciyla hastaya ilk uygulandıgı andan itibaren alinan deger bazal saturasyon degeri olarak

belirlenebilecek, bazal saturasyon degeri ile anlik olculen deger arasindaki fark ekranda gosterilecektir.

11.8. Monitor ekraninda anlik bolgesel oksijen saturasyonu degeri (%rSO2) sensorlerin yerlestirilmesi

halinde hem sol hem de sag bolgeden olculmeli ve ekranda ayni anda iki deger gosterilmelidir ve ayni anda

her iki deger icin en az 24 saatlik trend monitorizasyonu da olmalidir.

11.9. Bolgesel oksimetre modulu, serebral korteksdeki %30 arter, %70 venoz saturasyonlarinin toplamini

sol ve sag olarak ayri ayri ekranda gostermelidir.

11.10. Modulun hem trend hem de mutlak olcum dogrulu ozelligi olmalidir. Urune ait orijinal dokumanlarla

bu husus teyit edilecektir.

11.11. Monitorde kullanici tarafindan secilebilen pulsatile ve non-pulsatile calisma modu ozelligi

bulunmalidir. Pulsatile mod secildiginde ayni sensor ile alindan olculen fonksiyonel arteriyel oksijen

saturasyonu %SpO2 degeri de olculmeli ve ekranda %rSO2 ile %SpO2 degerleri arasindaki fark

sensorlerin yerlestirilmesi halinde hem sol hem de sag bolge icin ekranda gosterilmelidir.

11.12. Modulun %rSO2 degeri icin anlik olcum dogrulugu en fazla %4, trend olcum dogrulugu en fazla %3

olmalidir. Urune ait orijinal dokumanlarla bu husus teyit edilecektir.

11.13. Modul ile birlikte 30 adet yetiskin amacli tek kullanimlik bolgesel oksimetre sensoru verilecektir.

12. EtCO2 Modulu:

12.1. Monitor ile birlikte asagidaki ozelliklere sahip EtCO2 olcum modulu verilecektir.

12.2. EtCO2 modulu ile ekranda EtCO2 numerik degeri, inspirasyondaki CO2 degeri, solunum sayisi

bilgileri izlenebilmelidir.

12.3. Modul sivi birikimine engel olacak teknolojiye sahip olmalidir, su tutucu bulundurmamali, su tutucu

yerine devre icindeki nemi buharlastirarak devre disina uzaklastiran havayolu adaptoru olmalidir.

12.4. Modul sidestream yontem ile olcum yapmali ve en fazla 60 ml/dakika ornekleme hizinda calismalidir.

12.5. Modul ile hasta baglantisi saglandiginda maksimum 15 saniyede parametrelerin olcumu ekranda

gorulmelidir.

12.6. Modül ile 2 adet etco2 ölçüm line ve 100 adet entübe hastalar için ara bağlantısı verilecektir.
Yrd.Doç.Dr.Filiz BALOĞLU KAYA
                                                                                                                       Proje Yürütücüsü

