|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]/372	                                                                                       	 28 / 08 /2020

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç  08/ 09 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Miktarı | Malın/Hizmetin Cinsi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 Adet | Yenidoğan Serebral/Somatik Oksimetre |  |  | % |

NOTLAR: 2020/11047 kod nolu proje için, teklifler 08 / 09 / 2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fakültesi Neonatoloji A.B.D. Doç.Dr. Özge SÜRMELİ ONAY 0 222 239 29 79 / 2763

...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5528 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

Teknik Özellikleri:

SEREBRAL / SOMATİK OKSİMETRE SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Serebral/Somatik oksimetre sensörünün ayrı ayrı neonatal, pediatrik (40 kg ve altı) ve erişkin tipleri olmalıdır. 2. Sensör serebral korteksten beynin ve iskelet kaslarının oksijenlenmesini (rSO2) ölçmelidir. 3. Ölçümü NIR spektroskopi tekniği ile non-invaziv olarak yapmalıdır. 4. Sensörler bir NIR kaynağı ve çift dedektörlü olmalı ve böylece hem sığ, hem derin serebral bölgede hem de iskelet kaslarından, renal ve abdominal bölgeden oksijen ölçümü yapabilmelidir. 2 farklı dalga boyu gönderilerek, arasındaki derinlik rezolüsyonu alınmalıdır. 5. Sensör hastanın nabız, kan basıncı ve vücut ısısından etkilenmeden ölçüm yapabilmelidir. 6. Sensörün yapışkan bandı hasta cildine uygun anti allerjik özellikte olmalıdır ve lateks içermemelidir. 7. Sensör orijinal kapalı ambalajında ve tek hastada kullanılmak üzere üretilmiş olmalı. 8. Teklif veren firmaların ürünle ilgili broşür, katalog ve numuneleri istenilecek, incelemeye tabi tutulacaktır. 9. Teklif edilen sensörler aşağıda teknik özellikleri belirtilen serebral/somatik oksimetre cihazına uyumlu olmalıdır. 10. Sensörler her hastada 24 saat kullanıma uygun olmalıdır. 11. 100 adet serebral/somatik sensör karşılığında aşağıda teknik özellikleri belirtilen serebral somatik oksimetre cihazı teslim edilmelidir. 12. Cihaz yoğun bakımlarda, post-op dönemde ve operasyon esnasında kullanıma uygun olmalıdır. 13. Serebral oksimetre cihazı, NIR spektroskopi tekniği ile serebral korteksteki ve iskelet kaslarındaki oksijen talebi ve oksijen temini dengesindeki değişimi takip edip, beyin ve kas hemodinamiğinin trendini gösteren bir sistem olmalıdır. 14. Cihaz, serebral oksimetre veya somatik oksimetre ve aynı anda hem serebral hem de somatik oksimetre olarak kullanılabilmelidir. 15. Ölçümler gerçek zamanlı olmalıdır. Oksijen tüketimi ve oksijen temini arasındaki dengedeki değişimleri anlık olarak göstermelidir. 16. rSO2 ölçümü alın bölgesine yerleştirilen sensörler vasıtası ile non-invaziv olarak yapılmalıdır. 17. Cihaz yenidoğan, pediatrik ve yetişkin hastalarda kullanılabilmelidir. 18. Her hastaya ait serebral ve somatik saturasyon düşme ve yükselme yuzdesel oranlarının monitorize edilmesi ve takibi amacıyla operasyon öncesi veya hastaya ilk uygulandıgı andan itibaren bazal rejyonel saturasyon değeri cihaz tarafından hafızaya alınabilmelidir. 19. Hastanın postoparetif dönemde kognitif disfonksiyon bozukluğu riskinin ve hastanede kalış süresinin düşürülmesi amacıyla cihazın, serebral/somatik desaturasyon oranlarının yüzde dakika olarak hesaplandığı opsiyonel modu bulunmalıdır. Bu özellikle ilgili klinik belgeler teklifle birlikte verilmelidir. 20. Cihaz hastanın nabız, kan basıncı ve vücut ısısından etkilenmeden ölçüm yapabilmelidir. 21. Sensör kalibrasyonu cihaz tarafından otomatik olarak yapılmalıdır. 22. Cihazda tüm dört kanal için alt ve üst alarm limitleri ayrı ayrı ayarlanabilmeli ve sesli alarmlar istendiğinde bir süre için ayrı ayrı susturulabilmelidir. 23. Cihazın alt alarm limiti 15-90 arasında, üst alarm limiti de 20-95 arasında ayarlanabilmelidir. Alt ve üst alarm limitleri çakışmamalıdır. 24. Cihaz, 220 Volt 50 Hz şebeke gerilimi ile sürekli veya dahili bataryası ile en az 20 (yirmi) dakika çalışabilmelidir. 25. Cihazın 10.4 inç boyunda, renkli TFT-LCD ekranı olmalıdır. 26. Cihaz 24 saat boyunca hasta verilerini dakikada iki defa olmak üzere hafızasında tutabilmelidir. 27. Cihazda olayları işaretlemek için "event" tuşu olmalıdır. En az 24 (yirmidört) adet olay hafızada kaydedilmelidir. 28. Cihaz taşınabilir olmalı ağırlığı 5 (beş) kg.'ı geçmemelidir. 29. Hasta trendleri USB bellek aracılığı ile PC'ye aktarılabilmelidir 30. Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar ücretsiz olarak verilecektir. 1 (bir) adet 2 kanal Preamplifier ve kablosu (Kanal 1 ve 2) 1 (bir) adet kanal 1 için çok kullanımlık sensör kablosu 1 (bir) adet kanal 2 için çok kullanımlık sensör kablosu 1 (bir) adet 2 kanal Preamplifier ve kablosu (Kanal 3 ve 4) 1 (bir) adet kanal 3 için çok kullanımlık sensör kablosu 1 (bir) adet kanal 4 için çok kullanımlık sensör kablosu 1 (bir) adet USB Flash Drive 1 (bir) adet güç kablosu 31. Cihaz ve malzemeler, üretim ve işçilik hatalarına karşı 1 (bir) yıl garanti kapsamında olmalı, garanti süresini takip eden 10 (on) yıl boyunca yedek parça temini ve servis sağlanması, temsilci ve satıcı firmalar tarafından ayrı ayrı taahhüt edilmelidir. 32. Sistem en az 1 (bir) yıl süreyle garantili olacaktır. Garanti belgesi hem cihazın üretimini yapan şirketin Türkiye temsilciliğini yapan firma hem de satıcı firma tarafından ayrı ayrı verilecektir. 33. Üretici firmanın Türkiye temsilcisi olan firmanın yeterli teknik servis personel, imkân ve altyapısına (Ekipman ve ekip listeleri, Sanayi Bakanlığı ve TSE'den alınmış belgeler) sahip olduğu belgelenecektir.