| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 13-1		   		                     05 /01/2018

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 17/ 01  / 2018 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Adet | -86 derin dondurucu |  |  |  |
| 2 | 1 Adet | Ultrasonik su banyosu |  |  |  |
| 3 | 1 Adet | Mikrosantrifüj |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2017 / 19047 kod nolu proje için, teklifler  17.01.2018   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta  veya faks ile gönderilecektir.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: FEF Biyoloji Böl.Prof.Dr.Ahmet ÇABUK /  0 222 239 37 50 / 2757

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. -86 derin dondurucu

Sayfa 37

Proje Kodu: 2017-1732

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

-Cihazın kabinin yan duvarları en az 1 inç kalınlığında vakum panel ve köpük dolgu ile izole edilmiş olmalıdır.

-Cihazın kapı contasının en az 7 bağımsız yalıtım bölgesi olmalı ve en az 4 noktadan kabinle temas ederek kesin sızdırmazlık sağlamalıdır.

-Cihazın içi ve dışı darbelere ve çizilmeye karşı dayanıklı olmalı, eşit sıcaklık dağılımına yardım eden dayanıklı toz boya ile kaplanmış

olmalıdır.

-Cihazda yoğuşmayı azaltan çevresel ısıtıcı, kabin içi sıcaklığı etkilememesi için kabin duvarında değil, kapıda olmalıdır.

-Cihazın kapısı tek elle kolayca açılıp kapatılabilen mekanik destekli kapı kolu ile donatılmış, kapı kolu üzerinde anahtarlı kilit sistemi

olmalıdır. İlave güvenlik için kapı kolu asma kilit takmaya uygun

olmalıdır.

-Cihazın kabini polistiren ile izole edilmiş iç kapıları olan en az 4 bölmeye sahip olmalı, iç bölme kapılarında kolay kullanım için kapı mandalı

ve mıknatıs kullanılmamış olmalıdır. İç kapılar temizlik için hiç bir

alet kullanmadan kolayca çıkartılabilir olmalıdır.

-Cihazın kapısı açılıp kapandıktan sonra kapının tekrar açılmasını engelleyen basıncı dengeleyerek kısa aralıklarla kapının açılabilmesini

sağlayan, buzlanmadan dolayı tıkanmaması için içinde ısıtma olan basınç dengeleme deliği olmalıdır.

-Cihazın kapısını açmadan sıcaklık kontrolü ve kalibrasyon probları yerleştirebilmek için en az 2 adet en fazla 1 inç çapında giriş deliği

olmalıdır.

-Cihazın dışarıdan izleme için RS485, standart girişler, en az 4 ve 20mA bağlantı girişleri olmalıdır.

-Cihazın rak ve kutularının kolay yerleştirilmesi ve çıkartılabilmesi için dış kapı en az 180 derece açılabilir olmalıdır.

Cihaz, en fazla 548 litre olmalı ve en az 400 adet 100'lük saklama kutusu en az 40,000 adet 2ml'lik tüp kapasiteli olmalıdır. Bu özellik cihazın

orijinal kataloğu üzerinde gösterilmelidir.

Cihazın sıcaklık ayarlarının yetkisiz kullanıcılar tarafından değiştirilmesini önlemek için kullanıcı ismi girilebilir ve ayarlar şifre ile

korunabilir olmalıdır. en az 150 kullanıcı ismi girilebilir ve yetkilendirilebilir ayrıca kullanıcıların yetki seviyeleri ayarlanabilir olmalıdır.

-Cihazın kullanıcı tarafından istendiğinde aktive edilebilen veya kapatılabilen, soğutma gücünü etkilemeyen enerji tasarrufu modu olmalıdır.

-Cihazın kullanıcı tarafından istendiğinde aktive edilebilen veya kapatılabilen, soğutma gücünü etkilemeyen yüksek performans modu

olmalıdır.

-Cihazın kendi veri kayıt sistemi olmalı ve burada en az 3 Gb sıcaklık kayıt verisi saklanabilmelidir.

-Cihaz bütün kapı açılışlarını, açılış sayısını, kapının açık kalma süresini, kapının kapalı kalma süresini kaydetmeli ve en az 10 gün boyunca

saklamalıdır. Bu veriler istenirse USB çıkışından taşınabilir belleğe kaydedilebilir ve istenirse sayaç sıfırlanabilmelidir.

-Cihazın güç yönetim sistemi olmalıdır. Şebekeden gelen voltajı izleyerek ±10% 'a kadar hem düşük hem de yüksek voltajı düzeltmelidir.

İzlenen şebeke voltaj bilgileri en az 15 yıl boyunca saklamalı ve istenirse USB çıkışından taşınabilir belleğe kaydedilebilmelidir. -Ayrıca

düşük ve yüksek voltaj indikatörlerinden durum görülebilmelidir.

-Cihaz bütün elektrik kesintilerini ve bunların sürelerini kaydetmelidir. Elektrik kesintilerinde sesli ve görsel alarm vermelidir.

-Cihazın elektrik kesinti bitiminden sonra hemen çalışmaya başlamasını geciktirmek için 0.1 ile 30 dakika arasında ayarlanabilir güç

zamanlayıcısı olmalıdır. Böylece çok kısa aralıklarla elektrik geliş gidişlerinden, kesintiden sonra ani yüksek ve ani düşük voltaj gelişinden

dolayı dondurucunun zarar görmesi engellenmeli, kullanıcının ayarlayabileceği bir süre sonra çalışmaya başlaması

sağlanmalıdır.

-Cihaz dış ortam koşullarını denetleyerek aşırı ortam sıcaklıklarında sesli ve görsel alarm vermelidir. Dış ortam alarm sıcaklıkları kullanıcı

tarafından ayarlanabilmelidir.

-Cihazın bütün ayarları ve kullanımı dokunmatik olmalı, renkli, grafik LCD ekrandan yapılmalıdır.

-Cihazın sıcaklık birimi Santigrad derece veya Fahrenhayt olarak ayarlanabilir olmalıdır.

-Cihaz kullanıcı tarafından ayarlanabilen 2, 4 veya 6 saatlik sıcaklık durumu grafik olarak izlenebilir olmalıdır.

-Cihazın ekranı mesai saatleri dışında akşam saat 9 ile sabah saat 6 arasında otomatik olarak kapanabilmelidir. İstenirse bu özellik devre dışı

bırakılabilmelidir.

-Cihazın ekranında cihazın çalışma durumunu uzaktan tek bakışta anlamaya yarayan duruma göre rengi değişen semboller olmalıdır.

-Cihaz sıcaklık sapmalarını, en yüksek ve düşük sıcaklıkları kaydetmeli ve istendiğinde görülebilir olmalıdır. İstenirse bu kayıtlar

sıfırlanabilmelidir.

-Dondurucunun çalışma performansı kullanıcıyı uyarıcı şeklide dokunmatik ekran üzerinde ( kırmızı renk ayarlanana sıcaklık değerlerinde

düşme  kapının açık unutulması vb alarm durumunda, sarı renk cihaz da sorun yok batarya veya ortam sıcaklığında sorun var vb., yeşil renk

cihaz tam performans

ile çalışıyor.) renk değişimleri olmalıdır

-Cihazın ekranında evaporatör giriş, evaporatör çıkış, ısı değiştirici, birinci kademe emişi, ikinci kademe emişi, ikinci kademe karteli, sıvı

hattı ve kondenser giriş sıcaklıkları grafik ve resimli olarak

gösterilebilmelidir.

-Cihaz kullanıcıya, filtre değişimi, akü test zamanı gibi bakım zamanlarını hatırlatmalıdır.

-Cihaz bütün alarmları kaydetmelidir. Elektrik kesintisinden sonra ekranda kesinti zamanı ve süresi gösterilebilmelidir. Bütün bu alarm

kayıtları istendiğinde ekrandan görülebilmelidir.

-Cihazın -50°C ile -86°C arasındaki sıcaklıklara ayarlanabilmeli ve bu sıcaklıkları kontrol edebilmelidir.

-Sıcaklık performans testi her cihaz için istendiğinde verilmelidir.

-Cihaz boşken, -75°C sıcaklıkta kapısı açılıp kapatıldığında en fazla 20 dakikada tekrar 75°C'ye ulaşabilmelidir. Bununla ilgili test raporu

istendiğinde verilmelidir.

-Elektrik kesintisi olması durumunda, 25°C ortam sıcaklığında, kabin -80°C sıcaklıktayken, boşken, kapısı açılmadan en az 200 dakika

boyunca içerideki sıcaklığı korumalı ve -50°C'nin altına düşmemelidir.

-Cihazda CFC içermeyen soğutma gazları kullanılmalıdır. Bunlar ilk kademe soğutmada R404a ve ikinci kademe soğutmada R508b/R290

gazları olmalıdır.

-Cihazın soğutma sisteminde pirinç kaplı plakadan yapılmış ısı değiştirici kullanılmalıdır. Bu ısı değiştirici performansı arttırmak için bir

termal kutu içine yerleştirilmelidir.

-Cihazda kullanılan bütün borular kesin sızdırmazlık için indüksiyon pirinç kaynağı ile birleştirilmelidir.

-Cihazın günlük enerji tüketimi en az 19 kW olmalıdır.

-Cihaz CE, UL, CUL standartlarına uygun olmalıdır.

-Cihaz şehir elektrik şebekesinde çalışabilmelidir.

-İthalatçı firmanın T.C Sanayi Bakanlığı''Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi'' veya Merkez servisi TSE '' Hizmet Yeri Yeterlilik''

Belgesine sahip olmalıdır. Bu belgeler TS 12426 kriterine sahip olmalı ve belgelerin bir kopyası ihale komisyonuna sunulmalıdır.

-Cihaz ile birlikte yüzeyi gümüş iyon kaplı, hacim kilit mekanizması bulunan, Parmak Askısı En Az 120 Derece Sağa Sola Dönebilen, 1 adet 3

lü pipet seti (3adet pipet 10,100,1000ul, 6 lı pipet standı ve her bir pipet ile uyumu 96 lıkrackta dizili pipet ucu) ve 1 adet 4 lü pipet seti (4

adet pipet 2,20,200,1000ul, 6 lı pipet standı ve her bir pipet ile uyumu 96 lıkrackta dizili pipet ucu) verilmelidir

-Cihaz, fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl süre ve kompressör garantisi en az 2( iki) yil garanti olup ve garanti süresinin

bitimini takiben en az 10 ( on ) yıl süre ile ücreti mukabili, teknik servis ve yedek parça sağlama garantisi verilmelidir.

-Teklif veren firmalar şartnameye uygunluklarını madde madde cevap yazarak vermelidir.

Sayfa 38

Proje Kodu: 2017-1732

Makine-Teçhizat

2. Ultrasonik su banyosu

Teknik Özellikleri:

-Cihaz; masa üstü tipte olmalıdır.

-Cihazın iç boyutları en az 300x en az 240x en az150 mm ölçülerinde olmalıdır.

-Dış boyutları en fazla 490x en fazla 368x en fazla 297 mm ölçülerinde olmalıdır.

-En az 10 L hacminde olmalıdır.

-Oda Sıcaklığı en fazla 70 °C'ye gelebilmelidir.

-Banyo içi paslanmaz çelik olmalıdır.

-Kapak ve Sepet Dahil Set Halinde getirilmelidir.

-LED dijital ekranlı göstergesi olmalıdır.

3. Mikrosantrifüj

Teknik Özellikleri:

1.Cihazın maksimum hızı 6000 rpm, maksimum çöktürme gücü 2000xg olmalıdır.

2. Cihazın üstünde en az 6x1,5/2ml lik rotor bulunmalıdır. Rotorla birlikte en az 6'şar adet 0.5ml ve 0.2ml lik adaptörler birlikte verilmelidir.

Rotor yukarıda belirtilen maksimum hız ve çöktürme gücünde çalışabilmelidir.

3. Cihazla birlikte en az 16x0,2ml kapasiteli (2x8'li strip) rotor da verilmelidir.

4. Cihaz bakım gerektirmeyen fırçasız motora sahip olmalıdır.

5. Cihaz şeffaf bir kapağa sahip olmalı ve cihaz çalışma esnasında örnekler izlenebilmelidir.

6. Cihaz sessiz olmalı ve çalışırken en fazla 53dBA ses düzeyinde olmalıdır.

7. Cihazın ağırlığı 0,75 kg dan düşük olmalı ve kolayca taşınabilmelidir.

8. Cihazın kapağı kilitli sistem olmalı, rotor tam olarak durmadan kapak açılmamalıdır.

9.Cihaz ile birlikte yüzeyi gümüş iyon kaplı, hacim kilit mekanizması bulunan, Parmak Askısı En Az 120 Derece Sağa Sola Dönebilen, 1 adet

3 lü pipet seti (3adet pipet 10,100,1000ul, 6 lı pipet standı ve her bir pipet ile uyumu 96 lıkrackta dizili pipet ucu) ve 1 adet 4 lü pipet seti (4

adet pipet 2,20,200,1000ul, 6 lı pipet standı ve her bir pipet ile uyumu 96 lıkrackta dizili pipet ucu) verilmelidir

10. Cihaz broşüründe santrifüjün CE, CSA ve UL sertifikalarına sahip olduğu ve en az 2 yıl garantiye sahip olduğu gösterilebilmelidir.

11. Üretici firmanın ISO9001 sertifikası olmalıdır.

12. İthalatçı (Distribütör) firmanın ISO9001-2008 belgesi TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen TS 12426 kriteri taşıyan Satış

Sonrası Servis Hizmet Yeterlilik ve Ankara'da TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgeli Teknik Servisi olmalıdır ve bu belgelerin birer kopyası ihale

evraklarıyla birlikte verilmelidir.

13. Teklif veren firmalar,'' teknik şartnameye cevap'' başlığı altında yukarıdaki maddelerin her birine orijinal katalogları veya kullanım

kılavuzları üzerinden sayfa numarası belirterek cevaplandırmalıdır.