	
	



	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/ 326                                                  


            20.02.2017
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                            
            ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç  02 / 03/ 2017 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
ALİ KANBER

                                                                                                                                             
         Satınalma Şube Müdürü 
	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV  ORANI

	1
	Bilgisayar
	1 Adet
	
	
	%

	2
	Çeker Ocak
	1 Adet
	
	
	%

	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523-5529’den temin edilebilir)
	
	
	
	


NOTLAR: 2016/19053  kod nolu proje için, teklifler  02.03.2017  saat 16.30’a kadar ESO.G.Ü.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir. (FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.)
 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.
 Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, 

TESLİMATLARI ELDEN DEPOYA YAPILACAKTIR. KARGO İLE YAPILAN TESLİMATLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR
 Malzeme Teslim İrtibat Numarası:0222 239 59 56 -0222 239 37 97- 0222 239 37 50 /5501 
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5529  Fax: 0 222 239 39 03
_ Teknik Bilgi için: Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Doç. Dr. Suat PAT  0 222 2393750 / 2822


Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
Çeker Ocak Şartnamesi;

Ölçüler:

Genişlik : En az 1200 mm ve En fazla 1500 mm olmalıdır.

Derinlik : en az 900 mm

İç Derinlik : en az 750 mm

Çalışma yüksekliği : en az 900 mm

Kabin içi çalışma yüksekliği : en az 1400 mm

Toplam Yükseklik: en az 2350 mm

Genel Şartlar:

Çeker ocağın alt tarafı kimyasal malzeme dolabı olarak kullanılmaya uygun olmalıdır.

Tezgah ve dolabın içerisi kimyasal malzemelere dayanıklı malzemeden yapılmalıdır. Çalışma

zemini (tezgah üstü) sertifikalı, asitlere, tuzlara, organik çözücülere karşı her sıcaklık ve

konsantrasyonda tam dayanıklı olmalı, yanıcı olmamalıdır.

Ön cam en az 5 mm temperli olarak imal edilmelidir

Çeker ocakların EN 14175 Standardına uygunluğu sertifika ile belgelendirilmiş olmalıdır

Çeker ocaklarda kontaminasyon limiti 0,665 ppm nin altında olduğunu

gösteren test raporları alımda belgelenmelidir

Yan paneller cihazın taşıyıcı kısmını oluşturacak ve ön camın yukarı aşağı ve sağa sola

hareketini sağlayacak şekilde dizayn edilmeli,

Çalışma yüzeyi yerden en az 900 mm yükseklikte, asit ortamına ve ısıya yüksek derecede

dayanımı olan en az 20 mm (±3) endüstriyel seramik malzemeden mamül olmalıdır.

Cihazın gövde bloğu, yan panelleri, arka paneli, gaz tahliye paneli aydınlatma paneli, servis 

kolonları tamamen 1,5 mm galvanizli sacdan üretilmiş olup tüm yüzeyleri asit ortamına karşı 

yüksek derecede dayanımı olan 60 mikron kalınlığında epoksi boya ile boyanarak 200°C’de 

fırınlanmalıdır. 

Yan paneller cihazın taşıyıcı kısmını oluşturacak ve ön camın yukarı aşağı ve sağa sola 

hareketini sağlayacak şekilde dizayn edilmeli, yine yan panellerin yere temas eden 

kısımlarında gerek cihazın denge ayarının yapılması ve gerekse korozyona karşı koruma 

amaçlı sert PVC den üretilmiş vidalı ayaklar olmalıdır. Cihazın arka paneli gaz ve su 

fittinglerinin monte edilebileceği şekilde imal edilmelidir. Arka panelin iç kısmında ayrıca 

ağır gazların tahliyesini kolaylaştıran ikinci bir panel olmalıdır. Cihazın üst kısmında ise 

aydınlatma paneli ve en az 250 mm çapında tahliye borusu bağlantı ağzı olmalıdır. Çalışma 

yüzeyi yerden en az 900 mm yükseklikte, asit ortamına ve ısıya yüksek derecede dayanımı 

olan en az 20 mm (±3) endüstriyel seramik malzemeden mamül olmalıdır. Çalışma zemini 

(tezgah üstü) sertifikalı, asitlere, tuzlara, organik çözücülere karşı her sıcaklık ve 

konsantrasyonda tam dayanıklı olmalı, yanıcı olmamalıdır. Kolay temizlenmeli ve yekpare 

olmalıdır. Çeker ocakta kullanılan çözeltilerden herhangi birisinin kazayla dökülmesi halinde 

çözeltinin dışarı akmaması için tezgahın kenarları yükseltilmiş olmalıdır. Cihazın iki yan 

panelinin ön kısmında iki adet dikey servis kolonu veya ön yatay servis panelinde elektrik 

hatları, armatürleri ve iç kısımdaki fittingleri kumanda eden vanalar bulunmalıdır. Cihazın alt 

kısmında mobil alt dolabı olmalıdır. Mobil alt dolap 1 mm galvanize sac malzemeden imal 

edilecektir. Çekerocak metal aksamlarıyla aynı özelliklerde boyanacaktır. Dolabın 

havalandırması çekerocak havalandırma sistemine bağlantısı yapılmalıdır. 

Mekanik özellikler 

Emniyetli Cam Sistemi 

Ön cam 5 mm temperli olarak imal edilmelidir. Cam hem yukarı aşağı hem de sağa sola 

hareket edebilen yatay cam sistemli olmalıdır. Çeker ocağın içinde herhangi bir manipülasyon 

gerçekleştiği taktirde dikey olan cam çalışma yüzeyine kadar indirilebilmelidir. Çekerocağın 

ön cam denge ağırlık sistemi, sağ ve sol ön taşıyıcı kolonların üzerinde bulunan makaralar 

yardımıyla sol ön kolon içerisinde bulunan kontra ağırlık sistemine bağlanmış olmalıdır. Bu 

şekilde camın herhangi bir noktasından uygulanan noktasal kuvvet ile camın manuel olarak 

aşağı yukarı hareketinin kolay olması sağlanacaktır. Makaralar pp malzemeden imal edilmiş 

olmalıdır. Çekerocağa önden bakıldığında makaralar ve motor sistemi görünmemelidir. 

Elektronik kart beslemesi ve elektrik tesisat sigortaları ön tesisat kapağının arkasında iç asit 

ortamından ayrı olan, asitten etkilenmeyen ayrı bir bölmede olmalıdır. Bu şekilde herhangi 

elektriksel bir problem olması durumunda otomatlara kolayca ulaşım sağlanmalıdır. 

Sıhhi Ekipmanlar 

1 x seramik drip - cup, en az 250 x 95 x 112 

1 x Polietilen Sifon (Kimyasallara dayanıklı) 

1 x Soğuk su fittingi ve vanası DIN 17660 - DIN 12920 

1x Gaz Fittingi 

1 x Flexible bağlantı elemanı 

Elektrik Ekipmanları 
1 x Lamba IP 44 TS 8702 EN 60598–1–2 

1 x Lamba açma / kapama anahtarı 

3 x Topraklı priz, 230 V 16 A IP 44 

1 x Fan açma/kapama anahtarı 

1 x Fan hız kontrol anahtarı

FANLAR 
Fanlar genelde bağımsız olup her çeker ocak için ayrı bir fan motoru kullanılmalıdır. Bu fanlar çatı veya dışarıda tahliye borulamasının çekildiği ağız kısmına veya çeker ocağın üstüne monte edilmelidir. Asit ve solventlere dayanıklı, kanal tip blok gövde standartlarının belirlediği hava çekiş verimliliğini sağlayacak motor gücüne sahip 1350 m3/h (±%10) polipropilen fan olmalıdır. Fan start için gerekli açma/kapama anahtarı ve sigorta, bağlı olduğu tezgâh üzerindeki servis ünitesine bağlanmalıdır. Havalandırma motoru koruma sınıfı IP55 olmalıdır. Ana tesisat idarece yapılacaktır.

Genel Şartlar: 

Laboratuvarda kurulum, eğitim ve montaj dahil olmalıdır.

2 yıl ücretsiz yedek parça ve servisi olmalıdır.

10 yıl yedek parça garantisi verilmelidir. 

