	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


	
	












      
 GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10] 269

                               

     
 17/06/2019                                                                                                                     
Konu
: Yaklaşık maliyet  






        
  ESKİŞEHİR









  4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımlarının düzenlenen esas ve usüllerin (20/f) Md.ne göre hazırlanmış olan teknik şartnamenin incelenerek ihalenin gerçekleşmesine engel herhangi bir husus olup olmadığını ve teknik şartname ile malzeme listesinin uyumlu olup olmadığı hususlarının değerlendirilmesi ve aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar / hizmetlerin çıkılacak ihaleye esas yaklaşık maliyet belirlenmesi amacıyla KDV Hariç tekliflerinizi en geç 21/06//2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
Ali KANBER 
                                                                                                                                         İdari ve Mali İşler Şube Müdürü 

	S.N
	MALIN/HİZMETİN CİNSİ
	MİKT.
	BİRİM FİYATI
	TOPLAM TUTAR
	KDV  ORANI

	1
	SimpliAmp™ Thermal Cycler 96 Well
	1 Adet
	
	
	%

	2
	StepOnePlus™ Real-Time PCR Cihazı
	1 Adet
	
	
	%

	3
	I BLOT WESTERN BLOT CİHAZI
	1 Adet
	
	
	%

	4
	Qubit® 3.0 Quantitation Starter
	1 Adet
	
	
	%

	5
	Chemiluminescence Western Blot Scanner
	1 Adet
	
	
	%

	6
	Elektroforez Cihazı
	1 Adet
	
	
	%

	7
	OTOMATİK PİPET SETİ
	1 Adet
	
	
	%

	8
	PLATINUM TAQ DNA POLYMERASE, 120 REACTIONS
	2 Adet
	
	
	%

	9
	ACCUPRIME TAQ HIFI, 200 RXNS
	2 Adet
	
	
	%

	10
	dNTP Mix (10 mM each) 1ml
	2 Adet
	
	
	%

	11
	GENERULER 50BP DNA LADDERRTU,50μg
	2 Adet
	
	
	%

	12
	TRIZOL REAGENT, 200ML
	1 Adet
	
	
	%

	13
	Platinum® Taq DNA Polymerase

High Fidelity, 500
	2 Adet
	
	
	%

	14
	SSIII 1 STEP WITH PLAT TAQ 100,100 REACTIONS
	2 Adet
	
	
	%

	15
	TaqMan™ Universal PCR Master Mix, 2 x 5 mL
	2 Adet
	
	
	%

	16
	TaqMan® Gene Expression Assay, 250 rxns
	5 Adet
	
	
	%

	17
	High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit 200rxn
	2 Adet
	
	
	%

	18
	GENEJET GEL EXTRACTION KIT,EA
	2 Adet
	
	
	%

	19
	PURELINK RNA MINI KIT 250, 1EA = 250 PREPS
	1 Adet
	
	
	%

	20
	Power SYBR® Green PCR Master Mix 2 x 5 mL
	2 Adet
	
	
	%

	21
	PRIMER 200 NMOL, 200 NMOL 500 baz
	500 baz
	
	
	%

	22
	Qubit® RNA HS Assay Kit, 100 assays
	2 Adet
	
	
	%

	23
	Qubit® Assay Tubes, 500 tubes
	1 Adet
	
	
	%

	24
	CLICK-IT TUNEL COLORIMETRIC, 1 KIT
	2 Adet
	
	
	%

	25
	Serum fizyolojik 1 L
	3 Adet
	
	
	%

	26
	LPS 50 mg
	1 Adet
	
	
	%

	27
	Bifidobakteryum bifidumun (B.bifidum)
	2 Adet
	
	
	%

	28
	Lactobacillus salivarius
	2 Adet
	
	
	%

	29
	Fekal Kalprotektin Kiti -100 TEST
	1 Adet
	
	
	%

	30
	İnsülin iğnesi
	200 Adet
	
	
	%

	31
	beta -sekretaz Kitİ serum RAT
	2 Adet
	
	
	%

	32
	Y-sekretaz Kitİ serum RAT
	2 Adet
	
	
	%

	33
	Amiloid B Elisa Kit doku RAT
	2 Adet
	
	
	%

	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523-5529’den temin edilebilir)
	
	
	
	


NOTLAR: 2019/1E01 kod nolu proje için, teklifler  21/06/2019   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı ve teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog, broşür vb. belgeler verilmelidir. 
1.-2.KALEMLER TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEĞİNDEN. KISMİ TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR. 8.-23. KALEMLER ARASI SARF MALZEMELER 1.-2. KALEM CİHAZLA UYUMLU OLACAKTIR. BU  KALEMLERİN HEPSİNE FİYAT VERİLMESİ ZORUNLUDUR. BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN TOPLAM BEDEL OLARAK ALINACAKTIR. 
3.-4.-5.-6. KALEMLER TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEĞİNDEN. KISMİ TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR. BU  KALEMLERİN HEPSİNE FİYAT VERİLMESİ ZORUNLUDUR. BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN TOPLAM BEDEL OLARAK ALINACAKTIR. 
31.-32. VE 33. KALEMLER TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEĞİNDEN. KISMİ TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR. BU  KALEMLERİN HEPSİNE FİYAT VERİLMESİ ZORUNLUDUR. BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN TOPLAM BEDEL OLARAK ALINACAKTIR. 
- Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.
-_Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

- ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

- Teklifler TL olarak verilmelidir.

- Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz. 

- Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek elden teslim edilmelidir.

​-  Malzeme Teslim İrtibat Numarası:0222 239 59 56 -0222 239 37 97- 0222 239 37 50 /5501 
- İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526-5525  Fax: 0 222 239 39 03
_Teknik Bilgi İçin: Hastane Temel Tıp Bil. Böl. Biyokimya A.D. Bölümünden Dr.Öğr.Üyesi Fahrettin AKYÜZ  222-239 29 79 /  4523
Adres : Meşelik Yerleşkesi







Tel : 0 (222) 239 37 50-5523-5526
26040 Eskişehir








fax(222)239 39 03










www.ogu.edu.tr
TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. SimpliAmp™ Thermal Cycler 96 Well

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz nükleik asit amplifikasyonu da polimeraz zincir reaksiyonu metodu için gerekli olan sıcaklıkların ve zamanların kontrolü için dizayn edilmiş olmalıdır.

2. Cihazın önerilen reaksiyon hacmi 10-100 μl arasında olmalıdır. Programlanabilir hacmi ise 1-100 μl arasında olmalıdır.

3. Cihaz standart ve fast kimyasallarla çalışmaya uygun olmalıdır. Ayrıca blok ısınma ve soğuma sıcaklıkları kontrol edilebilir olmalıdır.

4. Cihaz programı sayesinde; protokol üzerindeki oynamalara karşı koruma sağlamalı, elektrik kesintisinden sonra kaldığı yerden devam edebilmeli, deney

sırasında protokoller düzenlenebilmeli ve tek tuş ile inkübasyon başlatılabilmelidir.

5. Cihaz üzerindeki 96'lik bloğun 32 kuyucuktan oluşan bölmeleri yan yana duran bölmeler arasında 5°C'yi geçmeyecek şekilde 3 farklı sıcaklık olarak

programlanabilmelidir. Bu özelliği sayesinde primer optimizasyonlarında kullanıcıya tam kontrol sağlayabilmeli ve kullanıcı isterse farklı Tm sıcaklıklarına

sahip protokolleri tek bir yürütmede çalışmasına imkân sağlayabilmelidir.

6. Blok sıcaklığının doğruluğu 45°C'de ±0,01°C, 72°C'de ±0,05°C, 95°C'de ±0,14°C olmalıdır.

7. Isıtma ve soğutmada, hızı blok için 4,0°C/sn, örnekler için 3°C/sn olmalıdır.

8. Sıcaklık programlama aralığı 0-100 °C arasında olmalıdır.

9. Blok sıcaklık homojenitesi 95°C'ye ulaştıktan 20 sn sonra 0,5°C'den küçük olmalıdır.

10. Cihaz sıcaklık kalibrasyonunda kullanılan standartlar, ulusal standartlar ve teknoloji enstitüsüne kadar takip edilebilir olmalıdır.

11. Cihazın boyutları 21x24x46 cm olmalıdır. Bu sayede laboratuvarda az yer kaplamalıdır.

12. Cihazın dahili hafızası sayesinde 1.200.000'a kadar yürütme methodu kayıt edebilmeli ve aynı zamanda USB takılarak da kullanılabilinmelidir.

13. Cihaz 8 inch TFT LCD dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.

14. Cihaz eternet ya da Wi-Fi üzerinden tablet, mobil telefon ya da bilgisayar gibi araçlar ile cihazın durumu takip edilebilmelidir.

15. Cihaz üzerindeki yazılımında bulunan simülasyon modu ile belirli marka ve model cihazların çalışma modlarına ayarlanabilmelidir. Ve bu sayede belirli

cihazlara optimize edilmiş kit ve protokolleri tekrar optimizasyon ihtiyacı duymadan çalışabilmelidir.

16. Cihaz yüksek teknolojisi sayesinde 20 μL, 96-well plate ile yapılan çalışmalarda örnek buharlaşma miktarı max %3,1, 20 μL, 8-tube strips ile yapılan

çalışmalarda ise örnek buharlaşma miktarı max %1,3 olmalıdır.

17. Üretici firma cihazın kalitesini garanti edebilmek için 1 döngü = 95°C (15 sn), 60°C (60 sn) olacak şekilde 350.000'den fazla döngü, dokunmatik ekranı ise

2.900.000'den fazla dokunma testinden geçmiş olmalıdır.

18. Cihaz 96 kuyucuklu plate, 0,2 ml PCR tüpleri ve 8'li-12'li PCR stripleri ile çalışabilmelidir.

19. Cihaz üzerinde, Temel PCR, Sekans, Yeni Nesil Sekans, Long PCR gibi uygulamalar için optimize edilmiş protokoller bulunmalıdır.

20. Cihazın kapak ısısı 30 °C-110 °C arasında ayarlanabilmelidir.

21. Cihaz ağ üzerinden yazıcıya bağlanarak programların ve segmentlerin print edilmesine olanak sağlamalıdır.

22. Cihaz özellikle touch down PCR çalışmalarında ihtiyaç duyulan autodelta özelliğine sahip olmalıdır.

23. Cihaz programı daha fazla "hold" ve döngülere imkân veren ekleme fonksiyonu ile bir PCR döngüsü içinde zaman ve sıcaklık "hold"larının

programlanmasına imkân verebilmelidir.

24. Cihaz 220 VAC/50 Hz tek faz şehir elektriği ile çalışmalıdır.

25. Teklif veren firmanın üretici firmanın Türkiye temsilcisi olduğuna dair distribütörlük ya da Türkiye Distrübitörü tarafından onaylanmış yetkili satıcı

belgesini teklife eklemelidir.

26. İki (2) yıl kurulum ve cihazların fabrikasyon hatasına karşı ücretsiz ve 10 yıl ücreti karşılığında yedek parça ve bakım onarım garantisi olmalıdır.
27. "Teklif veren firmalar cihazda uygulanacak yöntemlerin aplikasyonlarından yükümlüdür. Firma tarafından düzenli olarak altı aylık periyotlarla eğitim verilmelidir. İlk çalışmada firma adaptasyon desteği sağlanmalıdır."

2.RealTime PCR Teknik Şartnamesi

1. Sistem, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile mutlak kantitasyon veya rölatif kantitasyon işlemlerini aynı anda yapabilen bir cihaz olmalıdır. Sistem istenirse yalnızca termalcycler olarak da kullanılabilmelidir. 

2. Sistem kurulum esnasında herhangi bir kalibrasyon kitine veya işlemine ihtiyaç duymamalıdır.

3. Sistem istenildiği zaman bilgisayarlı istenildiği zaman bilgisayar sisteminden bağımsız olarak çalışılabilmelidir. 

4. Sistem ile Real-Time PCR verilerini ve grafiklerini kendi renkli LCD dokunmatik ekranında görüntülemelidir. 

5. Sistem renkli LCD dokunmatik ekranı sayesinde tüm protokoller kolayca sisteme girilebilmelidir. 

6. Sistem 24,6x42,7x51,2 cm boyutlarında olmalıdır. Bu sayede laburatuvarda fazla yer kaplamamalıdır.

7. Sistemde yer alan blok, 96 kuyucuklu 0,1 ml plate, 0,1 ml’lik tüp, 8’li strip 0,1 ml ile çalışmaya uygun olmalıdır. 

8. Sistemde eksitasyon için Blue LED ışık kaynağı kullanılmalı bu sayede uzun süre lamba ömrü sağlanmış olmalıdır.  

9. Sistem emisyon için en az 4 filtre sistemi kullanılmalı ve bu filtreler SYBR® Green I, FAM™, VIC®, JOE®, NED™, TAMRA™, ROX™ boyalarına kalibre olacak gelmelidir. Bu sayede tek bir kuyucukta 4 farklı parametre bakılmasına (dörtlü multiplex) imkan sağlamalıdır. Ayrıca kullanıcı ihtiyaç duyması durumunda filtrelere uygun olması şartıyla farklı boyaları da sisteme kalibre ederek çalışabilmelidir.

10. Sistem Photodiode tekniğini kullanarak tek tek bütün fluorasans ışımaları sayabilecek kapasitede olmalıdır. 

11. Sistem 40 döngülük bir çalışma standart modda 2 saatten, fast modda 40 dakikadan daha az sürede tamamlanmalıdır. 

12. Sistemin blok ısıtma soğutma sıcaklığı 4,6 °C/sn, örnek ısıtma soğutma sıcaklığı ± 1.6 °C/sn, fast modda  ± 2.2 °C/sn’den az olmamalıdır.

13. Sistemin blok sıcaklığının doğruluğu 35°C-95°C’de ±0,25°C olmalıdır.

14. Sistem hidroliz probu, SYBR Green boyalarıyla çalışma uygun olmalıdır.

15. Sistem, doğru ve tekrarlanabilirliği yüksek hesaplamalar yapabilmek için istenildiği takdirde pasif referans olarak kalibre edilmiş herhangi bir boya kullanabilmelidir.

16. Sistemin önerilen reaksiyon hacmi 10-30 µl arasında olmalıdır. Standart curve çalışmalarında standart modda 40 µl’de çalışabilmelidir.  30 µl’lik hacimde 10 kopya RNaseP’yi doğru ve güvenilir olarak belirleyebilmelidir.

17. Sistem, en az % 99.7’lik bir güvenilirlik seviyesi ile 5,000 ve 10,000 genomik kopyanın ayrılabilirliğini doğrulamalıdır. 

18. Sistemin lineer dinamik aralığı en az 9 log olmalıdır.

19. Sistemin blok sıcaklık homojenitesi 35°C-95°C’de ±0,25°C olmalıdır.

20. Sistem peltier tabanlı bir ısınma soğutma sistemine sahip olmalıdır.

21. Sistem 4-100 °C sıcaklık aralığında ayarlanabilmelidir.

22. Cihaz yanında ücretsiz verilen yazılım sınırsız sayıda bilgisayara yüklenebilmelidir.

23. Sistem üzerindeki 96’lik bloğun 16 kuyucuktan oluşan bölgeleri yan yana olan bölgeler 5°C’yi geçmeyecek şekilde 6 farklı sıcaklık olarak programlanabilmelidir. Bu sayede bloğun başı ile sonu arasında 25°C’lik sıcaklık farkı elde edilebilmelidir. Bu özelliği sayesinde SYBR Green tabanlı çalışmalarda primer optimizasyonu sırasında kullanıcıya tam kontrol sağlayabilmeli ve kullanıcı isterse farklı Tm sıcaklıklarına sahip protokolleri tek bir yürütmede çalışmasına imkân sağlayabilmelidir.

24. Sistemle; SNP Genotyping, Gene Expression Analysis, MicroRNA Expression, Protein Expression, Translocation Analysis, Gene Detection, Viral Load Analysis, yapmak mümkün olmalı ve bu analizler için gerekli tüm ekipman ve yazılımlar ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Bu yazılım Standard Curve (absolute quantitation), Relative Standard Curve, Comparative Ct (ΔΔCt) (relative quantitation), Genotyping and Presence⁄Absence analizlerini yapabilmeli, kullanıcının istemesi durumunda ücreti karşılığında sağlanabilecek Melt Curve Analysis ve High Resolution Melting analizleri de yapılabilmelidir. 

25. Sistem yürütme sırasında tüm kuyucuklarından tüm filtrelerle veri toplamalı ve sistem yazılımı kullanıcının plate dizaynı yapmadan deneyi başlatmasına ve plate dizaynındaki yanlış boya seçimi ve ya yanlış hedef seçimi gibi hataların çalışma sonrası imkan sağlamalıdır.

26. Sistem yazılımında bulunan gen ekspresyon çalışma paketi sayesinde;

a. Bir projede sınırsız plate verisi dahil etme, 

b. Verilerin biyolojik veya teknik tekrar gruplandırmasının yapabilme,

c. Çoklu endojen kontrol kullanımına,

d. Assay etkinlik düzeltmesine

imkân sağlamalıdır. Bu işlemlerden herhangi biri için harici ek bir yazılıma ihtiyaç duymamalıdır.

27. Sistem ile birlikte ücretsiz olarak, primer ve prob tasarım yazılımı da (Primer Express) programı sağlanmalıdır. 

28. Sistemde USB girişi olmalı ve bu USB girişi sayesinde bilgisayara veri taşımak mümkün olmalıdır. Protokoller USB de saklanabilmeli, şifrelenebilmeli ve cihazdan başka bir cihaza da transferi mümkün olmalıdır.  

29. Sonuç değerlendirmek için verileri USB ve LAN–Ağ sistemi ile almak mümkün olmalıdır. 

30. Cihazla birlikte sistemle uyumlu yazılımı taşıyan Laptop sağlanmalıdır.

31. Sistem ile birlikte verilecek tüm yazılımlar lisanslı olmalıdır.

32. Sistem kurulduktan sonra RNaseP plate kullanılarak cihazın çalışma doğruluğu kullanıcıya gösterilmeli ve bu çalışma ile birlikte laboratuvar personeline gereken cihaz eğitimi sertifikalı olarak verilmelidir.

33. Sistemin CE ve ISO belgeleri bulunmalıdır.

34. Sistem, üretici firma tarafından 2 (İKİ) yıl boyunca olabilecek arızalara karşı garanti altında olmalıdır. Bu garanti hem sağlayıcı hemde üretici firmalar tarafından sunulmalıdır.

35. Sistem, garanti süresi ardından firma tarafından ücreti karşılığında 8 (sekiz) yıl süresince servis hizmeti ve yedek parça sağlama garantisi altında olmalıdır.

36. Teklif veren firmanın Temsilcilik belgesi sunması gereklidir. 

37. "Teklif veren firmalar cihazda uygulanacak yöntemlerin aplikasyonlarından yükümlüdür. Firma tarafından düzenli olarak altı aylık periyotlarla eğitim verilmelidir. İlk çalışmada firma adaptasyon desteği sağlanmalıdır."

3. I BLOT WESTERN BLOT CİHAZI
Teknik Özellikleri:

• Poliakrilamid jellerin güvenle dökülmesi için gerekli reaktifleri içermelidir.

• Kit içeriğinde Handcast sistem yer almalıdır.

• Sistem yükleme ve kilitleme mekanizmasına kullanılarak sızdırmaz ve dayanıklı cam plakalara sahip olmalıdır.

• Surecast jeller mini jel tankta kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

• Kit içeriğinde; 2 adet SureCast Gel Handcast İstasyon, 2 set şeklinde surecast cam plate, 10 Surecast jel ayırıcı, 1 SureCast 10-well Multi-Use Tool, 1

SureCast 12-well Multi-Use Tool, 1 SureCast 15-well Multi-Use Tool, 1 set SureCast jel tarakları (10-, 12-, 15-well) olmalıdır.

• Surecast istasyon boyutları 10x10x10 cm olmalı, plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.

• Kit oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.

• İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

Mini Gel Tank

• Mini Jel Tank, Novex mini jel, NuPAGE mini jel ve Bolt Bis-Tris Plus jelleri ile uyumlu olmalıdır.

• Her bir Mini Jel Tankı, her turda iki run barındırmalıdır.

• Sabit voltaj kullanılarak optimize edilmiş koşullar sağlanmalıdır.

• Her Mini Jel Tankı; Jel Runner Tankı, Mini Jel Tankı Tabanı, Mini Jel Tankı Kapağı, Sağ ve sol kaset kelepçeleri, Novex Güç Kaynağı Adaptörleri ,Jel Bıçağı

içermelidir.

• Oda Sıcaklığında nakliye edilmeye uygun olmalıdır.

• Runner Tank, Kaset Kelepçeleri (sol ve sağ), Tank Tabanı, Tank Kapağı ve Güç Kaynağı Adaptörü içermelidir.

• Teklif veren firma yetki belgesini sunmalıdır.
•"Teklif veren firmalar cihazda uygulanacak yöntemlerin aplikasyonlarından yükümlüdür. Firma tarafından düzenli olarak altı aylık periyotlarla eğitim verilmelidir. İlk çalışmada firma adaptasyon desteği sağlanmalıdır."

GÜÇ KAYNAGI TEKNİK ŞARTNAMESİ

• Western blotlama için hazır programı olmalıdır.

• Giriş Gücü: 115/230 VAC olmalıdır.

• Çıkış aralıkları: 2~300 V, 4~500 mA ve 90 watts olmalıdır.

• Voltaj doğruluğu (± 1% or ± 1 volt), Akım (± 1% or ± 1 mA) ve Güç doğruluğu (± 1% or ± 0.1 watt ) olmalıdır.

• Üzerinde 53.64 x 15.64 mm'lik LCD ekran, güç çıkış jakları, Sıcaklık prob jakı, fonksiyonel ve yönlendirme amaçlı tuşlar, yüksek voltaj led'i, güç gösterge

led'i, Printer portu olmalıdır.

• 0-40 C arasındaki ortam sıcaklık aralığında çalışabilmelidir.

• 200 mm (w) x 70 mm (h) x 290 mm (d) 'lik ebatlara sahip olmalıdır.

• 1.2 kg ağırlığa sahip olmalıdır.

• Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.

• Teklif veren firmaların yetkili satıcı belgelerini teklifleri ile birlikte iletmeleri gerekmektedir.

SEMİ-DRY BLOTTING CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

• Western-blot (Protein blotlaması) yapabilmelidir.

• Mini ve Midi boydaki jellerden Protein blotlama işlemini 5-10 dakikada etkin şekilde yapabilmelidir.

• Cihaz ile birlikte hava kabarcığı oluşumunu engellemek için metal roller verilmelidir.

• Cihaz ile birlikte Power Blot Cassette de verilmelidir.

• Cihaz ile birlikte uygun güç kablosu, Pierce 1-Step Transfer Buffer 1 L , Western Blotting Filter Paper, (7 cm x 8.4 cm, 100 sheets) sağlanmalıdır.

• Cihaz kendi güç kaynağına sahip olmalı, ilave güç kaynağına ihtiyaç duymamalıdır.

• Blotlama süresince cihaz içinde ulaşılan sıcaklık 40°C'i geçmemelidir.

• Cihazın CE belgesi olmalıdır.

• Cihaz üzerine dijital gösterge ekranı olmalıdır ve ayarlanan program ile zaman bu göstergeden takip edilebilmelidir.

• Teklif veren firmaların yetkili satıcı belgelerini de teklifleri ile birlikte iletmeleri gerekmektedir.

Bis-Tris Protein Jel Teknik Şartnamesi

• Jel yüzdesi 4-12% olmalıdır. 1mm incelikte 10 well içermelidir.

• Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

• Jel boyutu 8 cm x 8 cm ölçülerinde olmalıdır.

• Örnek yükleme hacmi 60 μL olmalıdır.

• Protein ayrımı yapabilmelidir.

• Teklif veren firmanın yetkili satıcı olduğuna dair yetki belgesi bulunmalıdır.

SEEBLUE® PLUS2 PRE-STAINED PROTEIN STANDARD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• SDS Page çalışmaları için uygun olmalıdır.

• Range aralığı 3 - 198 kDa olmalıdır.

• Prestained özellikte olmalıdır.

• 500 ul ambalajında olmalıdır.

• Tris Asetat, Trisine jelleri,Tris-Glycine Jelleri ve Nupage Bis-tris Jelleri ile kullanıma uygun olmalıdır.

• Teklif veren firmaların yetkili satıcı belgelerini de teklifleri ile birlikte iletmeleri gerekmektedir.

MES SDS Buffer Şartnamesi

• Bis-Tris Plus jelde kullanıma uygun olmalıdır.

• Kit, küçük ve orta boyutlu proteinlerin ayrımını yapmak için dizayn edilmiş olmalıdır.

• Ürün 20X konsantrasyonunda olmalıdır.

• Ürün 500 ml lik ambalajlarda olmalıdır.

LDS Sample Buffer Şartnamesi

• Bis-Tris Plus jelde kullanıma uygun olmalıdır.

• Ürün 10 ml lik ambalajlarda olmalıdır.

• Ürün 4X konsantrasyonunda olmalıdır.

Sample Reducing Agent Şartnamesi

• Ürün 250 μL lik ambalajlarda olmalıdır.

• Ürün konsantrasyonu 10X , 500 Mm olmalıdır.

PVDF Transfer Membrane Şartnamesi

• Ürün 1 roll olarak verilmelidir.

• Membran boyutları 26.5 cm x 3.75 m ve por genişliği 0.45 μm olmalıdır.

• Ürün PVDF özellikli olmalıdır.
4. Qubit® 3.0 Quantitation Starter

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz florometrik olarak DNA, RNA, Protein miktarlarını hassas bir şekilde ölçebilmelidir.

2. Cihaz ile birlikte kullanılacak floresans boyalar, örneğin içerisindeki kirliliklerden etkilenmeden sadece hedef moleküllere bağlanarak doğru bir ölçüm

yapılmasına olanak sağlamalıdır. Böylece UV absorbans çalışmalarında karşılaşılan ölçüm hatalarını engellemelidir.

3. Cihaz güçlü çift çekirdekli işlemcisi sayesinde DNA, RNA, Protein ölçümlerini örnek başına 5 sn'den kısa sürede yapabilmelidir.

4. Cihaz minimum 1 μl örnek ile çalışabilmeli, istenir ise 1-20 μl arasında da çalışabilmelidir.

5. Cihaza kullanılan örnek miktarı girildiğinde otomatik olarak dilüsyona göre konsantrasyon hesabını kendisi yapmalıdır.

6. Cihaz 1.000 örneğin sonuçlarını hafızasında saklayabilmelidir.

7. Cihaz büyük 5,7 inch renki dokunmatik ekranı sayesinde kolay kullanılabilir olmalıdır.

8. Cihazın ölçüm dinamik aralığı log 5 olmalıdır.

9. Cihazın hassasiyeti çift sarmallı DNA için 0,5 ng/ml (%10 CV) olmalıdır.

10. Cihaz ölçüm sınırları dışına çıkıldığında kullanıcı yazılı olarak uyarabilmelidir.

11. Cihazdan veriler USB bellek ve kablo aracılığı ile alınabilmelidir.

12. Cihazın miRNA ve protein ölçümleri için valide kitleri olmalıdır.

13. Cihaz ile beraber 4 Gb hafızalı USB bellek ücretsiz olarak verilmelidir.

14. Cihazda ışık kaynağı olarak mavi (470 nm max.) ve kırmızı (635 nm max.) LED olmalıdır.

15. Cihazın eksitasyon filtreleri; mavi 430-495 nm, kırmızı 600-645 nm olmalıdır.

16. Cihazın emisyon filtreleri; yeşil 510-580 nm, kırmızı 665-720 nm olmalıdır.

17. Cihaz 300-1.000 nm aralığında ölçüm yapabilen fotodiyot detektöre sahip olmalıdır.

18. Kullanıcı ister ise cihaza uyumlu özel kolesterol, galaktoz, glukoz, glutamik asit, peroksit ve sükroz kitleri ile çalışabilmelidir.

19. Cihaz 220 VAC/50 Hz tek faz şehir elektriği ile çalışmalıdır.

20. Teklif veren firmanın üretici firmanın Türkiye temsilcisi olduğuna dair distribütörlük ya da Türkiye Distrübitörü tarafından onaylanmış yetkili satıcı

belgesini teklife eklemelidir.

21. Cihaz ile beraber, 500'lük assay tüp,100'lük dsDNA BR Assay Kit, 100 assay, 100'lük dsDNA HS Assay Kit, 100'lük RNA HS Assay Kit, 100'lük Protein

Assay Kit ücretsiz verilmelidir.
22."Teklif veren firmalar cihazda uygulanacak yöntemlerin aplikasyonlarından yükümlüdür. Firma tarafından düzenli olarak altı aylık periyotlarla eğitim verilmelidir. İlk çalışmada firma adaptasyon desteği sağlanmalıdır."

5.Chemiluminescence Western Blot Görüntüleme Sistemi Teknik Şartnamesi

Kullanım Amacı 

1. Sistem; Kemilüminesans uygulamalar, Kalorimetrik blotlar, Membran Jeller (Agaroz, hazır jeller vb), Biyolüminesans uygulamalar, Koloni plakalarını vb. görüntülemek amacıyla üretilmiş olmalıdır. 

Genel Şartlar

2. Sistem ikinci el veya yenilenmiş olmamalıdır.

3. Teknik şartnameye madde madde cevap yazılarak ‘Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi’ teklifin ekinde sunulmalıdır, tamamen karşılamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4. Teklif veren firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001 belgesi ve TS-12426 kriterini taşıyan ‘TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’ (teklif edilen marka belge üzerinde yazmalıdır) teklifin ekinde sunulmalıdır, aksi halde teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.  

5. Satış için ‘Yetki Belgesi’ teklifin ekinde sunulmalıdır. 

6. Sistem en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. 

7. "Teklif veren firmalar cihazda uygulanacak yöntemlerin aplikasyonlarından yükümlüdür. Firma tarafından düzenli olarak altı aylık periyotlarla eğitim verilmelidir. İlk çalışmada firma adaptasyon desteği sağlanmalıdır."

Kamera ve Lens Sistemi

8. Bilimsel CCD kameraya sahip olmalıdır.

9. Kameranın sen sensör soğutma kapasitesi -30 °C veya daha iyi olmalıdır. 

10. Görüntü eşzamanlı izlenebilmelidir, uzun pozlama süresi otomatik veya manuel ayarlanabilmelidir.

11. En az 16 Bit görüntü alabilmeli ve en az 65536 gri seviyeleme üretebilmelidir.

12. Kameranın resim çözünürlüğü en az 16 MP olmalıdır.

13. Kamera sistemi yazılım kontrollü motorize zoom lenslere sahip olmalıdır.

Karanlık Oda

14. Karanlık oda önden kapaklı tipte olmalıdır.

15. Karanlık oda kilit sistemine ve kapı açıldığında UV ışığı kesen güvenlik sistemine sahip olmalıdır, jel kesmek için bu özellik geçici olarak devre dışı bırakılabilmelidir.

16. Karanlık oda içinde standart olarak EPI (üst) beyaz ışık kaynağı bulunmalıdır. 

17. Karanlık oda içinde UV transillüminatör için elektrik bağlantısı bulunmalıdır.

18. Işık kaynakları otomatik veya manuel kontrol edilebilmelidir. 

19. Kabin en az 5 (beş) filtre kapasiteli çarka sahip olmalıdır, filtreler kullanıcı tarafından değiştirebilmelidir.

20. Karanlık oda UV filtresi taklı olarak teslim edilmelidir.

Transilluminatör (Opsiyonel)

21. Paslanmaz malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 

22. Opsiyel en az 6x8 Watt (302nm) UV lambalara sahip olmalıdır.

23. Opsiyonel UV Filtre ölçüsü en az 20x24 cm olmalıdır.

24. Farklı boyalarla çalışmaya uygun beyaz ışık ve mavi ışık dönüştürücüleri ücreti mukabili satın alınabilmelidir. 
25. Kemilüminesans çalışmalar için özel örnek plakasına sahip olmalıdır. 
Görüntü Yakalama Yazılımının Teknik Özellikleri

26. Yazılımla; resim çözünürlüğü, resim kalitesi, pozlama süresi (saniye ve milisaniye), kazanç (gain), karşıtlık (siyah ve beyaz dengesi) ve gama değerleri ayarlanabilemelidir. 

27. Yazılım canlı görüntü üzerinde klavuz çizgisi oluşturabilemli ve saturasyonu gösterebilmelidir.   

28. Yazılım otomatik veya manuel çekim seçeneklerine sahip olmalıdır. 

29. Yazılım şifreli kullanıcı bilgi güvenliğini desteklemelidir. 

30. Yazılım kayıtlı resimler üzerinde aşağıdaki düzenlemeler ve değişiklikler yapabilmelidir; 

a. Açıklık ve koyuluk ayarı 

b. Büyütme ve Küçültme

c. Resmi Döndürme ve Yansıtma

d. Resim Kırpma işlemi 

e. Parlaklık arttırma ve eksiltme 

f. Kontrast arttırma ve eksiltme

g. Negatif veya Pozitif görünüm ayarı 

h. Renkli 3D jel görüntüleme 

31. Bilinen dosya formatları olan BMP, JPG, PNG ve TIF olarak kayıt ve arşivleme özelliğine sahip olmalıdır. 

32. Yazılım, yayın ve makaleler için 150 DPI, 300 DPI ve 600 DPI özel kayıt fonsiyonuna sahip olmalıdır. 

33. Resim düzenleme menüsü; AVG, GAU, MED, MAX, MIN, LOG ve NEG filtreleme fonksiyonlarına sahip olmalıdır. 

34. Kameradan aktarılan canlı görüntüyü kayıt edildikten sonra resim üzerine yazı ve semboller eklenebilmelidir.  

35. Yazılım dokunmatik ekranla kullanımı desteklemelidir. 

36. Her kullanıcı kendi protokolünü şifre ile koruyarak kayıt edebilmelidir. 

37. Yazılım Windows 10 (64 Bit) işletim sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.

Analiz ve Dokümantasyon Programının Teknik Özellikleri

38. Sistemle birlikte verilecek analiz yazılımı ile; DNA, RNA çiftlemelerinde tekrar yüklemeli kalibre etme, Kolony veya petrilerde obje sayma, Dot Blot analizi, Alan yoğunluğu (Area density) hesaplama, Jel skorlama, Bant bulma (Band Matching), Kalitatif veya Kantitatif PCR analizleri yapılabilmelidir.  

39. Dendogram (Benzerlik Haritası) çizebilmeli, matching matrix (Benzerlik Matrisi) oluşturabilmelidir. 

40. Analiz yazılımı ile yeni deney kayıtları oluşturma, otomatik veya kullanıcı tanımlı lane (şerit) ve band (bant) bulma, optik yoğunluk ve floresan grafikleri, düzensiz lane için eğim doğrulama, düzensiz ışık, düzgün olmayan jeller ve kameranın düzensiz görüntü yakalama ve arka plan ayarlaması yapılabilmelidir.  

41. Çoklu-kat kat jellerin otomatik analizini yapabilmelidir, otomatik GLP raporlama (Parametre, işlem ve resimlerin birlikte raporlanması) yapabilmelidir. 

42. Otomatik veya kullanıcı tanımlı DNA ve RNA markerları ile çalışılabilmelidir. 

43. Otomatik veya manuel molekül ağırlık hesabı yaparak; Rf, bp veya miktar tespit değerlerini hesaplayabilmelidir.

44. Temel alınacak bantlar kullanıcı tarafından çizilebilmeli ve saklanabilmelidir, multiprobe analizi yapabilmelidir, kalibrasyon kütüphanesi ile manuel veya otomatik olarak entegre moleküler ağırlık tespiti yapabilmeli, kalibrasyon eğrilerini gösterebilmelidir.

45. Kullanıcı pozisyon, alınan yol, alan, hacim, pik genişliği, kalitesi ve kalibrasyon standardını izleyebilmeli ve bu tablolar Ofis programına (Word, Excel vb) aktarılabilmelidir.

Sistemle birlikte verilecek yardımcı ekipmen ve aksesuarlar

46. En az 1 (bir) Adet Resim Yakalama Yazılımı 

47. En az 3 (üç) Adet Analiz Yazılımı (Farklı bilgisayarlara kurulacaktır)
48. En az 1 (bir) Adet UV Filtre

49. En az 1 (bir) Adet Bilgi işlem ünitesi. 
50. "Teklif veren firmalar cihazda uygulanacak yöntemlerin aplikasyonlarından yükümlüdür. Firma tarafından düzenli olarak altı aylık periyotlarla eğitim verilmelidir. İlk çalışmada firma adaptasyon desteği sağlanmalıdır."

6. Elektroforez Cihazı
Teknik Özellikleri:

1. Sistem nükleik asitlerin elektroforezine uygun olup- agaroz bridge jel metotları ile çalışmalıdır.

2. Tank ısıya ve korozyona dayanıklı olmalıdır. Dayanıklılık ve sızıntıyı önleyen kalıplı ve yüksek kalitede akrilikten yapılmalıdır

3. Cihazın dış ebatları en az 22 x 12.5 x 9cm (W x L x H). (10 x 10 cm ) olmalıdır.

4. Cihazın maksimum örnek kapasitesi 10 x 10 cm ebatlı tray ile 100 örnek olmalıdır.

5. Tampon hacmi en az 300 ml olmalıdır.

6. Kuvvetlendirilmiş akrilik malzemeden yapılmalıdır.

7. Konnektör bağlantıları ve terminaller korozyona uğramayacak altın kaplı olmalıdır.

8. Değiştirilebilir korumalı platin elektrotlu olmalıdır. Sistem güvenlik kurallarına uygun şekilde tasarlanmış kapağa ve elektrod bağlantılarına sahip olmalıdır.

9. Cihazla birlikte UV ışıkta görülebilir olan florometrik cetvel verilmelidir.

10. Kapak üstten ayrılmalıdır.

11. Taraklar çok kanallı otomatik pipetlere uyumlu olmalıdır.

12. Elektroforez tankı, tezgah üzerinde kaymayacak tabana sahip olmalıdır.

13. Cihaz ile birlikte: 2 x 16 örneklik tarak , renkli şeritler, 10 x 10 cm ölçülerinde 1 adet jel dökme tepsisi, kullanım kılavuzları verilmelidir. İstenildiğinde

ücret karşılığı 0.75, 1, 1.5, 2mm kalınlıklarında 1, 2, 4, 10, 10MC, 12, 14MC, 16, 18MC, 20, 28MC, 30MC, 35 örneklik taraklar temin edilebilmelidir.

14. Cihaz ile en az 2 yıl garanti ve en az 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.
15"Teklif veren firmalar cihazda uygulanacak yöntemlerin aplikasyonlarından yükümlüdür. Firma tarafından düzenli olarak altı aylık periyotlarla eğitim verilmelidir. İlk çalışmada firma adaptasyon desteği sağlanmalıdır."

7. OTOMATİK PİPET SETİ

Teknik Özellikleri:

1. Otomatik pipetler genel laboratuar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır ve pipetin tümü 100% otoklavlanabilmelidir (121 °C'de 20

dakika'ya kadar).

2. Pipetlerin içyapısı otoklavlanma özelliğinde ve küçük hacimler için çelik piston, büyük hacimliler için seramik piston olmalıdır.

3. Ejektör borusu reçine'den imal edilmiş olmalıdır. Böylece yüksek toleranslı kimyasal solventlere karşı dayanıklı olmalıdır.

4. Hacim göstergesi dijital olmalıdır. Bu ekran sayesinde pipetleme hacmi görülebilmeli ve ayarlanabilmelidir.

5. Pipetin ayarlama kısmının tek aşamalı kilit mekanizması olmalıdır.

6. Hacim göstergesi dayanıklı camdan olmalı ve bu sayede uzun süre UV'ye maruz kalmasına rağmen hasara uğramamalıdır.

7. Pipet UV (Mor ötesi) ışınlarına dirençli olmalıdır.

8. Pipetler toplamda 3 adet olup, aşağıdaki aralıklardan oluşmaktadır.

0,5 – 10 ul X 1 adet

10 – 100 ul X 1 adet

100 – 1000 ul X 1 adet

9. Pipet gövdesi PTFE materyalden imal edilmiş olmalıdır. Böylece korozyone ve kimyasal solventlere karşı yüksek tolerans göstermelidir.

10. Hassasiyet değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

Volume Hassasiyet(%)

1 ul ≦ 3.0

10 ul 5 ul ≦ 1.0

10 ul ≦ 0.5

10 ul ≦1.0

100 ul 50 ul ≦0.3

100 ul ≦0.3

100 ul ≦0.5

1000 ul 500 ul ≦0.3

1000 ul ≦0.2

11. Pipetler yağlanma ihtiyacı gerektirmemelidir.

12. 10ul olan pipetin Hiper üfleme özelliği olmalıdır.

13. Hacmi 1000 ul olan pipet için uç kısmında koruma amaçlı ek filtre bulunmalıdır.

14. Pipet ucu ejektörü cam tüplere zarar vermemek için plastikten yapılmış olmalıdır.

15. Her pipetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli, otoklavlanabildiğini belirten yazı ve CE işareti, kutusunda ise son kalibrasyon raporu

bulunmalıdır.

16. Pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyonu yapılabilmelidir.

17. Pipetlerin uç atıcısı çekme boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir.
Sarf Malzemesi

8. PLATINUM TAQ DNA POLYMERASE, 120 REACTIONS

Teknik Özellikleri:

• Bağlanma (Taq'a karşı): 1X olmalıdır.

• GC-ce zengin PCR Performansı: Düşük olmalıdır.

• Reaksiyon Formatı: Ayrı Bileşenlerden oluşmalıdır.

• Ürün çıkıntısı: 3'-A olmalıdır.

• Reaksiyon hızı: Hızlı ve standart olmalıdır.

• Finalde Ürün Boyutu (ları): 5 kb veya daha az olmalıdır.

• Eksonükleaz Aktivite: 5 '- 3' olmalıdır.

• Ürün Grubu: Platinum® olmalıdır.

• Ürün Boyutu: 120 reaksiyonluk olmalıdır.

• Yükleme Durumu: Islak veya Kuru Buz üzerinde sevkiyat için onaylanmış olmalıdır.

• Her kutuda şunlar bulunmalıdır:

 24 ul Platinum® Taq DNA Polimeraz

 1.25 mL 10X PCR Tamponu (magnezyum klorür yok)

 1 mL 50 mM magnezyum klorür

 1,3 mL KB Genişletici

• Donmayan bir dondurucuda -30 ° C ila -10 ° C arasında saklanmalıdır.

• Taq DNA Polimeraz'a kıyasla gelişmiş özgüllük sağlayan PCR için uygun ve güvenilir "hot start"

termostabil DNA polimeraz olmalıdır.

• Enzim preparasyonunun "hot start" özelliği, Taq DNA polimerazın ilk PCR denatürasyon adımına

kadar aktif olmayan termal olarak tutunabilir monoklonal antikorlar tarafından sağlanmalıdır.

9. ACCUPRIME TAQ HIFI, 200 RXNS

Teknik Özellikleri:

• Ürün 9X konsantrasyonunda olmalıdır.

• Ürün 200 reaksiyonluk bir çalışmaya yetecek ambalajlarda olmalıdır.

• Ürünün G-C yönünden zengin bölgeler için performansı low özellikte olmalıdır.

• AccuPrime™ Taq DNA Polymerase High Fidelity (40 μL, at 5U/μL) ürününün içeriği:

 50 mM MgSO4 (1 mL)

 10X AccuPrime™ PCR Buffer I (1 mL)

 10X AccuPrime™ PCR Buffer II (1 mL)olmaldır.

• 10X AccuPrime™ PCR Buffer I ve II protein konsantrasyonlarında farklılık gösterir. Bileşenleri

şunlardır; 600 mM Tris-S04 (pH8.9), 180 mM (NH4) 2S04, 20 mM MgS04, 2 mMdGTP, 2 mMdATP,

2 mMdTTP, 2 mMdCTP, termostabilAccuPrime ™ protein,% 10 gliserol. Verilen PCR Tamponu,

10X konsantredir ve kullanılmak üzere seyreltilmelidir. Tampon I plasmidler, cDNA ve λ DNA için

optimize edilmiştir. Tampon II genomik DNA için optimize edilmiştir.

• Endonükleaz aktivitesi 3' - 5', 5' - 3' şeklinde olmalıdır.

• Ürün hot start özelliğinde olmalıdır.

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

10. dNTP Mix (10 mM each) 1ml

Teknik Özellikleri:

• Ürün 1 ml lik ambalajda olmalıdır.

• Ürün %99 oranında saf ve HPLC kalitesinde olmalıdır.

• Üründe insan ve E. Coli DNA sı bulunmamalıdır.

• Birden fazla donma-çözülme çevirmlerinden sonra bile oldukça kararlı bir yapıda olmalıdır.

• dNTPMixürünü , her biri 10 mM konsantrasyonda önceden karıştırılmış dATP, dCTP, dGTP ve

dTTP sulu solüsyonlarını içermelidir.

• Teklif hazırlayan firmanın distribütör yetki belgesine sahip olmalıdır.

11. GENERULER 50BP DNA LADDER- RTU, 50μg

Teknik Özellikleri:

• Ürün direkt olarak jele yüklenmeye hazır olmalıdır.

• Ürün agaroz jelde yürütülmeye uygun olmalıdır.

• Ürün 50 μglık ambalajlarda olmalıdır.

• Ürünün içeriğinde 6X DNA LoadingDye bulunmalıdır.

• Teklif hazırlayan firmanın distribütör yetki belgesi bulunmalıdır.

12. TRIZOL REAGENT, 200ML

Teknik Özellikleri:

• Ürün DNA, RNA,protein izolasyonlarında kullanılabilir olmalı.

• Kan, hücre, doku , yeast , viral örnekler, bitki , ve bakteri orijinli hücreler ve dokularla

çalışabilmeli.

• 1 ml reagent kullanılarak 100 mg dokudan ve 107hücreden RNA izolasyonunugerceklestirmelidir.

• Küçük miktardaki doku örneklerinden (50-100 mg ), az sayıdaki hücre örneklerinden (5x 106),

büyük miktardaki doku örneklerinden ( ≥ 1g) ve çok fazla sayıdaki hücre örneklerinden

(≥107)daha ileri downstream uygulamalar için yeter miktarda DNA,RNA ve ileri analizler için

yeterli miktarda protein çıkartabilmelidir.

• Northernblotanalizleri,dotblothibridizasyon, poly (A)

seçilimi,invitrotranslasyon.,RNAaseprotection analizleri ve moleküler klonlamalarda kullanılabilir

olmalı.

• Prosedür 1 saat de tamamlanabilir olmalı.

• 2-8 ºC de saklanmalı.

• Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

13. Platinum® Taq DNA Polymerase High Fidelity, 500

Teknik Özellikleri:

• Bağlanma (Taq'a karşı): 6X olmalıdır.

• GC-ce zengin PCR Performansı: Düşük olmalıdır.

• Reaksiyon Formatı : Ayrı Bileşenlerden oluşmalıdır.

• Ürün Çıkıntısı: Karışık olmalıdır.

• Reaksiyon Hızı: Standart olmalıdır.

• Finalde Ürün Boyutu (lar): 20 kb veya daha az olamlıdır.

• Eksonükleaz Aktivite: 3 '- 5', 5 '- 3' olmalıdır.

• Ürün Grubu: Platinum® olmalıdır.

• Ürün Boyutu: 500 reaksiyon olmalıdır.

• Nakliye Durumu: Kuru Buzda olmalıdır.

• Platinum® Taq DNA Polimeraz ;Yüksek bağlayıcılıkta (100 uL, 5U / μL'de), 10X Yüksek

yoğunlukta bağlanma Tamponu [600 mM Tris-SO4 (pH 8.9), 180 mM (NH4) 2SO4] içeren bir

flakon (2.5 mL) ve bir şişe (1 mL) 50 mM MgS04 den oluşmalıdır.

• Saklama koşulları -30 ° C ila -10 ° C arasında olmalıdır.

• Yüksek Bağlayıcılıkta, yüksek verim ve güçlü amplifikasyon gerektiğinde DNA

fragmanlarınınamplifikasyonu için ideal olmalıdır.

• Yüksek bağlayıcılık, Platinum® Taq DNA Polimeraz ve düzeltme okuma (3'→ 5 'eksonuklase

aktivitesi) enzimi Pyrococcus türü GB-D polimeraz karışımı tarafından sağlanır olmalıdır.

• Platinum® otomatik "hot start" teknolojisinin birleşmesiyle PCR özgüllüğü geliştirilmiş olmalıdır.

• Platinum® Taq DNA Polimeraz'ın Özellikleri, Yüksek Bağlayıcılıkta;

• Bağlanma- Taq DNA polimerazdan altı kat daha yüksek bağlanma özellikte olmalıdır.

• Fragmanların amplifikasyon boyutu 15 kb'ye kadar olmalıdır.

• Kullanılışı- oda sıcaklığında reaksiyon vermelidir.

• Uygulamalar - kompleksgenomik, viral ve plasmid şablonlarından DNA'nın amplifikasyonu; ve

RT-PCR da kullanılmalıdır.

• Birim tarifi: Bir birim Platinum® Taq DNA Polimeraz, Yüksek yoğunlukta, 74 ° C'de 30 dakika

içinde 10 nmoldeoksiribonükleotid DNA'ya DNA'yadahil edilmesi için gereken enzim miktarı

şeklinde olmalıdır.

• Yalnızca Araştırma Kullanımı için olmalı, Teşhis yöntemlerinde kullanılmamalıdır.

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

14. SSIII 1 STEP WITH PLAT TAQ 100, 100 REACTIONS

Teknik Özellikleri:

• Ürün 100 reaksiyonluk bir çalışmaya yetecek ambalajlarda olmalıdır.

• Ürünün reversetranskriptaz teknolojisi SuperScript™ III olmalıdır.

• Ürün hot start özelliğinde olmalıdır.

• Ürünün içeriğinde ;

 200 μL SuperScript® III RT/Platinum® TaqMix ,

 3 × 1 mL 2X ReactionMix (containing0.4mM of eachdNTP, 3.2 mM MgSO4) ,

 500 μL 5 mMMagnesiumSulfate olmalıdır.

• PCR methodu1-Step RT-PCR olmalıdır.

M-MLV RT'nin bir versiyonu özelliğinde olmalıdır.

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

15. TaqMan™ Universal PCR Master Mix, 2 x 5 mL

Teknik Özellikleri:

• Mix gen ekspreyon çalışmalarına uygun olmalıdır.

• Mix 2x konsantrasyonunda olmalıdır.

• Mix içerisinde AmpliTaq Gold® DNA Polymerase , Uracil-DNA Glycosylase, dUTP 'lidNTP'ler,

Passive Reference 1 ve optimize edilmiş mix komponentleri içermelidir.

• Mix 2x5 ml'lik ambalaj şekilde olmalıdır.

• Her biri 50 ul'lik 400 reaksiyon için yeterli 2x5 mL içermelidir 2-8 ºC de saklanmalı.

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

16. TaqMan® Gene Expression Assay, 250 rxns

Teknik Özellikleri:

• Gen ekspresyon çalışmaları için uygun olmalıdır.

• İstenilen bölgeye spesifik çalışma imkanı sunmalıdır.

• Assayler hazır şekilde mix halinde gelmelidir.

• Assay içerisinde 2 adet işaretsiz PCR primeri ve 1 adet işaretli TaqManprob bulundurmalıdır.

• Assay 20x konsantrasyonunda olmalıdır.

• Minimum 250 reaksiyona yetecek kadar olmalıdır.

• -20 ºC de saklanmalıdır.

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

17. High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit 200rxn

Teknik Özellikleri:

• Kit RNA'dan cDNAeldesini sağlamalıdır.

• Elde edilen cDNA gen ekspresyon master mix, sybr gren master mix ve real time

uygulamalarında kullanılan diğer mastermixler ile uyumlu olmalıdır.

• Kit 1 tüp 1 mL'lik 10X RT Buffer, 1 tüp 1 mL'lik 10X RT RandomPrimer, 1 tüp 0.2mL'lik 25X

dNTPMix (100 mM), 1 tüp 0.2 mL 'likMultiScribe® ReverseTranscriptase (50 U/μL) içermelidir.

• Reaksiyon hacmi 20 ul olmalıdır.

• Kit 0.02 ile 2 μg arasındaki total RNA'dan cDNA çevirebilmelidir.

• Elde edilen cDNA büyüklüğü 7kb'ye kadar ulaşabilmelidir.

• Reaksiyon süresi 0,5-1 saat olmalıdır.

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

18. GENEJET GEL EXTRACTION KIT, EA

Teknik Özellikleri:

• Kit 250 örneklik ambalajlar halinde olmalıdır.

• Kit TAE veya TBE tamponunda çalışan standart veya düşük erime noktalı agaroz jellerden DNA

parçalarının hızlı ve etkin bir şekilde izole edilmesini sağlamalıdır.

• Kit silicamembran temel teknolojisine sahip kolon yöntemi ile çalışmaya uygun olmalıdır.

• Kit DNA fragmanlarının 100 bp'den 10kb'e kadar arındırılabilmesinde % 95'e kadar geri kazanım

sağlamalıdır.

• Kitin çalışma süresi 20 dk altında olmalıdır.

• Kit içeriğinde 150 ml BindingBuffer, 45 mLWashBuffer (concentrated) , 30 mLElutionBuffer (10

mMTris-HCl, pH8.5) ve 250 adet GeneJETPurificationColumns (preassembledwithcollectiontubes)

içermelidir.

• Teklif hazırlayan firmanın distribütör yetki belgesi bulunmalıdır.

19. PURELINK RNA MINI KIT 250, 1 EA = 250 PREPS

Teknik Özellikleri:

Örnek Tip (Genel): Bakteri, Kan, Hücreler, Bitki Örnekleri, Doku, Maya

Yüksek Verim Uyumu: Yüksek Verimle Uyumlu Değil (Elle)

Aşağı Akış Uygulaması: Mikroarray Analizi, Yeni Nesil Sıralama, Kuzey Blotlama, Nükleaz Koruma

Tahlilleri, Gerçek Zamanlı Kantitatif PCR (qPCR), Ters Transkriptaz PCR (RT-PCR), cDNA

Kütüphane Yapısı

Elution Volume - max: 300 ul

Elution Volume - dk: 30 ul

Nihai Ürün: Toplam RNA

İzolasyon Teknolojisi: Silis Spin Kolonu

Reaksiyon Sayısı: 10 Preps

Ürün Hattı: PureLink ™

Ürün Boyutu: 10 preps

Miktar: 10 sütun

Ölçek: Kısa

Başlangıç Maddesi (Miktar): 5 x 10 ^ 6 ila 1 x 10 ^ 8 hücre, 200 mg'a kadar doku

Verim (en fazla): 1000 μg

Nakliye Durumu: Oda Sıcaklığı

20. Power SYBR® Green PCR Master Mix 2 x 5 mL

Teknik Özellikleri:

• Optimize edilmiş formülasyon, klasik SYBR Green PCR ana karışıklığa kıyasla daha yüksek

hassasiyet sunmak için yüksek saflıkta AmpliTaq Gold DNA Polymerase, LD içermelidir.

• Power SYBR Green PCR Master Mix, taşıma kirliliğini en aza indirgemek için AmpErase UNG ile

uyumlu bir dTTP / dUTP karışımı içermelidir.

• qPCRmethodu ile çalışmaya uygun olmalıdır.

• Ürün ROX boyası içermelidir.

• Ürün boyutu 2 x 5 ml olmalıdır.

• LD (Düşük DNA) saflık ve kalite derecesinde olmalıdır.

• DNA (Genomik) ve cDNA örnek tiplerinde çalışabilmelidir.

• 2X konsantrasyonunda, SYBR® Green 1 Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase LD, dUTP / dTTP

harmanlı dNTP'ler, Pasif Referans 1 ve optimize edilmiş tampon bileşenleri içermelidir.

• Her biri 50 ul'lik 400 reaksiyon için yeterli 2x5 mL içermelidir.

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

21. PRIMER 200 NMOL, 200 NMOL

Teknik Özellikleri:

• 200 NMol olmalıdır.

• Primerlerliyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

• İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

22. Qubit® RNA HS Assay Kit, 100 assays

Teknik Özellikleri:

1. ThermoFisher marka Florometre cihazına uygun olmalıdır.

2. Ölçüm aralığı 250 pg/μL - 100 ng/μL arası olmalıdır.

3. 100 örneğe yetecek miktarda olmalıdır.

4. Ürüne ait kantitatif aralık 5-100 ng olmalıdır.

5. Teklif veren firma yetki belgesini sunmalıdır.

23. Qubit® Assay Tubes, 500 tubes

Teknik Özellikleri:

• Paket için 500 adet tüp olmalıdır.

• QubitFluorometer ile birlikte kullanılmak için 500 μm ince duvarlı polipropilen tüp özelliği

olmalıdır.

• Tüpler renkli olmamalıdır.

• Teklif veren firma yetki belgesini sunmalıdır

24. CLICK-IT TUNEL COLORIMETRIC, 1 KIT

Teknik Özellikleri:

• Ürün kolorimetrik ölçüm yapılan çalışmalara uygun özellikte olmalıdır.

• Ürün EVOS™ XL CoreImagingSystem, EVOS™ XL ImagingSystem cihazlarında kullanılmaya

uygun olmalıdır.

• Ürün 50 numuneyi test etmek için kullanılmaya uygun olmalıdır.

• Click-iT TUNEL Kolorimetrik IHC Algılama Kiti optimize edilmiş olmalı ve dokudan veya hücre

numunesinden apoptotik hücrelerin saptanması için gerekli tüm reaktifleri içermelidir.

• Kitin içeriğinde ; Proteinase K (Component A) 10 mL 1X solution, Click-iT™ TUNEL

ColorimetricReactionBuffer (Component B) 4 mL 10X TBS, Copper II sulfate (CuSO4) (Component

C) 1 mL 100 mMaqueoussolution, Click-iT™ TUNEL ColorimetricReactionBufferAdditive

(Component D) 400 mg , Click-iT™ TUNEL ColorimetricWashBuffer (Component E) 60 mL 100X

solution, Streptavidin-PeroxidaseConjugate (Component F) 10 mL 1X solution, DAB

SubstrateBuffer (Component G) 20 mL 1X solution, DAB Chromogen (Component H) 1 mL 40X

reagent, UltraPure™ SSC (Component I) 50 mL 20X , TdTReactionBuffer(Component J) 8 mL 1X

solution , EdUTPnucleotidemixture (Component K) 55 μL 50X solution, TdT (terminal

deoxynucleotidyltransferase), recombinant (Component L)2 4 vials (34 μLpervial) 15 U/μL in

glycerol, Biotinazide (Component M) 50 μg ,Dimethylsulfoxide(DMSO) (Component N) 200 μL ,

Washchamber 1 unit.

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

25. Serum fizyolojik 1 L

Teknik Özellikleri:

1 L şişeler halinde olmalıdır

26. LPS 50 mg

Teknik Özellikleri:

Related Categories Biochemicals and Reagents, Carbohydrates, Carbohydrates A to Z,

Carbohydrates H-L, Complex Lipids,

More...

Quality Level PREMIUM

form lyophilized powder

purified by phenol extraction

storage temp. 2-8°C

27. Bifidobakteryum bifidumun (B. bifidum)

Teknik Özellikleri:

Bindirme Tanımları VPI 11241 [Ti]

İzolasyon

Bebeğin dışkısı

Biyogüvenlik Seviyesi 1

Biyogüvenlik sınıflandırması, ABD Halk Sağlığı Hizmeti Kılavuzlarına dayanmaktadır, tesislerinin

kendi ülkeleri için biyogüvenlik yönetmeliklerine uygun olmasını sağlamak, müşterinin

sorumluluğundadır.

Dondurularak Kurutulan Ürün Biçimi

Depolama Koşulları Dondurulmuş: -80 ° C veya daha soğuk

Donmuş Kurutulmuş: 2 ° C ila 8 ° C

Canlı Kültür: Bkz. Yayılma Bölümü

28. Lactobacillus salivarius

Teknik Özellikleri:

Gerinim Tanımları HO66

Biyogüvenlik Seviyesi 1

Biyogüvenlik sınıflandırması, ABD Halk Sağlığı Hizmeti Kılavuzlarına dayanmaktadır, tesislerinin

kendi ülkeleri için biyogüvenlik yönetmeliklerine uygun olmasını sağlamak, müşterinin

sorumluluğundadır.

Dondurularak Kurutulan Ürün Biçimi

Depolama Koşulları Dondurulmuş: -80 ° C veya daha soğuk

Donmuş Kurutulmuş: 2 ° C ila 8 ° C

Canlı Kültür: Bkz. Yayılma Bölümü

29. Fekal Kalprotektin Kiti -100 TEST

Teknik Özellikleri:

Testler:

96 Testler

Kuluçka süresi:

30 dk; 30 dk; 10-20min

Hacim:

15 mg

Matris:

Dışkı

Standartlar:

13-840 ng / ml

Yöntem:

ELISA

30. İnsülin iğnesi

Teknik Özellikleri:

1. Tek kullanımlık ve non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalı 2.Her çeşit iğne ucuna, katetere,

stepkak v.b.malzemelerle kullanıldığında uymalı, ajutaj ucu pürüzsüz olmalı 3. Enjektör üzerinde

cc ve dizyem çizgileri olmalı 4. cc ve dizyem çizgisi O'dan başlamalı 5. Çizgi ve rakamlar belirgin

olmalı, rakamlar gövdenin sağ tarafında düzgün olarak okunabilmeli, rakamlar ters basılmamalı ve

ıslandığında silinmemeli 6. Pistonu kauçuk / lastik başlı olmalı, pistonu kolay hareket edebilir

olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle

enjektör gövdesi çizilmemeli 7. Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı 8.26 G x1/2

kapaklı iğne ucu bulunmalı ve iğne ucu enjektörden ayrılabilir özellikte olmalı 9. Tekli, şeffaf

ambalajlarda olmalı. IO.Ambalaj kenarları iyi preslenmiş olmalı II.Ambalaj steriliteyi bozmayacak

şekilde kolayaçılabilir olmalı 12.Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalı

13.Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı ve raf ömrü depo teslim tarihinden

itibaren en az iki yılolmalı 14. ce'sinde 100 ünite olmalı 15. 100'er adetlik kutularda olmalı

31. beta -sekretaz Kitİ serum RAT

Teknik Özellikleri:

Numuneler

Serum, plazma, Hücre Kültürü Süpernatanlar, vücut sıvısı ve doku homojenatı

Tahlil Tipi

Rekabetçi

Duyarlılık

0.1 ng / mL.

Kullanım Amaçları

Bu BACE2 ELISA kiti, Mouse BACE2'nin nicel tayini için tasarlanmış 1.5 saatlik bir katı faz

ELISA'dır. Bu ELISA kiti sadece araştırma amaçlıdır, terapötik veya teşhis uygulamaları için değil!

Hazırlama ve Depolama

Tüm reaktifleri 2-8 derece C'de saklayın.

96-Strip-Wells

32. Y-sekretaz Kitİ serum RAT

Teknik Özellikleri:

Özgünlük

Bu kit doğal ve rekombinantRatgamma-Sekresazı tanır. Ratgamma-Sekreaz ile analoglar arasında

önemli bir çapraz reaktivite veya parazit görülmedi.

Numuneler

Serum, plazma ve diğer biyolojik sıvılar

Tahlil Tipi

Niceliksel Sandviç

Algılama Aralığı

7.813-500pg / ml

Duyarlılık

4.688pg / ml

Hazırlama ve Depolama

4 derece C.'de saklayın.

96-Strip-Wells

33. Amiloid B Elisa Kit doku RAT

Teknik Özellikleri:

Performans özellikleri

• Hassasiyet: <3 pg / mL

• Standart eğri aralığı: 3.12-200 pg / mL

• Örnek türleri: hücre kültür süpernatantları, doku homojenatları, beyin omurilik sıvısı (CSF)

• Türlerin çapraz reaktivitesi: fare, sıçan

• Örnek hacmi: 100 μL (önceden seyreltilmiş)

• Toplam tahlil inkübasyon süresi: 4 saat

Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin AKYÜZ
​​​​​​​​​​​​

