|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	:59348463-604-99 [SP.2.10]	416			    			                04 /10/2019

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                       		                ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 14 / 10 / 2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96 well thermal cycler PCR cihazı | 1Adet |  |  | % |
| 2 | Primary Epidermal KeratinK14:K54ocytes; Normal, Human, Adult (HEKa) PCS-200-011 ATCC | 1Adet |  |  | % |
| 3 | Dermal Cell Basal Medium PCS-200-030 ATCC | 1Adet |  |  | % |
| 4 | Keratinocyte Growth Kit PCS-200-040 ATCC | 1Adet |  |  | % |
| 5 | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (D-PBS), 1X kalsiyum magnezyum içermeyen 311425CL WISENT | 1Adet |  |  | % |
| 6 | Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Solution 450115EL WISENT | 1Adet |  |  | % |
| 7 | Hank's dengeli tuz çözeltisi (HBSS) 500 ml HBSS,W/O CA,MG,PH RED(1X)(CE) 500ML 311512CL WISENT | 1Adet |  |  | % |
| 8 | Tripan blue Solusyonu(%0.4) (100 ml) | 1Adet |  |  | % |
| 9 | 10 Litre Disitile Su | 1Adet |  |  | % |
| 10 | Collagenase Type IV, 1g COL007.1 BIOSHOP CANADA | 1Adet |  |  | % |
| 11 | Collagenase/Dispase 500 mg liyofilize 11097113001 SIGMA | 1Adet |  |  | % |
| 12 | Ca2+ and Mg2+ içermeyen steril Dulbecco PBS 1lt 311415LL WISENT | 1Adet |  |  | % |
| 13 | Ca2+ and Mg2+ içeren steril Dulbecco PBS 1lt 311410LL WISENT | 1Adet |  |  | % |
| 14 | Fetal Bovin Serum 100 ml BI04-007-1B BIO-IND | 8Adet |  |  | % |
| 15 | EpiLife™ Defined Growth Supplement (EDGS) (100X) - 5mL S0125 GIBCO | 1Adet |  |  | % |
| 16 | Human Epidermal Growth Factor, hEGF, 500μg 511110 WISENT | 1Adet |  |  | % |
| 17 | Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red 100ml BI03-052-1B BIO-IND | 1Adet |  |  | % |
| 18 | L GLUTAMINE 100*20ML 609065ZL WISENT | 1Adet |  |  | % |
| 19 | Insulin 50mg I6634-50MG SIGMA | 1Adet |  |  | % |
| 20 | Imiquimod 401020-250MG SİGMA | 1Adet |  |  | % |
| 21 | Tacrolimus PHR1809-150MG SIGMA | 1Adet |  |  | % |
| 22 | Cyclosporin 32425-100MG SIGMA | 1Adet |  |  | % |
| 23 | 5-Fluorouracil F6627-1g SİGMA | 1Adet |  |  | % |
| 24 | XTT kiti Cell Proliferation Kit (XTT based) BIOIND-BI20-300-1000 Biologicalindustries | 1Adet |  |  | % |
| 25 | DMEM medium supplemented with L-glutamine-500ml BI01-052-1A BIOIND | 1Adet |  |  | % |
| 26 | 92/16 Petri Dish, Gamma Sterile, With Vent. Caps, 20 Ad/pk | 1Paket |  |  | % |
| 27 | Human Ki-67 Protein ELISA kit SEC047HU UNSNCK | 1Adet |  |  | % |
| 28 | Human Interleukin 1 ELISA Kit KAP1211 DIASOURCE | 1Adet |  |  | % |
| 29 | Human Interleukin 6 ELISA Kit KAP1261 DIASOURCE | 1Adet |  |  | % |
| 30 | Human Interleukin 8 ELISA Kit KAP1301 DIASOURCE | 1Adet |  |  | % |
| 31 | Human Interleukin 10 ELISA Kit KAP1321 DIASOURCE | 1Adet |  |  | % |
| 32 | Human Tumor Necrosis Factor Alpha ELISA Kit KAP1751 DIASOURCE | 1Adet |  |  | % |
| 33 | Zefiran 1 lt | 1Adet |  |  | % |
| 34 | T-25 kültür flaskı 100 adet/kutu SPL70025 SPL | 1Adet |  |  | % |
| 35 | T-75 F kültür flaskı 100adet/kt SPL70075 SPL | 1Adet |  |  | % |
| 36 | Eppendorf kapaklı tüp 2 ml 500 ADT/Pkt | 2Paket |  |  | % |
| 37 | Steril santrifüj tüpü 15 ml 200 adet/kt SPL50015 SPL | 1Adet |  |  | % |
| 38 | Steril santrifüj tüpü 50 ml 100 adet/kutu SPL50050 SPL | 1Adet |  |  | % |
| 39 | 96 well plate düz bottom steril hücre kültür çalışmaları için uygun 50adet/kt SPL30096 SPL | 1Adet |  |  | % |
| 40 | 6 Kuyucuklu Kaplı (TPP), düz dipli,Kapaklı(1*100 Adet) SPL3006 SPL | 1Adet |  |  | % |
| 41 | Pipet 2 ml tek tek paketli steril 500adet/kutu 701001 NEST | 1Adet |  |  | % |
| 42 | Pipet 5 ml tek tek paketli steril 300ad/kutu SPL91005 SPL | 1Adet |  |  | % |
| 43 | Pipet 10 ml tek tek paketli steril 300ad/kutu SPL91010 SPL | 1Adet |  |  | % |
| 44 | Pipet 25 ml tek tek paketli steril 100adet/kutu SPL91025 SPL | 1Adet |  |  | % |
| 45 | Pipet ucu filtreli 1-10 mikrolitre 96x5 adet HTL | 1Adet |  |  | % |
| 46 | Pipet ucu filtreli 10-100 mikrolitre 96x5 adet HTL | 1Adet |  |  | % |
| 47 | Pipet ucu filtreli 100-1000 mikrolitre 96x5 adet HTL | 1Adet |  |  | % |
| 48 | İnsert 24mm Transwell® with 0.4μm Pore Polyester Membrane Insert, Sterile 100ad/kutu | 1Adet |  |  | % |
| 49 | TrypLE Recombinant Solition BI03-078-1B | 1Adet |  |  | % |
| 50 | RPMI 1640 Medium 500 Ml BI01-100-1A BIO-IND | 1Adet |  |  | % |
| 51 | RPMI 1640 (1x) w/o ph red (CE) 500 ml BI01-103-1A | 1Adet |  |  | % |
| 52 | KSFM besiyeridefined keratinocytesserum free medium | 1Adet |  |  | % |
| 53 | JuliBr cihazı canlılık ölçüm slaytı | 50Adet |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir) |  |  |  |  |
|  | 16/12/2019 tarihine kadar malzemelerin teslim edilmesi gerekmektedir. |  |  |  |  |

NOTLAR: 2019/11034 kod nolu proje için, teklifler  14.10.2019   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Hastane K.B.B. Hastalıkları A.D. Prof.Dr. Hamdi ÇAKLI  0 222 239 29 79 / 3800

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50-5523-5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1. 96 well thermal cycler PCR cihazı

Teknik Özellikleri:

THERMAL CYCLER CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz nükleik asit amplifikasyonu da polimeraz zincir reaksiyonu metodu için gerekli olan sıcaklıkların ve

zamanların kontrolü için dizayn edilmiş olmalıdır.

2. 96 kuyucuklu örnek bloğu en az 6 ayrı Peltier kontrol bloğundan oluşmalıdır.

3. Cihazın, örnek tüplerinin üst yarısını ve başlıklarını ısıtan, böylece tüplerinin içindeki örneklerin üstlerinin

yağ ile kapanması ihtiyacını ortadan kaldıran bir kapağı bulunmalıdır.

4. Örnek kapağın ısı ayarlanabilmeli ve tüm tüplerin üzerine eşit derecede basınç uygulanmalıdır.

5. Örnek bloğunun bir yanından diğer yanına örnek sıcaklık aynılığı 95°C de saat başladıktan 10 saniye

sonra, +/- 0.5° olmalıdır.

6. Sistem kendi kendine ısıtma ve soğutma yapabilmelidir ve harici soğutmaya ihtiyaç duymamalıdır.

Sıcaklık aralığı 4.0° C  99.9° C arasında ( 0.1° C'lik değerleri ile ) yaralanabilmelidir. Zamanlar 1 saniye

olarak ayarlanabilmelidir.

7. Cihaz, cihazın içindeki yüksek performanslı mikroprosessör ile kontrol edilebilmelidir.

8. Isıtma ve soğutmada, görüntülenen örnek sıcaklığı, aşağı ve yukarı rampaları için 0.5° den daha az

aşırılıkları göstermelidir. "Hold segment" saatindeki görüntülenen sıcaklık, ölçülmüş örnek sıcaklık olmalıdır.

9. Cihaz kullanım kolaylığı için bir dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. Bu dokunmatik ekran, PCR metodunu

programlamada veya yürütmede grafik ile gösteren, tamamen VGA (260 k) TFT renkli çözünürlüklü ve en az

6,5 inç olmalıdır.

10. Cihazın, örnek bloğu sıcaklığı 50° C den yukarıya çıktığında, kullanıcıyı uyaran bir güvenlik özelliği

olmalıdır.

11. Cihazı da 800 PCR metodunu saklanabilecek bir hafızaya almalı. USB hafıza çubuğu ile sınırsız sayıda

PCR metodu saklanabilmelidir.

12. PCR metodları kolaylıkla erişilebilen klasörlerde saklanabilmelidir.

13. Cihazda her bir klasöre erişim için güvenlik kontrol seviyeleri olmalıdır. Güvenlik planı kullanıcı isimleri

ve şifreleri içermelidir. Şifre engeli idari ayarlar altında kapatılabilmelidir.

14. Cihaz, her PCR metodu yürütmesi anında yazdırılabilen ve ekranda görüntülenebilen bir "log"

dosyasında depolanan durum mesajları ve yürütme zamanı bilgilerini gösterecek şekilde dizayn edilmiş

olmalıdır.

15. Cihazın "software" i diagnostic testlerin yapılmasına imkân vermelidir.

16. Cihazın "software"'i daha fazla "hold" ve döngülere imkân veren "insert" fonksiyonu ile bir PCR döngüsü

içinde zaman ve sıcaklık "hold"larının programlanmasına imkân verebilmelidir.

17. Cihazın "software" i, her döngüde sabitlenmiş bir miktar ile belirlenmiş zamanları ve/veya sıcaklıkları

arttırabilen veya azaltabilen bir "Auto Delta" programının kullanımına imkân sağlamalıdır.

18. Cihazın software'i sayesinde çıkış ve iniş ramp sıcaklık hızları değiştirilebilmelidir.

19. Manuel olarak çalıştırılabilen veya sonsuz "hold" adımları olarak programlanabilen "pause" özelliği

olmalıdır.

20. Kullanıcı yürümekte olan PCR metodunun hali hazırdaki adımını görüntüleyebilmelidir. Grafiksel

kullanıcı görüntüsü, sıcaklık artışları veya düşüşleri gibi, bir belirginleştirilmiş çizgiyle gösterebilmelidir.

21. Cihaz bir yazıcıya veya kişisel bilgisayara bağlanma için Ethernet veya seri portlara sahip olabilmelidir.

Cihaz metotların transferi veya gelecekteki software yükseltilmesi için kullanılabilecek bir USB girişine

sahip olmalıdır. Bir USB hafıza çubuğu ile protokoller bir cihazdan diğerine aktarabilmelidir.

22. Cihazın softwareleri ile bir PCR metodu yürütüldüğü sırada, diğer metotlar indirilebilir, yüklenebilir,

düzenlenebilir veya oluşturulabilir olmalıdır.

23. Cihaza uygun "temparature verifikation kit" istenildiği taktirde ve bedeli karşılığında temin

edilebilmelidir.

24. Cihazın 2 yıl üretim hatalarına karşı garantisi olmalıdır.

25. Cihaz programına primer dizisi girilmek suretiyle Tm değerini kendi hesaplayabilmelidir.

26. Cihazın 96x0.2ml lik örnek bloğu ile teslim edilmelidir.

27. Cihaz istenildiği zaman "fast" kimyasal malzemeleri ile kullanılabilmelidir.

28. Cihaz klonlama, ekspresyon analizi, genotipleme, mutasyon, dizileme, bakteri gen amplifikasyonu, viral

gen amplifikasyonu, "Fast PCR", "Long PCR" (5-20kb), "Multiplex PCR" yöntemleriyle yapılacak çalışmalara

uygun olmalıdır.

Prof.Dr. Hamdi ÇAKLI