|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10] 234                                                           				23/05/2019

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 14/06 / 2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultrasonik banyo | 1 Adet |  |  | % |
| 2 | Vakum pompası | 1 Adet |  |  | % |
| 3 | pH metre probu | 1 Adet |  |  | % |
| 4 | Ceketli-ısıtıcılı cam reaktör | 2 Adet |  |  | % |
| 5 | Bağlantı adaptörü | 2 Adet |  |  | % |
| 6 | Spiralli soğutucu | 2 Adet |  |  | % |
| 7 | Çıkış borulu kapak (adaptör) | 2 Adet |  |  | % |
| 8 | Gaz yıkama şişesi | 2 Adet |  |  | % |
| 9 | Zirkonyum (IV) klorür | 1 Adet |  |  |  |
| 10 | Molibden (V) klorür | 1 Adet |  |  |  |
| 11 | Tungsten (VI) klorür | 1 Adet |  |  |  |
| 12 | Kalay (IV) klorür | 1 Adet |  |  |  |
| 13 | Membran filtre | 1 PAKET |  |  |  |
| 14 | Kobalt (II) klorür hegza hidrat | 1 adet |  |  |  |
| 15 | Etil alkol | 4 Adet |  |  |  |
| NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5529’dan temin edilebilir) |  |  |  |  |  |  |

NOTLAR: 2019/15A212 kod nolu proje için, teklifler 14/06/20199  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir.Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI  BELİRTİLECEKTİR..

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5529-5526 Fax: 0 222 239 39 03-0222 229 00 56

Teknik Bilgi için: M.M.FakKimya Müh. Böl.Teml İşl.Termodinamik A.B.D.-Doç.Dr.İlker KIPÇAK  / 0222 2393750-3659

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50-5529-5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1. Ultrasonik banyo

Teknik Özellikleri:

1. Cihazın banyo kapasitesi 3.2 litre olmalıdır.

2. Cihazın banyo ölçüleri 240x135x100 mm olmalıdır.

3. Cihazın tankı ve dışı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

4. Cihazın çalışma frekansı 40 khz olacaktır.

5. Cihazın ısıtma gücü 100 W olacaktır.

6. Cihaz zaman ayarlı olmalıdır.

7. Cihaz paslanmaz çelik sepet ve kapakla birlikte verilmelidir.

8. Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

9. Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10

yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

2. Vakum pompası

Teknik Özellikleri:

1. Vakum pompası diyafram tipi olmalı, herhangi bir şekilde yağa ihtiyaç duymamalıdır.

2. Nem tutucu filtresi olmalıdır.

3. Cihazın akış hızı en az 17 litre/dakika veya daha yüksek olmalıdır.

4. Cihazın maksimum vakumu 650mmHg veya daha yüksek olmalıdır.

5. Cihazın hortum bağlantısı 5/16 inch (8mm) olmalıdır

6. Cihazın gücü en az 60 W olmalıdır.

7. 50 dB ses seviyesi ile çalışmalıdır.

8. Cihazın motor hızı 1450 rpm olmalıdır.

9. Cihaz 220 Volt 50 Hz. ile çalışmalıdır.

10. Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında

10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

3. pH metre probu

Teknik Özellikleri:

Hanna HI 1230B, epoksi.

4. Ceketli-ısıtıcılı cam reaktör

Teknik Özellikleri:

Borosilikat, 100 mL hacminde, ısıtma suyu giriş ve çıkışı aynı yönde, şilifli NS: 45/40.

5. Bağlantı adaptörü

Teknik Özellikleri:

Borosilikat cam, ekspansiyon (genişleme), konik şilifli (29/32 dişi silif; 45/40 erkek şilif). Cam

reaktörle aynı firmanın ürünü olmalıdır.

6. Spiralli soğutucu

Teknik Özellikleri:

İki yanı (çift) şilifli, NS 29/32; 250 mm uzunluğunda.

7. Çıkış borulu kapak (adaptör)

Teknik Özellikleri:

90 derece açılı, bir yanı şilifli NS: 29/32, diğer yanı (5 mm civarı).hortum bağlantılı.

8. Gaz yıkama şişesi

Teknik Özellikleri:

2 L hacminde, başlığı ile beraber, filtresiz.

9. Zirkonyum (IV) klorür

Teknik Özellikleri:

Zirkonyum (IV) klorür (ZrCl4), %99.5 ve üzeri saflıkta, 100 gram

10. Molibden (V) klorür

Teknik Özellikleri:

Molibden (V) klorür MoCl5, 95% ve üzeri saflıkta, 10 gram

11. Tungsten (VI) klorür

Teknik Özellikleri:

Tungsten (VI) klorür (WCl6), 99.9% ve üzeri saflıkta, 10 gram

12. Kalay (IV) klorür

Teknik Özellikleri:

Kalay (IV) klorür (SnCl4), %99 ve üzeri saflıkta, 100 gram

13. Membran filtre

Teknik Özellikleri:

Karışık selüloz ester membran filtre, beyaz, non-steril, 0,45 μm, 47 mm, 100 adet/paket

14. Kobalt (II) klorür hegza hidrat

Teknik Özellikleri:

Kobalt (II) klorür hegza hidrat (CoCl2.6H2O), %98 ve üzeri saflıkta, 500 gram

15. Etil alkol

Teknik Özellikleri:

Etil alkol (analitik saflıkta, bitkisel kökenli), 2,5 Litre

Doç.Dr.İlker KIPÇAK