	[image: image1.jpg]





	
	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	












                           GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/236
                                                                                                 23/05/2019 
Konu
:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                                       ESKİŞEHİR                                                                                                                                
4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 31/05/2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

                              Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 
	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	   Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	Çift balonlu servikal olgunlaştırma kateteri 
	25 Adet
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)


NOTLAR: 2019/11A214 kod nolu proje için, teklifler  31/05/2019  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, 
    ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hatalıkları ve Doğum Bölümünden 
                               Dr.Öğrt.Üyesi Melih VELİPAŞAOĞLU 0 222 239 29 79 / 3100

...........................................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale
TEKNİK ŞARTNAME

1. Çift balonlu servikal olgunlaştırma kateteri

Teknik Özellikleri:

CERVICAL RIPENING BALLOON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Serviksin indüksiyon için sakıncalı olduğu zamanlarda doğum sancısından önce servikal kanalın

mekanik genişlemesinde kullanılmalıdır.

2- Serviks indüksiyonlarında doğal ve aşamalı olarak genişlemesini kolaylaştırmak için

tasarlanmıştır.

3- 100% silicon dan imal edilmiş olup, French Size'ı 18.0, uzunluğu 40 cm ve çift 80 mL'lik

balondan oluşmalıdır.

4- Balonun daha rahat yerleştirilebilmesi için içine sitilet yerleştirilecek bir kanalı olmalıdır. Ürün

paketinin içerisinden ürün ile birlikte uzunluğu istenen şekilde ayarlanabilen bir sitile de

çıkmalıdır.

5- İlk balon internal os'u geçtikten sonra stile çıkarılmalıdır.

6- Uterin içinde kalacak balonu genişletmek için U harfli Check-Flonun kırmızı işaretli kısımdan 20

ml'lik şırınga kullanarak normal salinin 40 ml'si ile balon şişirilmelidir.

7- Uterin içerisindeki balon şişirildikten sonra cihaz çekilerek balonun iç servikal duvara

oturtulması sağlanmalıdır.

8- Vajinal balon bu işlemden sonra dış servikal duvardan görülebilmelidir.

9- Uterin dışında kalacak balonu genişletmek için V harfli Check-Flonun yeşil işaretli kısımdan 20

ml'lik şırınga kullanarak normal salinin 20 ml'si kullanılmalıdır.

10- Her iki balon 80 ml'lik maksimum sıvıya ulaşana kadar her seferinde bir balona 20 ml'lik

artırımlarla doldurulmalıdır.

11- Kullanım süresi 12 saatten fazla olmamalıdır, işlem için kolay yerleştirilebilir ve çıkarılabilir

olmalıdır.

12- Peel-open paketleme ile sterilize edilmiş olmalıdır.

13- Tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır.

14- Orijinal paketlerde üretici firma ismi ve sterilizasyon miadı yazılı olmalıdır.

15- Ürün; uluslar arası kabul görmüş standartlardan CE belgesine sahip olmalıdır.

16- Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı ve T.C.

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

17- Ürüne ait marka adı, onaylı ürün (barkod) numarası , üretici firma adı varsa model, firmaya ait

malzeme kodu bilgileri ürün tesliminde yazılı olarak sunulmalıdır.

18- Ürüne yönelik uygunluk değerlendirilmesi yapılacağından ürün numuneleri ihale saatinden

önce teslim edilmelidir.

                                                                                                                                 Dr.Öğrt.Üyesi Melih VELİPAŞAOĞLU
                                                                                                                                                    Proje Yürütücüsü
