|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	:59348463-604-99 [SP.2.10]	535						                17/12/2019

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                        ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 27/12/2019 saat16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GSR sensörü ve USB Modülü | 2 Adet |  |  | % |
| 2 | PCA Pompası | 1 Adet |  |  | % |
| 3 | PCA AĞRI POMPASI SETİ | 100 Adet |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR: 2019/11A229 kod nolu proje için, teklifler  27.12.2019  saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Hastane Cerrahi Tıp Bil. Böl. Anesteziyoloji AD. –Doç.Dr. Gülay ERDOĞAN KAYHAN 0 222 239 29 79 -5011

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50 – 5523 - 5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. GSR sensörü ve USB Modülü

Teknik Özellikleri:

1. Galvanik Deri yanıtı sensörü, cilt iletkenliğini ölçmelidir. Sensör, uyumlu olduğu USB modülü ile kullanılmalıdır.

2. Bilgisayar ortamına aktarılabilecek dijital veri vermelidir.

3. Önceden kalibre edilmiş olmalı, terarlayan kalibrasyonlar gerektirmemelidir.

4. Yapışkanlı EKG elektrodu ile cilt üzerinden veri alabilecek özellikte olmalıdır.

5. Ölçümleri mikro Siemens cinsinden ve analog dalga, frekans ve periyot cinsinden verebilmelidir.

6. çalışma modu ve aralığı 1-10 mikro Siemens ve 0- 65,279 Arbitrary analog ünite olmalıdır.

7. ADC çözünürlüğü 16 bit olmalıdır.

8. Çözünürlüğü 10 nano Siemens ve 1 Arbitrary analog ünite olmalıdır.

9. Maksimum örnekleme hızı en az 100 Siemens/ saniye olmalıdır.

2. PCA Pompası

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz mikroişlemci kontrollü, hafif , taşınabilir yapıda ve aksesuarlar hariç ağırlığı en fazla 500 gram olmalıdır.

2. Cihazın ve solusyonun yerleştirilebildiği sert plastik maddeden yapılmış,kilitli özel koruma haznesine sahip olmalıdır.Bu

hazne kilitlendiğinde solusyona ve cihaza hekim dişinda müdahale edilememelidir.

3. Geniş, arkadan aydınlatmalı LCD ekrana sahip olmalıdır.Çalışma moduna göre kullanıcıyı bilgilendirmek amaçlı ekran

arka plan rengi otomatik olarak değişebilmelidir.

4. Cihaz açılış ekranında seri numarası, yazılım ve donanım versiyonu, tarih ve zaman izlenmelidir.

5. Çalışma ekranı üzerinde sürekli olarak aşağıdaki bilgiler aynı anda izlenebilmelidir.

• Çalışma modu

• Çalışma birimi

• Çalışma indikatörü

• Batarya seviyesi

• Ses seviyesi

• Akış hızı

• Giden hacim

• Toplam hacim

• Verilmiş bolus sayısı

• Teşebbüs edilen bolus sayısı

6. Cihazın hasta güvenliği için ayrıca dijital kilit sistemi bulunmalıdır.Bu kilit sistemi en az 3 farklı güvenlik kademelerinde

seçilebilmelidir. Bu sayede kullanıcı dışında ilgili parametreler değiştirilememelidir.

7. Cihaz Sürekli, PCA,Çok Adımlı ve Variable olmak üzere en az 4 farklı çalışma moduna sahip olmalıdır.İstenildiğinde aktif

olarak kullanılmayan çalışma modları kullanıcı tarafından kapatılabilmelidir.

8. Cihazda istenildiğinde yükleme dozu ve hızı ayarlanarak başlangıçta ön yükleme infüzyonu yapılabilmelidir.Yükleme

dozu tamamlandığında cihaz otomatik olarak ayarlanan programa devam etmelidir.

9. İstenildiğinde herhangi bir anda hekim tarafından belirlenen hacimde ekstra bolus verilebilmelidir.Bu bolus teslim

edildikten sonra program kaldığı yerden devam etmelidir.

10. Cihaz programlandıktan sonra 1 dakika ile 24 saat aralığında zaman ayarlanarak başlangıç zamanı ertelenebilmelidir.

Ayarlanan süre dolduğunda cihaz programlandığı şekilde otomatik olarak çalışmaya başlamalıdır.

11. Cihaza 4 farklı kullanıcı ön ayarı tanımlanabilmelidir. Kullanıcı başlangıç ekranında istediği ön ayarı seçerek çalışmaya

başlamalıdır.

12. Cihazda seviyesi 3 farklı kademede ayarlanabilen ( düşük,orta,yüksek) basınç alıgılama sistemi bulunmalıdır.

13. Cihazın pompa çalışma sistemi doğrusal peristaltik olmalıdır.

14. Set prime hacmi kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

15. Cihaz aşağıdaki durumlarda alarm vermelidir.

- Pompa kapağı açık

- Tıkanıklık

- Düşük batarya

- Bitmeye yakın

- Tamamlandı

- Set takılı değil

- Sistem hatası

16. Hasta kontrolü için bir el butonuna sahip olmalıdır. Bu buton istenildiğinde cihazdan kolayca ayrılabilmelidir.

17. Cihazda bolus gönderimini sınırlamak amacı ile maksimum 1 saatlik ve 4 saatlik gönderim limiti ayarlanabilmelidir.

18. Cihaz menüsünden çalışma parametrelerine ait değerler güvenlik amaçlı sınırlandırılabilmelidir.

19. Cihaz son 24 saat için bolus geçmişi hafızasına sahip olmalıdır. Bu sayede geriye dönük gönderilen bolus hacmi, verilen

bolus sayısı, teşebbüs edilen bolus sayısı izlenebilmelidir.

20. Cihaz gelişmiş otomatik doz hesaplama programına sahip olmalıdır.Çalışma birimi

ml/hr,ml/min,g/hr,g/min,mg/hr,mg/min,mcg/hr,mcg/min,iu/hr,iu/min,Mıu/min,U/hr,U/min, mU/min, ml/kg/hr,

ml/kg/min,g/kg/day, mg/kg/day,mg/kg/hr,mg/kg/min,

mcg/kg/hr,mcg/kg/min,ng/kg/min olarak seçilebilmelidir. İstenildiğinde aktif olarak kullanılmayan birimler kullanıcı

tarafından kapatılabilmelidir.

21. Cihaz PC ye bağlanabilen standart USB çıkışa sahip olmalıdır . Bu bağlantı sayesinde bilgiler PC ye aktarılabilmeli,

izlenebilmeli ve yazdırılabilmelidir.

22. Yazılım güncellemesi için bir çıkışa sahip olmalıdır. Bu sayede güncel yazılım yetkili firma tarafından kolayca

yüklenebilmelidir.

23. Cihaz KVO moduna sahip olmalıdır. KVO akış hızı 0.1-9.9 ml/h olarak ayarlanabilmelir.

24. Hata oranı % 5 den fazla olmamalıdır.

25. Cihaz şarj edilebilen Li-ion tip dahili bataryaya sahip olmalıdır. Tam dolu batarya ile sürekli 2ml/saat hızda en az 125

saat çalışabilmelidir.

26. Uzun dönem sorunsuz kullanım için pompa kapağı ve kapak mekanizması metal olmalıdır.

27. Cihazla birlikte infüzyon standlarına sabitlemek amacı ile 1 adet montaj aparatı standart olarak verilmelidir.

28. Cihaz üzerinde bulunan bir tuş sayesinde doldurma işlemi otomatik olarak yapılabilmelidir.Doldurma işlemi sırasında

doldurma durumu ana ekran üzerinden % ve grafiksel olarak izlenebilmelidir.

Sarf Malzemesi

3. PCA AĞRI POMPASI SETİ

Teknik Özellikleri:

1. Set hasta kontrollü analjezi uygulamalarında ağrı pompası ile kullanılacak özellikte olmalıdır.

2. Set intravenöz, subkutan ve epidural uygulamalara uygun nitelikte olmalıdır.

3. Set uzun dönemli kullanım ve hatasız gönderim için silikon pompa segmentine sahip olmalıdır.

4. Set peristaltik sistemle çalışan ağrı pompalarına uygun yapıda olmalıdır.

5. Set üzerinde hasta tarafına yakın bölümde 1 adet klemp bulunmalıdır.

6. Setin uzunluğu en az 200cm. olmalıdır.

7. Set üzerinde serbest akışı önleyen anti-sifon valf sistemi bulunmalıdır.

8. Setin hastaya yakın bölümü üzerinde hava kabarcıklarının hastaya gönderimini engelleyen, hava

eliminasyonu sağlayan filtre sistemi bulunmalıdır.

9. Setin doldurma işlemi cihaz üzerinden otomatik olarak yapılmalıdır.

10. Setin bir ucu serum torbasına uygun spike sistemi ihtiva etmelidir. Diğer ucu ise kataterlere

uygun luer-lock yapıda konnektör ihtiva etmelidir.

11. Set tek tek paketlenmiş ve steril olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi,son kullanım tarihi orijinal

ambalaj üzerinde yer almalıdır.

12. Set miyadı en az 2 yıl olmalıdır.

DOÇ.DR. GÜLAY ERDOĞAN KAYHAN