| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 395		   		      12 / 04 /2018

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                       ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 19/ 04  / 2018 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | Soğutuculu santrifüj cihazı |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2018 / 11019 kod nolu proje için, teklifler  19.04.2018   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fak.Fizyoloji ABD Doç.Dr.Orhan Tansel KORKMAZ /  0 533 265 52 35

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Soğutuculu santrifüj cihazı

Teknik Özellikleri:

1- Laboratuar ve oda koşullarında çalışan, masa üstü tipte, 3520 olmalıdır.

2- İç ve dış yüzeyleri ve haznesi paslanmaya karşı dirençli olmalıdır.

3- Cihaz -9 °C ile +40 °C arasında programlanabilmelidir.

4- Cihazın maksimum kapasitesi 60 ml olmalıdır.

5- Cihaz hem sürekli çalışma modu (Hold) hem de 1-90 saniye arasında kısa süreli çalışma moduna

(Flashing) sahip olmalı , hafızada saklanan son çalışma süresi tekrar başlatılabilmelidir.

6- Cihaz 3 farklı değerdeki Hız/Zaman protokollerini tek bir programlama ile çalıştırabilmelidir.

7- Cihazda soğutmanın ve hangi programın aktif olduğunu gösteren görsel led ışıkları bulunmalıdır.

8- Maksimum hızı 15.000 rpm ve maksimum santrifüj gücü en az 21.630 xg olmalıdır.

9- Programlanabilir mikroişlemci kontrol sistemine sahip, kontrol ve işletme elemanları bir pano

üzerinde toplanmış olmalıdır.

10- Cihazın 3 farklı dijital ekranı bulunmalı, kullanıcı hız, zaman ve sıcaklığı aynı anda

izleyebilmelidir.

12- Hız 300-15.000 rpm arasında en fazla 100 rpm aralıklarla ayarlanmalıdır. Seçilen hız değerine

karşılık RFC değeri ise 100xg'lik artışlarla ayarlanabilmelidir.

13- Santrifüj'de programlama süreleri 1  99 dakika arasında 1 dakika'lık artışlarla , 1-99 saniye

arasında 1 er saniyelik artışlar ile programlanabilmelidir.

14- Cihaz en az 5 farklı program bitiş melodisine sahip olmalı, bu sayede bir çok cihaz arasından

cihazınıza ait programın bittiği kolaylıkla ayırt edilebilmelidir.

15- Cihazda dengesiz yükleme, aşırı hızlanma, rotor kapağı, cihaz kapağı ve elektrik kesintisi için

uyarı sistemleri bulunmalıdır.

16- Cihazın kapağı çift kilit sistemli olmalıdır.

17- Cihazın güç koruma modu olmalı ve cihaz 10 dakika kullanılmadığı taktirde ekran

kapanmalıdır. Bu enerji koruma modunda en fazla 35W enerji tüketimi olmalıdır.

18- Cihazın üst arka kısmında, kontaminasyonu önlemek için egzoz protu bulunmalıdır.

19- Cihazla birlikte verilecek sabit açılı rotor 134 °C 'de otoklav edilebilmeli ve adaptöre gerek

kalmadan 24 x 1.5/2mL, 12 x 0.5mL, 12 x 0.2mL PCR tüpü aynı anda santrifüj edebilecek

kapasitede olmalı ve adaptöre ihtiyaç duymamalıdır.

20- Opsiyonel olarak istenildiğinde 12x5ml eppendorf tüp kapasiteli rotor verilebilmelidir.

21- Cihazda ön soğutma sistemi bulunmalıdır ve kontrol paneli üzerinden tek bir tuş ile aktif hale

getirilebilmelidir.

22- Masaüstünde az yer kaplaması için en fazla 31 cm genişliğe sahip olmalıdır.

23- Cihazın soğutma sistemi CFC gazı barındırmayan R134a tipde olmalıdır

24- 230 V- 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalı ve en fazla saatte 0,48 kWenerji tüketmelidir.

25- Üretici firma ISO 9001:2000 belgesine sahip olmalıdır.

26- Cihaz CE işaretli ve uluslar arası güvenlik standardı IEC 61010-2-020'ye uygun üretilmiş

olmalıdır.

27- İthalatçı firmanın 'TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Sertifikası' Belgesine sahip olmalıdır ve bu

belgeler TS 12426 kriterini taşımalıdır. İthalatçı firmanın TSE belgesinde marka yer

almalıdır.Teklifle birlikte sunulmalıdır.

28- İthalatçı firmanın ISO belgesi olmalı teklifle birlikte sunulmalıdır.

29- Teklif veren firma Türkiye distribütörü olmalı veya distribütörden alınmış yetki belgesi teklif ile

birlikte verilmelidir.

30- Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.