	
	



	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRO                                                                                                                                                                                                                                                       JELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]679






                  03.04.2017
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                            

      ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (20/ç) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç  17.04.2017 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
Ali KANBER
                                                                                                                                              İdari ve Mali İşler Şube Müdürü 
	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV  ORANI

	1
	Rotary Vakum Pompası 
	1 adet 
	
	
	%

	2
	Fleksibil Hortum 
	1  M
	
	
	%

	3
	KF Kelepçe 
	4 ADET 
	
	
	

	4
	Hidrojen Fırını
	1 ADET 
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


NOTLAR: 2015-31-07-15-004  kod nolu BOREN  proje için, teklifler  17.04.2017 saat 16.30’a kadar ESO.G.Ü.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile getirilmelidir. Teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog, broşür vb. belgeler verilmelidir. (FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.)
 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

 _Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları      ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

 Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz. 

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, TESLİMATLAR ELDEN DEPOYA YAPILACAKTIR. KARGO İLE YAPILAN TESLİMATLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR
 Malzeme Teslim İrtibat Numarası:0222 239 59 56 -0222 239 37 97- 0222 239 37 50 /5501 
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5525  Fax: 0 222 239 39 03
Teknik Bilgi için: metalurji Enstitüsü  Prof .Dr Remzi GÜRLER    0 222 239 37 50 /3481-3480


Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  
[image: image2.jpg]ROTARY VAKUM POMPASI SARTNAMESI

1.Cift kademeli rotary tip yagl pompa. Motor giicii 50/60Hz 450 / 550W veya daha iyisi. Nihai basing
2.10° mbar / 1.5.10° Torr. Gas balasti olan. Pompalama hizi 15-17 m*/saat.

2.Vakum Olger, atmosfer basinci-1.10° mbar araliginda 6lgiim yapacak. Dogruluk araligi +/- 15% at
veya daha iyisi olacaktir. Vakum 6lger baglantisi igin gerekli parcalar.

3.Vakum &lgme kontrol6rii, 2000 den 1 x 10° mbar araliginda, tek kafalik. Elektrik baglantisi 100 to
240V AC 47 to 63 Hz olacak. Tek fazli.

4.Vakum aksesuarlari(fleksibil hortum( 1m), KF 25 kelepge( 4 adet)).




[image: image3.jpg]Hidrojen Firini Teknik Sartnamesi

1. Finn hidrojen gazi ve diger gaz ortamlarinda galigmaya uygun olmaldir.

2. Finn kasasi cift katmanli gelik gévdeli olmalidir. Firin yiizey sicakligini 60°C nin altinda tutmak igin
hava sogutmali cift tabaka celik kasa. Maksimum diizeyde enerji tasarrufu igin yiiksek saflikta
fiber aliimina yalitim yapilmahdir.

3. Finn, hidrojen detektorii ve selenoid valf ile giivenlik saglamaldir. Firinin giicii maksimum 2,5 kW
veya daha fazla, tek fazli AC, 208-240V ve 50/60 Hz olmalidir. Maksimum kullanma sicakligi
1600°C ve siirekli kullanim sicakligi 1500°C olmalidir.

4. Finnin PID otomatik kontrollli, 30 kademeli sicaklik kontrolorii bulunmalidir. Isitma Hizi: <10°C /
dak. saglanmalidir.

5. Finnin isitma bélgesi uzunlugu 300mm olmalidir. Firinin sabit sicaklik bélgesi 75mm olmalidir.
Sicaklik hassasiyeti + 2°C veya daha iyisi olmahdir.

6. Finn tiipii en az %99,9 saflikta aliiminadan imal edilmis olmalidir. Tiip boyutlari 60mm (dis ¢ap) x
54mm (i¢ ¢ap) x 790mm (uzunluk) olmalidir.

7. Ayrica iki adet 60mm (dis ¢ap) x 54mm (i¢ cap) x800mm (uzunluk) boyutlarinda iki adet yedek
altimina tipler verilmelidir.

8. Finin ile birlikte paslanmaz celik malzemeden imal edilmis, uygun flang seti ve i¢ tiipten gelen isi
radyasyonunu bloke etmek igin yalitim bloklari verilmelidir. 60 mm lik tiiplerin yiiksek sicaklikta
biikiilmemeleri igin iki ¢ift tiip destegi verilmelidir.

9. Flanglar ve Gaz Girisi: Alimina tiipiin her iki ucuna takilacak olan bir paslanmaz gelik vakum
flanslari 10° torr ' a kadar yiiksek vakum ve 5 psi pozitif basinca dayanabilmelidir. Firin
belirtilen vakum seviyelerinde galisacak sekilde verilmelidir.

10. Flang iizerinde hidrojen detektériine baglh bir selenoid valf bulunmalidir. Hidrojen gaz dedektérii
LED, 12-24 VAC veya VDC, operasyon, SPDT alarm diigmesi ve N.C. sorun giderme diigmesi
olmalidir. Alarm seviyesi hidrojenin daha disiik patlama limiti(LEL) olan %10 degerine
ayarlanmalidir. Hidrojen gazi sizintisi durumunda gaz akisi, otomatik olarak derhal kesilmelidir.
Hidrojen gaz dedektorii tam olarak calisacak sekilde tiim gerekli pargalariyla verilmelidir.
Hidrojeni ateslemek i¢cin 15 cm uzunlukta fleks boyunlu giivenli gakmak bulunmali.

11. Flang iizerinde ayrica bir basing gostergesi olmali, bu gosterge ile hidrojen gazi basincini 5 PSI’ nin
altinda tutulmahdir.

12. Gaz gikis flangi tzerinde 16 -160 ml/dk. kapasiteli veya daha yiiksegi olan bir debi &lger
bulunmalidir.

13. Cikan gaz yakarak uzaklastiriimal, firin Gizerinde buna uygun bir cikis hatti olmalidir.
14. Finnin agin yiksek sicaklik koruma alarm sistemi olmalidir.

15. istendigi takdirde iicreti kargiliginda RS485 baglanti portu ile bilgisayar kontrolii saglanabilmeli,
uygun yazilim programi temin edilebilmelidir.

16. Firin CE sertifikali olmalidir. Teklif veren firmalar, iiretici firmanin Tiirkiye yetkili saticisi oldugunu
belgelemelidir. Garanti: 2 yillik elektrik ve mekanik aksam garantisi olmalidir. Gerekli egitim

verilmelidir.
fog be . Pouss ) GlmtER

A




