| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 211		   		                      04 /05 /2020

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler /hizmetler/ cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 27 / 05  / 2020 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 adet | Kanal eğesi 3'lü sistem |  |  |  |
| 2 | 15 adet | Reciproc eğe sistemi |  |  |  |
| 3 | 15 adet | XP-Endo Shaper kanal eğesi |  |  |  |
| 4 | 15 adet | XP-Endo Finisher kanal eğesi |  |  |  |
| 5 | 15 adet | Retreatment eğe sistemi |  |  |  |
| 6 | 1 adet | Epoksi rezin kanal dolgu patı |  |  |  |
| 7 | 1 adet | Gutta-perka |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2020 / 45A208  kod nolu proje için, teklifler  27.05.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 – 5576-5577

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Diş Hek. Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Betül GÜNEŞ /  0 222 239 37 50 / 4405

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1.

Teknik Özellikleri:

Sayfa 21

Proje Kodu: 2020-3040

Sarf Malzemesi

1. Kanal eğesi 3'lü sistem

Teknik Özellikleri:

1)Ürün özel işlem görmüş M-wire NiTi alaşımından yapılıyor olmalıdır.

2) Ürün beş adet eğeden oluşmalıdır.

3) Ürünün kesidi dikdörtgen olmalıdır.

4) Ürün dikdörgen kesidi eğe yatay düzleminde merkez dışına doğru konumlanmalıdır.

5) Ürün dönüş hareketi yılan kıvrılma hareketi şeklinde olmalıdır.

6) Ürün önceden steril edilmiş blisterler içinde gelmelidir.

7) Ürün tek hastada kullanılabilir olarak gelmelidir.

8) Ürünün contra angle içine giren sapı 11mm olmalıdır.

9) Ürün kanal içinde hareketi sırasında debris atabilmesini sağlamak adına daha genişletilmiş bir

alana sahip olmalıdır.

10) Ürün bıçakları kanal içinde yalnızca iki noktadan temas etmelidir.

11) Ürün ISO standart eğe renklerinde kolay sıralanabilir olarak gelmelidir.

12) Ürün ilk eğesi hariç hepsinin ilk çapları ISO renklerinin belirlediği standart çaplarda olmalıdır.

13) Ürün sarı renkli ilk eğesinin çapı 0.17mm olmalıdır.

14) Ürün değişken taperli olmalıdır.

15) Ürün crown down prosedürlerine uygun çalışabilir olmalıdır.

16) Ürün sortie olarak steril 3lü ambalajlarda gelmelidir.

18) Ürün asortie olarak X1, X2 ve X3 olarak gelmelidir.

19)Ürün ile birlikte aynı marka 5 pk aynı marka retreament asorti eğe verilecektir.

2. Reciproc eğe sistemi

Teknik Özellikleri:

1. Kanal genişliğine göre(dar,orta,geniş kanal) eğe seçenekleri olmalıdır.

2. Her eğe seçeneği(dar,orta ve geniş kanal için) için ayrı renk kodu olmalıdır.

3. 25 numaralı eğenin açısı 0.08'dir, 40 numaralı eğenin açısı 0.06, 50 numaralı eğenin açısı 0.05

olmalıdır.

4. Eğeler resiprokasyon yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalı aynı zamanda uçları keskin

olmamalıdır.

5. Keskin S- şekilli kesitleri olmalıdır.

6. Eğeler M-Wire nikel-titanyumdan yapılmış olmalıdır.

7. Metal yorgunluğuna karşı yüksek dirençli olmalıdır.

8. 6' lı blisterlerde olmalıdır.

9. Teslim edilen ürünler ile yanında aynı marka 3 pk pilot eğe verilecektir.

3. XP-Endo Shaper kanal eğesi

Sayfa 22

Proje Kodu: 2020-3040

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

1. Sistemi oluşturan eğeler Nikel Titanyum alaşımından üretilmiş olmalıdır.

2. Eğeler 800-1000 rpmlik devir aralığında1 NCM tork ile olarak, redüksiyonlu anguldurva ile

kullanılabilir olmalıdır.

3. Eğe MaxWire alışımının hafıza prensibi ile kanal içerisinde sıkışmadan Martensitic (düz)

yapıdan Austenitic (kıvrımsal eğimli) yapıya 35 derecelik ısı ile geçebilmelidir.

4. Eğelerin uç kısımları keskin olmayan yuvarlatılmış yapıda olmalıdır.

5. Sistemi oluşturan eğeler 3'lü sorti olarak orijinal blister ambalajında olmalıdır.

6. Sistemi oluşturan eğenin apikal numarası 30, açısı 0 (sıfır) olmalıdır

7. Eğe ISO renklerine uygun olarak numaralandırılmış olmalıdır.

8. Eğe, 25 mm'lik standart uzunlukta olmalıdır ve her bir eğenin yanında eğeye özel endometre

verilmelidir.

9. Her bir eğe üzerinde stoper mevcut olmalıdır.

10. Her bir eğe elekrokimyasal yüzey parlatma işleminden geçmiş olmalıdır.

11. Eğe, kimyasal solüsyon ile dezenfekte edilmeye uygun yapıda olmalıdır.

12. Her bir blister içerisinde orijinal kullanma kılavuzu olmalıdır.

13. Eğeler CE belgeli olmalıdır.

14. Eğeler kanal içerisinde 3D (3 boyutlu) çalışabilmelidir.

15. Eğenin bıçak sistemi micro bıçak sistemine sahip olmalıdır.

16. Kanal duvarlarındaki sealer parçacıklarını sökebilmeli ve kalsiyum ile doldurulmuş kanalı

rahatlıkla boşaltabilmeli, bu esnada kanalda preperasyon (genişletme/kesme) yapmamalıdır.

4. XP-Endo Finisher kanal eğesi

Teknik Özellikleri:

1. Sekonder kanal temizliğinde kullanılır olmalıdır.

2. Biofilm temizliğinde kullanılır olmalıdır.

3. Dentin duvarlarına yapışan derbisleri uzaklaştırmada kullanılır olmalıdır.

4. Ni-Ti eğe özelliğinde olmalıdır.

5. Apicalde 25 mm Max Wire eğe özelliğinde olmalıdır.

6. Eğe 35 derece altında sıcaklıkta(ağız ortamı) düz faz(M Phase-Mortansitic) özelliğinde olmalıdır.

7. Eğe 35 derece üstünde sıcaklıkta(ağız ortamı) (A Phase Austentic) özelliğinde olmalıdır. 35

derece üzerinde 10 mm eğe uç kısmı kavislenmesi(yay formunu alabilme özelliği) olabilmelidir.

8. Eğe hızı 800-1000 rpm olmalıdır.

9. Eğe torku 1 Ncm olmalıdır.

10. Eğe kanal içinde 60 sn. çalışma özelliğinde olmalıdır.

11. Eğe bıçak formu yüzey teması aşındırmasız özellikte olmalıdır.

12. Eğe sap kısmı ISO 25 kırmızı kodlandırma özelliğinde olmalıdır.

13. Eğe ambalaj biçimi 3'lü veya 6'lı blister ambalajlarında olmalıdır.

5. Retreatment eğe sistemi

Teknik Özellikleri:

-Set içerisinde 4 adet NiTi eğe içermelidir (Re, R1, R2, R3)

-R1 25/.08, R2 25/.06, R3 25/.04 olmalıdır.

-Eğeler rotasyonel hareket ile kullanılmalıdır.

-NiTi eğeler 300-400 Rpm hız ile kullanılmalıdır.

-NiTi eğeler üçgen kesitli olmalıdır.

-Eğeler 3 eşit aralıklı kesme kenarına sahip olmalıdır.

-Eğelerin uç kısımları perforasyonu önlemek amacıyla inaktif olmalıdır.

6. Epoksi rezin kanal dolgu patı

Sayfa 23

Proje Kodu: 2020-3040

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

Fiziksel özellikleri:

· Reçine esaslı olacaktır.

· Ürünün çözünürlüğü düşük olmalı

· Ürünün doku uyumu yüksek olmalı

· Ürünün termoplastik özelliği olmalı

· Gutta-perkalarla uyumlu olmalı

· Ürünün çalışma süresi 23ºC de minimum 4 saat olmalı

· Ürünün sertleşme süresi 37ºC de minimum 8 saat olmalı

· Ürünün tüpleri 1:1 oranında karıştırılmalı

· Ürünün self-adeziv özelliği olmalı

· Ürünün radyoopazite değeri en az 13.6 mm/mm Al olmalı

· Ürünün hacimce büzülme oranı en fazla %1.76 olmalı

· Ürünün doğrusal genleşme oranı en fazla %0.129 ± 0.08 olmalı

· Ürünün dentin duvarına bağlanma oranı 4 ila 8 Mpa arasında olmalı

· Pat kıvamında olmalı

· Patın kıvamı açıldıktan sonra değişmemeli

· Kök kanalında rezorbe olmamalı

· Ürünün polimerizasyonu tamamlandıktan sonra Ph'ı nötral olmalıdır.

· Ürün formaldehit salınımı yapmamalıdır.

· Ürünün su ile çözünürlüğü max.0.35 mm[%] olmalıdır.

Kimyasal özellikleri:

· Epoksi reçine esaslı olmalı

· Ürünün 1. Tüpü Pasta A Bisfenol-A epoksi rezin, bisfenol-F epoksi rezin, kalsiyum tungstat,

zirkonyum oksit içermeli

· Ürünün 2. Tüpü Pasta B dibenzildiamin, aminoadamantan, trisiklodekan-diamin, kalsiyum

tungstat, zirkonyum oksit, silika içermeli

. Gutta-perkalarla uyumlu olacaktır.

.Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olacaktır.

7. Gutta-perka

Teknik Özellikleri:

- Ürün ProTaper Next Rotary sistem ile hazırlamış olduğunuz kanalların apikal ve orta 1/3ünü

tamamıyla doldurabilmesini sağlamalıdır.

- Ürünün boyları her bir Protaper Next X2, X3, X4, X5 eğelerinin şekil ve çapına uygun şekilde

bulunmalıdır.

- Ürünün sapında kullanılan renk, Protaper Next X2, X3, X4, X5 eğelerinin renk kodları ile aynı

olmalıdır.

- Ürün kutusunun içinde hijyen açısından 10'arlı bölümler halinde bulunmalıdır.

- Ürün sortie veya asortie olarak 60'lık kutularda bulunmalıdır.

- Ürün sortie olarak X2 ve X3 60'lık kutularda olmalıdır.

- Ürün X2, X3 ve X4, X5 aynı kutuda her iki renkten otuzar adet olmak kaydıyla 60'lı kutularda

asortie olarak bulunmalıdır.

- Ürün kutusunun kenar etrafında hermetik şekilde kapanmasını sağlayan bantlar olmalıdır.

- Ürün kutusunun üzerinde son kullanım tarihi belirtilmelidir.

- Ürün 29mm uzunluğa sahip olmalıdır.