| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 348		   		                    05 / 11 /2018

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 09/ 11  / 2018 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | pH METRE |  |  |  |
| 2 | 1 adet | FİBER KABLO; UÇ (CANTILEVER (Temaslı ve Temassız – İĞNE) |  |  |  |
| 3 | 1 adet | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı |  |  |  |
| 4 | 4 adet 2.5 lt | Etanol |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2018 / 19065 kod nolu proje için, teklifler  09.11.2018   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: FEF Fizik Bölümü Arş.Gör.Dr.Seniye KARAKAYA / 0 222 239 37 50 / 2825

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. pH METRE

Sayfa 27

Proje Kodu: 2018-2142

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz arkadan aydınlatmalı renkli dijital göstergeli ve masa üstü tip olmalıdır.

2. Cihaz pH, mv/ORP ölçümü yapabilmelidir.

3. Cihaz -5°C - 130°C ölçüm aralığında otomatik sıcaklık düzeltmesi (ATC) yapılabilmelidir.

4. Cihaz ile 5 noktalı pH kalibrasyonu yapılabilmelidir.

5. Cihazın ph aralığı: -2.000 ve 20.000 olmalıdır.

6. Cihazın çözünürlüğü 0.001 / 0.01 / 0.1 olmalıdır.

7. Cihazın sıcaklık aralığı MTC: -30.0 to 130.0ATC: -5.0 to 130.0 olmalıdır.

8. Cihazın sıcaklık hassasiyeti ± 0.1 olmalıdır.

9. Cihazın Mv aralığı -2000.0 to 2000.0 ve mv çözünürlüğü 0.1 / 1 ve doğruluğu ± 0.002 olmalıdır.

10. Cihazda 8 farklı pH tampon çözelti grubu önceden tanımlanmış ve son kalibrasyonu gösterebilir özellikte

olmalıdır.

11. Cihaz ile 1 adet kullanıcıya bağlı pH tampon çözelti grubu oluşturulabilmelidir.

12. Cihaz otomatik olarak pH tampon çözeltilerini tanıyabilmelidir.

13. Cihazda kalibrasyon için hatırlatma ayar fonksiyonu olmalıdır.

14. Cihaz ile sabit olma kriterini hızlı, normal ya da hassas olarak seçilebilmelidir.

15. Cihazın ölçümü bitirme kriteri otomatik, zaman kontrollü ya da manuel özelliğini destekleyebilmelidir.

16. Cihaz tuş takımını ve ekranını kendi kendine kontrol edebilecek özelliğe sahip olmalıdır.

17. Cihazla beraber gelen elektrot tutucusu özel tasarlanmış ergonomik yapıya (U-place) sahip olup kullanıcıya

konforlu bir ölçüm sağlamalıdır.

18. Cihaz 10 farklı dil seçeneği ve boyutları 204x174x74 mm olmalıdır.

19. Cihaz ile kullanıcının isteğine göre zaman aralıklı seri ölçümler yapılabilmelidir.

20. Cihaz akıllı sensör yönetimi ve yüksek tekrarlanabilirlik,ISM özelliğine sahip olmalıdır.

21. Cihaz GLP yönetmeliklerine uygun arşivleme yapabilmelidir.

22. Cihaz USB ve RS232 özellikleriyle veri alışverişini sağlayabilmelidir.

23. Cihazda zaman ve tarih ayarı yapılabilmelidir.

24. Cihazda ürün numarası, kullanılan sensörün seri numarası ve kullanıcı ismi girilebilmelidir.

25. Cihazla birlikte elektrodu olan InLab® Versatile Pro ve Çalışmaya uygun özelliklerde (İşlemci Ön Bellek 6 MB /

İşlemci Teknolojisi Core i7 / İşlemci Hızı 2.8 GHz Turbo ile 3.8 GHz / RAM Kapasitesi en az 16 GB / RAM Tipi DDR4 /

Ekran Boyu en az 15.6 inch Full HD / Çözünürlük 1920 x 1080 / Disk Kapasitesi en az 1 TB ve en az 256 GB SSD

bulunmalı ) Dizüstü Bilgisayar verilmelidir.

26. Cihazın hafızasında 1000 adet ölçüm saklanabilir olmalıdır.

27. Cihaz 220 V / 50 Hz ile çalışır olmalıdır.

28. Cihazın giriş koruma seviyesi IP54 olmalıdır.

29. Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak harici yazıcı bağlanabilmektedir.

30. Cihaz ile beraber elektrodu, 4.01-7.00-9.21-10.01(20 ml 2'şer adet) buffer çözeltileri, elektrot tutucusu

verilmelidir.

31. Orijinal kullanma kılavuzu ve 'Test Sertifikası' cihaz ile birlikte verilmelidir.

32. Cihaz üretim ve montaj hatalarına karşı 1 yıl ücretsiz garanti kapsamında,10 yıl ücrete tabi yedek parça ve hizmet

garantisi sağlanmalıdır. Elektrotlar garanti kapsamı dışındadır.

33. Çalışmada gereken 5-50ul aralığında çalışılabilecek mikropipet ve aşağıda listelenen ürünler birlikte teslim

edilmelidir.

*Elmas Uçlu Cam Kalemi, Tükenmez Kalem Görünümlü 1Adet

*Otoklav / Isıya Dayanıklı Eldiven 1Adet

*YARIM YÜZ MASKESİ VE ABEK1 FİLTRE 1Set

*Pipet Pompası (PI-PUMP), 10 ml 1Adet

*Pipet, Cam, AS Sınıfı, Tam Çizgi Taksimatlı, 10 ML 10ad/pk 2Paket

*Cam Huni, Borosilikat, Kısa Boyunlu, 50 mm 10ad/pk 2Paket

*Parafilm M 38 mt x 10 cm 5Paket

*LDPE Piset, Kırmızı Kapaklı, 100 ml 2Adet

*LDPE Piset, Kırmızı Kapaklı, 250 ml 2Adet

*LDPE Piset, Kırmızı Kapaklı, 500 ml 2Adet

*Şişe, 100 Ml, Borosilikat Cam, Mavi Vidalı Kapaklı - Gl45, Taksimatlı 50Adet

*Cam Mezür, A Sınıfı, Uzun Form, Mavi Renk Taksimatlı, 10 ml, Sertifikalı 10Adet

*Cam Mezür, A Sınıfı, Mavi Renk Taksimatlı, 25 ml-50ml-100ml-250ml, Sertifikalı 10'ar Adet

*Beher Seti10-25-50 ml Hacimlerden 10'ar adet /paket 1Paket

*Erlen, Şilifli, Plastik kapaklı 50 ml Hacim, NS : 14,5/23 5Adet

*Erlen, Şilifli, Plastik kapaklı 100 ml Hacim, NS : 29/32 5Adet

*Penset, Sivri Uçlu, 13 Cm, Antimanyetik, Pimli, Düz 2Adet

*Spatül, Düz Ve Oluklu 180 mm 5Adet

*Spatül, Mikro 180 mm 5Adet

*Petri, Cam 100x20 mm 10AD/PK 5Paket

*Nitril Eldiven 100ad/pk 10Paket

*Methylene blue (C.I. 52015) for microscopy Certistain® 25gr 4Adet

Sayfa 28

Proje Kodu: 2018-2142

Makine-Teçhizat

2. FİBER KABLO, UÇ (CANTILEVER(Temaslı ve Temassız -İĞNE)

Teknik Özellikleri:

FİBER KABLO

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teslim edilecek kablo laboratuvarımızdaki Ellipsometre cihazı ile tamamen uyumlu tipte olmalıdır.

2. Kablo Spektroskopik ölçümlerde kullanmaya uygun olmalıdır.

3. Kablo kalınlığı en az 5nm olmalıdır.

4. Kablo uzunluğu en az 1,5mt olmalıdır.

5. Kablo beam size en az 1,5cm2 olmalıdır.

6. Fiber başlangıç ve bitiş noktası 3,5mm ve ışık iletim noktası 0,2mm olmalıdır.

UÇ (CANTILEVER -İĞNE)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teslim edilecek uçlar laboratuvarımızdaki XE100 AFM cihazı ile tamamen uyumlu tipte olmalıdır.

2. İğneler kolay monte edilebilir bir mekanizmaya sahip olmalıdır.

3. İğneler çip tutuculu olmalıdır.

4. İğneler temaslı (contact) ölçümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalı ve aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

Temaslı ölçümler için:

• Uç uzunluğu 450μm olmalıdır.

• Frekans seviyesi 15kHz olmalıdır.

• Spinaj coştum 0.29N/m olmalıdır.

UÇ (CANTILEVER -İĞNE)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teslim edilecek uçlar laboratuvarımızdaki XE100 AFM cihazı ile tamamen uyumlu tipte olmalıdır.

2. İğneler kolay monte edilebilir bir mekanizmaya sahip olmalıdır.

3. İğneler çip tutuculu olmalıdır.

4. İğneler temassız (Non-contact) ölçümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalı ve aşağıdaki özellikleri

taşımalıdır:

Temassız ölçümler için:

• Uç uzunluğu 125μm olmalıdır.

• Frekans seviyesi 300kHz olmalıdır.

• Spinaj coştum 37N/m olmalıdır.

3. Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

Sayfa 29

Proje Kodu: 2018-2142

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz DC tip motora sahip olmalıdır.

2. Cihaz dijital LED ekrana sahip olmalıdır. Bu ekranda sıcaklık değeri ve karıştırma hızı görülebilmelidir.

3. Cihazın maksimum sıcaklığı en az 280°C olmalıdır.

4. Cihazın sıcaklık kontrolü +/- 1.0°C veya daha iyi olmalıdır.

5. Cihazın ısıtma tablası en az 135 mm çapında olmalıdır.

6. Cihazın ısıtıcı tabla yüzeyi seramik kaplı paslanmaz çelik olmalıdır.

7. Cihaz 3 litre (su) sıvı karıştırma kapasitesine sahip olmalıdır.

8. Cihaz 50mm uzunluğuna kadar her tür manyetik balık ile çalışabilmelidir.

9. Cihazın ısıtma kapasitesi en az 515 W olmalıdır.

10. Cihazın karıştırma hızı 100...1500 devir/dakika arasında olmalıdır.

11. Cihaz opsiyonel Pt100 harici sıcaklık probu ile çalışabilmelidir.

12. Cihaz IP21 koruma sınıfı gerekliliklerini karşılamalıdır.

13. Cihaz aşırı ısınmaya karşı koruma özelliğine sahip olmalıdır. Aşırı ısınma durumunda ısıtmayı durdurmalıdır.

14. Cihaz ile birlikte çalışma süresince kullanılan Rotametre (0,5-5l/h yada 100l/h ) ve Argon Gazı (Tüp,Dolumu ve

Regülatörü) ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

15. Cihaz ile aşağıda belirtilen sarflar birlikte teslim edilmelidir.

*Çözücü Seti (2-Propanol 2,5LT 4Adet / 2-Methoxyethanol, 99,9+%, 1LT 5Adet / Hydrochloric acid 37% 2,5LT 2Adet /

Sulfuric acid 95-97% 2,5LT 2Adet / Nitric acid 65% 2,5LT 2Adet / Potassium hydroxide pellets 1KG 1Adet / Potassium

dichromate, 99.9%, 500GR 1Adet / 2,4-Pentanedione, 99,9% 500ML 1Adet / Ethanolamine, 99,9% 1LT 1Adet /

Diethanolamine, 99,9 % 1KG 1Adet / Triethanolamine, 99,9% 1LT 1Adet / Sodium hydroxide pellets 1KG 1Adet /

Ammonia solution 25% 2,5LT 2Adet / Potassium dichromate, 99.9%, 500GR 2Adet )

*Toz Maskesi, Katlı, Katı Ve Sıvı Partiküllere Karşı 20ad/pk 5paket *Uv A Lamba 1Adet *İş Güvenliği İlk Yardım

Çantası 1Adet *Desikatör, Vakumlu 210 mm 4Adet

16. Cihaz 220 V, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

17. Cihaz her türlü fabrikasyon hatasına karşı 2 yıl ücretsiz ücret karşılığı 10 yıl süre ile yedek parça ve servis

garantisine sahip olmalıdır.

Sayfa 30

Proje Kodu: 2018-2142

Sarf Malzemesi

1. Etanol

Teknik Özellikleri:

ETHANOL 96%, ACS 2,5LT