	[image: image1.jpg]





	
	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	












                           GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/401
                                                                                                 03/12/2018 
Konu
:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                                                          ESKİŞEHİR                           

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 07/11/2018 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.                            

                                              Ali KANBER

                                                                                                                                                                   Satınalma Şube Müdürü    
	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi  
	Miktarı  
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	Noninvaziv hemodinamik monitör için serebral oksimetre probu(sensörü)
	40 Adet
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)

	MALZEMELERİN EN GEÇ 17/12/2018 TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.


NOTLAR: 2017/11E01 kod nolu proje için, teklifler  07/11/2018  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.
 Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEMEZ. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, 
EN GEÇ 17.12.2018 TARİHİNE KADAR ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.  
KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için:Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp A.D.Dr.Öğrt.Üyesi Filiz BALOĞLU KAYA                                    

                                                                                                                                                               0 2222392979/5186
...........................................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5532-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

 NON-INVASIVE SEREBRAL OKSİMETRE SENSORU TEKNİK SARTNAMESİ 
1. Sensörün yapışkan bandı, allerji yapmayan özellikte latex icermeyecektir. Bu husus urune ait orijinal dokumanla teyit edilecektir. 

2. Sensör, tek kullanımlık olacaktır ve yetiskin hastalarda kullanilabilecektir. 

3. Sensör, kızıl ötesi yöntemi ile çift dedektörlü olarak serebral bölge oksijen saturasyonu ölçümünü (rSO2) surekli olarak yapabilecektir. 

4. Sensorler asagida ozellikleri belirtilen serebral oksimetre cihazı ile uyumlu olmalidir ve beliritlen tum fonksiyonlari saglamalidir. 

5. Cihaz ekrani en az 10 inch buyuklugunde renkli ve dokunmatik ozellikte olmalidir. 
6. Cihaz, LED tabanli teknoloji ile ve en az 4 dalgaboyunda calisacaktir. 
7. Cihaz, beyindeki doku oksijen doygunlugunu (%rSO2) izlemek icin yakın kizilotesi spektroskopi (NIRS) teknolojisini kullanarak olcum yapmalidir. 

8. Monitor ekraninda bolgesel oksijen saturasyon değeri alt alarm limiti % 1 (yüzde bir) - % 98 (yüzde doksansekiz) aralığında, üst alarm limiti de % 2 (yüzde iki) - % 99 (yüzde doksan dokuz) aralığında ±1 hassasiyetle ayarlanabilecektir. 

9. Monitor ekraninda %rSO2 degeri, ayarlanan alt alarm limitinin altinda kaldigi sureyi ve seviyeyi belirlemek icin egri altinda kalan alan index degeri monitorize edilecektir. 

10. Modul, serebral korteksden beynin oksijenlenmesini (%rSO2) Non-Invaziv olarak olcmelidir. 

11. Modul her hastaya ait bolgesel saturasyon dusme ve yukselme yuzdesel oranlarinin monitorize edilmesi amaciyla hastaya ilk uygulandıgı andan itibaren alinan deger bazal saturasyon degeri olarak belirlenebilecek, bazal saturasyon degeri ile anlik olculen deger arasindaki fark ekranda gosterilecektir. 

12. Monitor ekraninda anlik bolgesel oksijen saturasyonu degeri (%rSO2) sensorlerin yerlestirilmesi halinde hem sol hem de sag bolgeden olculmeli ve ekranda ayni anda iki deger gosterilmelidir ve ayni anda her iki deger icin en az 24 saatlik trend monitorizasyonu da olmalidir. 

13. Cihaz, serebral korteksdeki %30 arter, %70 venoz saturasyonlarinin toplamini sol ve sag olarak ayri ayri ekranda gostermelidir. 

14. Cihaz hem trend hem de mutlak olcum dogrulu ozelligi olmalidir. Urune ait orijinal dokumanlarla bu husus teyit edilecektir. 
15. Monitorde kullanici tarafindan secilebilen pulsatile ve non-pulsatile calisma modu ozelligi bulunmalidir. Pulsatile mod secildiginde ayni sensor ile alindan olculen fonksiyonel arteriyel oksijen saturasyonu %SpO2 degeri de olculmeli ve ekranda %rSO2 ile %SpO2 degerleri arasindaki fark sensorlerin yerlestirilmesi halinde hem sol hem de sag bolge icin ekranda gosterilmelidir. 

16. Cihazin %rSO2 degeri icin anlik olcum dogrulugu en fazla %4, trend olcum dogrulugu en 
fazla %3 olmalidir. Urune ait orijinal dokumanlarla bu husus teyit edilecektir.
Yrd.Doç.Dr.Filiz BALOĞLU KAYA
                                                                                         Proje Yürütücüsü
