	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	













GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/466
                                                                                       
 08 / 11 /2019 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 12 / 11 / 2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	1 Adet
	Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı (Profilometre)
	
	
	%

	2
	1 Adet
	Yazıcı
	
	
	

	3
	1 Adet
	Dijital Kumpas
	
	
	

	4
	5 Adet
	Beher 250 ml
	
	
	

	5
	5 Adet
	Beher 500 ml
	
	
	

	6
	2 Adet
	Beher 1000 ml
	
	
	

	7
	5 Adet
	PP Beher 250 ml
	
	
	

	8
	5 Adet
	PP beher 500 ml
	
	
	

	9
	2 Adet
	PP beher 100 ml
	
	
	

	10
	10 Adet
	PP Şişe 250 ml
	
	
	

	11
	5 Adet
	PP Şişe 500 ml
	
	
	

	12
	2 Adet
	PP Şişe 1000 ml
	
	
	

	13
	3 Adet
	pens
	
	
	

	14
	1 Adet
	SU TERAZISI
	
	
	

	15
	1 Paket
	Kilitli Poşet 7*9 cm
	
	
	

	16
	1 Paket
	Kilitli Poşet 11*14 cm
	
	
	

	17
	1 Paket
	kilitli poşet 17*23 cm
	
	
	

	18
	1 Paket
	kilitli poşet 26*36
	
	
	

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	

	
	
	16/12/2019 tarihine kadar malzemelerin teslim edilmesi gerekmektedir.
	
	
	


NOTLAR: 2019/15C103 kod nolu proje için, teklifler 12 / 11 / 2019 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Mühendislik Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Bilge YAMAN 0 222 239 37 50 / 3684
...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİKŞARTNAME
Makine-Teçhizat

1. Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı (Profilometre)

Teknik Özellikleri:

Yüzey pürüzlülük ölçüm cihazı için istenen asgari özellikler aşağıda belirtilmiştir.

• Geniş ölçüm aralığı, yüksek hareket doğrusallığı ve yüksek çözünürlüklü probu bulunmalıdır ve bu

sayede ölçüm yapabilmeyi sağlamalıdır.

• Kolay kullanımlı menü ve gerektiğinde taşınabilir olmalıdır.

• Cihazın ekran ile yazıcı sistemi aynı ünitede ölçüm sistemi ise ayrı ünitede olmalı ve bu iki ünite kablo

ile birleşmelidir.

• Ekranı 5,7"(inch)(14,5 cm) renkli LCD dokunmatik ekran olmalıdır.

• Cihaz istatistik hesaplaması yapabilmelidir. Ortalama, standart deviasyon, maksimum ve minimum

değerler, histogram özelliğine sahip olmalıdır.

• Cihaz en az 10 ölçüm şartını hafızasında tutabilmeli ve İsteğe bağlı SD kart ile 500 adede kadarda

çıkabilmelidir.

• Cihaz hem lineer hem de radyüslü yüzeylerde ölçümler yapabilmeli ve radyüs kompanzasyon özelliği

olmalıdır.

• Cihazın ölçüm aralığı, dikeyde (Z ekseninde) 800 µm olmalıdır ve cihaz istendiğinde otomatik olarak

aralığını belirleyebilmelidir.

• Cihazın ölçüm hızı seçilebilir olmalı ve 0,05 mm/s , 0,1 mm/s , 0,2 mm/s , 0,5 mm/s , 1,0 mm/s olmalıdır.

• Cihaz cutoff değerleri (λc); 0,08mm 0,25mm 0,8mm 2,5mm 8mm

(λs) 2,5mm, 8mm, 25mm seçilebilmelidir

• Cihazın yüksek kalitede tekrar şarj edilebilir Ni-MH bataryası olmalıdır ve elektrik bağlantısı olmadan

ölçüm yapabilmelidir.

• Cihazın dolu batarya kapasitesi yaklaşık olarak 1000 ölçüm yapabilmelidir.

• Cihazın bataryası en fazla 4 saat içersinde tekrar dolmalıdır.

• Cihazın prop ölçüm kuvveti 0,75mN olmalıdır.

• JIS(JIS B0601-1994-1982), ANSI, ISO, DIN Standartlarında ölçüm yapabilmelidir.

• USB veri çıkışı olmalıdır ve PC ye veri aktarabilmelidir. Bilgisayar üzerinden yazılımı ile rapor

alabilmelidir.

• Cihazın termal dahili yazıcısı olmalıdır. Bu yazıcı ölçüm parametrelerini, ölçüm sonuçlarını ve ölçüm

grafiğini ölçüm sonrası tek tuş ile yazdırabilmelidir.

• Cihazın Türkçe dil seçeneği olmalıdır.

• Cihazın ana ünite ebatları 275x200x110mm den büyük olmamalıdır.

• Sürücü ünitesinin ebatları 130x36x47mm den daha büyük olmamalıdır.

• Şarj cihazı 220 V/ 50 Hz olmalıdır.

• Cihaz; Ra, Rq, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, RSm, Rmax*1, Rz1max*2 , S, HSC, RzJIS*3,

Rppi, RΔa, RΔq, Rlr, Rmr, Rmr(c), Rσc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λa, λq, Lo, Rpm, tp*4, Htp*4,

R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte yüzey pürüzlülük parametrelerini ölçüm sonucu olarak gösterebilmeli ve

kullanıcı görmek istediği parametreleri belirleyebilmelidir.

• Prop radiusu 2 µm ve 60˚ olmalıdır.

• Cihaza gerektiğinde farklı ölçüm propları opsiyonel olarak takılabilmelidir.

• Cihaz harici doğrulama mastarına sahip olmalı, cihaza monte, sabit olmamalıdır.

• Cihazla birlikte bilgisayar bağlantı kablosu ve bilgisayar yazılımı verilmelidir.

• Cihaz probunun bağlanabileceği, ( uygun bağlantı aparat ve adaptörleri olan) granit standı olmalıdır.

• Granit standın boyutları 350x200mm den küçük 500x300mm den büyük olmamalıdır.

• Cihaz probu standa adapte edilebilir olmalıdır ve adaptör aparatları cihazla birlikte standart olarak

verilmelidir.

• Cihazın Türkiye de yedek parça ve servis hizmetlerini sağlayabilecek servisi olmalıdır.

• Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar da verilmelidir.

1. 400×250×578 mm ebatlarında granit tablası ve cihaza bağlantı kolonu olmalıdır. 178-039

2. Uç Radius 2 µm ve açısı 60˚ olan stylus uç- 12AAC731

2. Yazıcı

Teknik Özellikleri:

Baskı, Tarama, Kopyalama özelliği, renkli baskı özelliği, USB bağlantı

3. Dijital Kumpas

Teknik Özellikleri:

0-300 MM aralığında ölçüm yapabilmeli, kayma özelliği ve kilitleme vida bulunmalı

4. Beher

Teknik Özellikleri:

250ml hacim, cam beher olmalı

5. Beher

Teknik Özellikleri:

500ml hacim, cam beher olmalı

6. Beher

Teknik Özellikleri:

1000ml hacim, cam beher olmalı

7. PP Beher,

Teknik Özellikleri:

Mavi Taksimatlı, 250 ml hacim polimer beher olmalı

8. PP beher

Teknik Özellikleri:

Mavi Taksimatlı, 500 ml

9. PP beher

Teknik Özellikleri:

Mavi Taksimatlı, 1000 ml

10. PP Şişe

Teknik Özellikleri:

Sızdırmaz Kapak, Geniş Boyunlu, 250 ml

11. PP Şişe

Teknik Özellikleri:

Sızdırmaz Kapak, Geniş Boyunlu, 500 ml

12. PP Şişe

Teknik Özellikleri:

Sızdırmaz Kapak, Geniş Boyunlu, 1000 ml

13. pens

Teknik Özellikleri:

paslanmaz çelik - genel amaçlı düz - yuvarlak uçlu - 115 mm

14. SU TERAZISI

Teknik Özellikleri:

SU TERAZISI MINI 23CM

15. Kilitli Poşet

Teknik Özellikleri:

7*9 cm büyüklüğünde, 1 paket içinde 1500 adet olmalı

16. Kilitli Poşet

Teknik Özellikleri:

11*14 cm büyüklüğünde, 1 paket içinde 1000 adet olmalı

17. kilitli poşet

Teknik Özellikleri:

17*23 cm büyüklüğünde, 1 paket içinde 300 adet olmalı

18. kilitli poşet

Teknik Özellikleri:

26*36 boyutlarında 1 pakette 200 adet bulunmalı
