|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]/489	                                                                                       	 09 / 11 /2020

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 16 / 11 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niti tek eğe-resiprokasyon-WaveOne Gold | 5 blister |  |  |  |
| 2 | NiTi kanal eğesi Rotasyon-Trunatomy | 3 blister |  |  |  |
| 3 | NiTi tek eğe sistemi rotasyon-Hyflex EDM | 5 blister |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5527-5530-5532-5523’den temin edilebilir) |  |  |  |  |  |

NOTLAR: 2020/45A222 kod nolu proje için, teklifler  16/11/2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK,

ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Diş Hekimliği Fak.Dr.Öğr.Üyesi Kübra YEŞİLDAL YETER 0 222 239 37 50 /  4411-4475

.........................................................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

Sarf Malzemesi

1. Niti tek eğe-resiprokasyon-WaveOne Gold

Teknik Özellikleri:

- Ürün Resiprokal hareketle çalışmalıdır.

- Ürün 25 mm uzunlukta olmalıdır.

- Ürün 25 numara (Kırmızı) olmalıdır. (İsteğe göre 20,35 ve 45 numaraları olmalıdır.)

- Ürün 3 adet kök kanal eğesinden oluşmalıdır.

- Ürün 25 numaralı kök kanal eğesi .07 lik tapera sahip olmalıdır.

- Ürün 3'lü sorti blister paketlerde bulunmalıdır.

- Ürünün her boyuna ait gutta percha ve paper pointe sahip olmalıdır.

- Ürün kullanıma hazır steril şekilde gelmelidir.

- Ürün sap üstünde uzunluğu gösterir beyaz çizgiler bulunmalıdır.

- Ürün NiTi olmalıdır.

- Ürün Gold ısısal işleme tabi tutulmuş olmalıdır.

2. NiTi kanal eğesi Rotasyon-Trunatomy

Sayfa 19

Proje Kodu: 2020-3211

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

- Sistem eğeleri özel ısısal işlem görmüş ve NiTi alaşımından yapılır.

- Ürün döner sistem kanal aletidir.

- Ürünün maksimum yiv çapı 0,8 mm'dir.

- Ürün, ikisi kanal ağzı modifiye etmeye ve rehber yolu hazırlamaya yarayan eğeler dahil olmak

üzere toplam beş adet eğeden oluşur, bunlardan 3 tanesi şekillendirme için alternatif

eğelerdir.

- Ürün pek çok diş kök kanalını en fazla bir adet şekillendirme eğesi ile hazırlayabilir.

- Ürünün bir adet kesici kısmı 7 mm olan, 16 mm ve sabit açılı kanal ağzı modifiye edici eğesi

mevcuttur.

- Kanal ağzı modifiye edici eğe servikal dentini koruyacak şekilde dizayn edilmiştir.

- Kanal ağzı modifiye edici #20 uç çapına ve %8 açıya sahiptir.

- Sistemin kendine ait özel ısıl işlem görmüş rehber yol eğesi mevcuttur.

- Rehber yol eğesi #17 uç çapına ve %2'den başlayan artarak artan değişken bir açıya sahiptir.

- Rehber yol eğesinin kesiti eğe yatay düzleminde merkezlenmiştir ve paralelkenar şeklindedir.

- Ürünün şekillendirme eğelerinin kesidi dikdörtgendir.

- Şekillendirme eğelerinin dikdörtgen kesidi eğe yatay düzleminde merkez dışına doğru

konumlanır.

- Şekillendirme eğelerinden Small #20 uç çapına ve %4lük regresif açıya sahiptir.

- Şekillendirme eğelerinden Prime #26 uç çapına ve %4lük regresif açıya sahiptir.

- Şekillendirme eğelerinden Medium #36 uç çapına ve %3lük regresif açıya sahiptir.

- Ürün şekillendirme eğeleri dönüş hareketi yılan kıvrılma hareketi şeklindedir, bu sayese

debrisi kuronale taşır.

- Sistem açıları ve dizaynı ile servikal dentini korurken apikalde yeterli şekillendirme yapmaya

izin verir.

- Ürün önceden steril edilmiş blisterler içindedir.

- Ürün tek hastada kullanılabilir.

- Ürünün contra angle içine giren sapı 9.5 mm dir, böylece posterior dişlerde çalışmayı

kolaylaştırır.

- Ürün kanal içinde hareketi sırasında debris atabilmesini sağlamak adına daha genişletilmiş bir

alana sahiptir.

- Ürün bıçakları kanal içinde yalnızca iki noktadan temas eder.

- Ürün ISO standart eğe renklerinde kolay sıralanabilir olarak gelir.

- Ürün şekillendirme eğeleri azalarak artan açıya sahiptir, değişken taperlıdır.

- Orifice Modifier eğesi 16 mm'lik tek boydadır. Rehber yol ve şekillendirme eğe boyları 21, 25

ve 31mm uzunluklarındadır.

- Ürün crown down prosedürlerine uygun çalışır.

- Ürün sorti olarak steril 4lü ambalajlardadır.

- Ürün asorti olarak 5'li Orifice Modifier, Glider, Small, Prime ve Medium olarak veya 3'lü asorti

Orifice Modifier, Glider ve Prime olarak bulunur.

- Ürün ile aynı isimde gelen özel polimer, ucu kapalı ve iki yandan perfore yıkama iğnesi

mevcuttur.

- Ürün kendi standartlarına uygun açılı gütalara ve paper pointlere sahiptir.

3. NiTi tek eğe sistemi rotasyon-Hyflex EDM

Sayfa 20

Proje Kodu: 2020-3211

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

1. Eğeler Ni-Ti alaşımdan imal edilmiş olmalıdır.

2. Sistem tek eğe ile kanal tedavisine olanak sağlamalıdır.

3. Perforasyon ve basamak oluşumunu engellemek için kesmeyen güvenli uç sistemi olmalıdır.

4. Esnek ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Kök kanal preparasyonu için yeterli keskinlikte ve

esneklikte olmalıdır, çok esnek ve rijit olmamalıdır.

5. Eğelerin uç kısımları kesici olmamalıdır.

6. Kontrollü bellek özelliğine sahip olmalıdır.

7. Preparasyon sırasında spiral şekillerini değiştirerek gerilimi önlenmeli ve ısıl işlemden sonra

eski şekillerini geri kazanmalıdır.

8. Görsel olarak ısıl işlemden sonra eski şeklini almayan eğelerin plastik deformasyona uğradığı

anlaşılabilmelidir.

9. Eğelerin daha kuvvetli ve kırılmalara karşı daha dirençli olabilmeleri için elektrik boşaltımıyla

işleme yöntemine tabi tutularak üretilmelidir.

10. Kontrollü bellek özelliği göstermelidir.

11. Eğelerin 21, 25 mm'lik farklı boy seçenekleri olmalıdır.

12. Sistem tek eğe ile kanal tedavisine olanak sağlamalıdır.

13. Hasta ve hekim güvenliği için eğeler steril olarak temin edilmelidir.

14. Değişken kesit tasarımına sahip olmalıdır.

15. Eğe 500 rpm devir ve 2.5 Ncm tork ile çalışabilmelidir.