|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]/467	                                                                                       	 30 / 10 /2020

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç  12/ 11 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Miktarı | Malın/Hizmetin Cinsi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 ADET | Empedans Kardiyografi Cihazı |  |  | % |
| 2 | 118 SET | Empedans Kardiyografi Tek Kullanımlık Elektrodu |  |  |  |

NOTLAR: 2020/11E047 kod nolu proje için, teklifler 12 / 11 / 2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEMEZ. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü Acil Tıp A.D. Doç.Dr. Nurdan ACAR 0 222 239 29 79 / 5605

...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5528 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

Teknik Özellikleri:

1- Empedans Kardiyografi verilerin toplanmasına uygun sistem olmalıdır. 2- Yüksek performanslı veri toplama ünitesi ve modüler yapıya sahip olmalıdır. 3- Veri toplama ünitesi Network ağı ETHERNET ve USB hattı ile bilgisayara bağlanmalıdır. 4- Windows 10 işletim sistemi altında çalışan programı ile on-line olarak sinyalleri sayısal, grafiksel izleme ve dosyalama olanağı vermelidir. 5- Kayıt anında Pause özelliği ile Monitoring ve Record seçilebilmelidir. 6- On-Line hesaplanması istenilen; Integrate, Differance, Rate, Digital filter, Fonction gibi parametreleri vermelidir. 7- Kayıtlanmış sinyallerin analizi için FFT, Smooting, Derivative, Integral, Histogram gibi çevrimleri ve Rate (Hz), Rate (BMP), Interval, Peak time -count -area -value, dp/dt, diastolic, systolic, mean gibi hesaplamaları yapabilmelidir. 8- Programda sinyaller Chart Mode, Scope Mode ve X/Y Mode, Bar Graph ve Numerik değerler şeklinde izlenebilmelidir. Programda uygulamalar için sistem ayarları yapılmış standart özellikler taşıyan Quick Start Templates dosyaları içermelidir. 9- Sistem, modüllerde yükseltilen analog sinyallerin bilgisayara aktarılmasını sağlayan, uyarı potansiyelleri üretebilen ve modüllere kontrol sinyalleri gönderebilen mikro işlemci kontrollü sistem olmalı ve aşağıdaki teknik özellikleri sağlamalıdır. • A/D Çevirimi: • Maksimum örnekleme 400.000 Sample/Sec • A/D hassasiyeti 16 (bit) • Sinyal Girişleri: • Kanal sayısı 16 • Sinyal Voltaj Aralığı +/- 10V • Doğruluk (% of FSR) +/- 0.003 • Giriş Empedansı 1M • Çıkış Sinyalleri: • Kanal Sayısı 2 • Çıkış Voltaj Aralığı +/- 10V • D/A hassasiyeti 12 (bit) • Çıkış Empedansı 100 Ohm • Sayısal Giriş/Çıkış: • Kanal sayısı 8 input/8 output • Voltaj Seviyesi TTL,CMOS • Maksimum Çıkış Akımı 20mA • Harici Tetikleme : • Voltaj Seviyesi TTL,CMOS • Tetikleme Seçeneği Int., Ext, or Level • Bilgisayar Seri Bağlantısı: • Veri Aktarma Hızı (Bits/Sec) 10MB/Sec. • Veri Aktarma Tipi (PC) ETHERNET and USB 10- Sistemde NICO100C Empedans Kardiyografi (ICG) Noninvaziv Kardiyak Çıktı Modülü olmalıdır. 11- NICO100C Modülü içerisinde bir dizi akım kaynağı elektrotunun yerleştirilmesiyle tanımlanan torasik hacim boyunca çok küçük (400 uA) bir ölçüm akımı enjekte eden hassas bir yüksek frekanslı akım kaynağı içermelidir. 12- Ayrı bir izleme elektrodu seti, toraks hacmi boyunca geliştirilen voltajı ölçmelidir. Akım 13- ICG Analysis menüsü olup, DZ-dt puanlamasının ardından, ejeksiyon öncesi süre, inme hacmi, kalp debisi, kalp hızı, R-R aralığı çeşitli empedans ve hemodinamik alınabilmelidir. 14- Sistem yazılımı ile aşağıdaki parametreler hesaplanabilmelidir. • dZ-dt Classifier • ICG Analysis • Ensemble Averaging • Acceleration Index (AI) • Cardiac Index (CI) • Cardiac Output (CO) • Heart Rate (HR) • Left Cardiac Work (LCW) • Left Cardiac Work Index (LCWI) • Left Ventricular Ejection Time (LVET) • Pre-ejection Period (PEP) • RR Interval (RR) • Stroke Index (SI) • Stroke Volume (SV) • Systemic Vascular Resistance (SVR) or Total Peripheral Resistance (TPR) • Systemic Vascular Resistance Index (SVRI) • Systolic Time Ratio (STR) • Thoracic Fluid Content (TFC) • Thoracic Fluid Index (TFI) • Velocity Index (VI) • Mean BP (requires additional signal) • Mean CVP (requires additional signal) • Mean PAP (requires additional signal) 15- Sistemde NICO100C modülü olmalı ve madül aşağıdaki özellikleri kapsamalıdır. • Number of Channels: 2 • Magnitude (Zo) and dZ/dt Operational Frequencies: 12.5, 25, 50, 100 kHz • Current Output: 400 µA (rms) constant sinusoidal current Outputs: • MAG of Impedance: 0-100 Ω dZ/dt of Impedance: 2 (Ω/sec)/v • Output Range: ±10 V (analog) CMIV, referenced to Amplifier ground: ±10 V • Mains ground: ±1500 VDC • Signal Source: Electrodes (requires 4 electrode leads) • Maximum Over-Voltage for Differential Input: ±25 V • Gain Range: MAG: 10, 5, 2, 1 Ω/V dZ/dt: 2 (Ω/sec)/v constant • LP Filter: MAG: 10 Hz, 100 Hz dZ/dt: 100 Hz • HP Filter: MAG: DC, 0.05 Hz dZ/dt: • DC coupled Sensitivity: MAG: 0.0015 Ω rms @ 10 Hz bandwidth dZ/dt: 0.002 (Ω/sec) rms @ 10 Hz bandwidth . • Input Connectors: Five 1.5 mm male Touchproof sockets (Output, Vin+, Ground, Vin-, Input) 16- Sistem laboratuvara kurulup çalışır olarak teslim edilmelidir. 17- Laboratuvarda deneysel uygulamalı bir tam gün,sistem ve yazılımı için kullnanıcı eğitimi verilmelidir.

1. Empedans kardiyografi tek kullanımlık elektrodu

Teknik Özellikleri: İstenilen empedans kardiyografi sistemine uyumlu tek kullanımlık Ag/AgCl elektrod