| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 407		   		                    02 /10 /2019

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 09 / 10  / 2019 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | Ayarlanabilir Otomatik Pipet Seti |  |  |  |
| 2 | 1 adet | Şoka ve Toza dayanıklı harddisk |  |  |  |
| 3 | 1 adet | Yaprak Pigmenti İndeksi Ölçer |  |  |  |
| 4 | 1 adet | Multi-Parameter Analyzer |  |  |  |
| 5 | 1 adet | Renkli Tarayıcı, Yazıcı, Faks |  |  |  |
| 6 | 1 adet | Data Logger |  |  |  |
| 7 | 2 kg | Potasyum nitrat |  |  |  |
| 8 | 1 kg | Borik asit |  |  |  |
| 9 | 3 koli | Teknik Solvent |  |  |  |
| 10 | 2 paket | CuSO4+K2SO4 tableti |  |  |  |
| 11 | 8 koli | Aseton |  |  |  |
| 12 | 2 koli | Hidroklorik asit |  |  |  |
| 13 | 2 koli | Sülfürik asit |  |  |  |
| 14 | 1 paket | Bromokresol yeşili |  |  |  |
| 15 | 1 koli | Sodyum hidroksit |  |  |  |
| 16 | 10 paket | Eldiven, S ve M |  |  |  |
| 17 | 5 adet | Spatül |  |  |  |
| 18 | 1 paket | Pastör pipeti |  |  |  |
| 19 | 2 paket | Spektrofotometre küveti |  |  |  |
| 20 | 5 kutu | Spektrofotometre için Plastik Küvet |  |  |  |
| 21 | 2 paket | Watmann Kağıdı |  |  |  |
| 22 | 2 kutu | A4 Kağıt |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2019 / 19038  kod nolu proje için, teklifler  09.10.2019   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: FEF Biyoloji Böl.Doç.Dr.Murat ARDIÇ /  0 222 239 37 50 / 2437

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Ayarlanabilir Otomatik Pipet Seti

Sayfa 29

Proje Kodu: 2019-2574

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

1. Otomatik pipetler genel laboratuar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır ve

pipetin tümü 100% otoklavlanabilmelidir (121 °C'de 20 dakika'ya kadar).

2. Pipetlerin içyapısı otoklavlanma özelliğinde ve küçük hacimler için çelik piston, büyük hacimler

için seramik piston olmalıdır.

3. Ejektör borusu reçine'den imal edilmiş olmalıdır. Böylece yüksek toleranslı kimyasal solventlere

karşı dayanıklı olmalıdır.

4. Hacim göstergesi dijital olmalıdır. Bu ekran sayesinde pipetleme hacmi görülebilmeli ve

ayarlanabilmelidir.

5. Pipetin ayarlama kısmının tek aşamalı kilit mekanizması olmalıdır.

6. Hacim göstergesi dayanıklı camdan olmalı ve bu sayede uzun süre UV'ye maruz kalmasına rağmen

hasara uğramamalıdır.

7. Pipet UV (Mor ötesi) ışınlarına dirençli olmalıdır.

8. Pipetler toplamda 3 adet olup, aşağıdaki aralıklardan oluşmalıdır.

100  1000 ul X 1 adet

1000  5000 ul X 1 adet

1000  10000 ul X 1 adet

9. Pipet gövdesi PTFE materyalden imal edilmiş olmalıdır. Böylece korozyone ve kimyasal solventlere

karşı yüksek tolerans göstermelidir.

10. Hassasiyet değerleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır.

Volume Hassasiyet(%)

100 ul ≦0.5

1000 ul 500 ul ≦0.3

1000 ul ≦0.2

1000 ul ≦0.3

5000 ul 2500 ul ≦0.3

5000 ul ≦0.2

1000 ul ≦0.4

10000 ul 5000 ul ≦0.3

10000 ul ≦0.2

11. Pipetler yağlanma ihtiyacı gerektirmemelidir.

12. Pipetlerin uç kısmında koruma amaçlı ek filtre bulunmalıdır.

13. Pipet ucu ejektörü cam tüplere zarar vermemek için plastikten yapılmış olmalıdır.

14. Her pipetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli, otoklavlanabildiğini belirten

yazı ve CE işareti, kutusunda ise son kalibrasyon raporu bulunmalıdır.

15. Pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyonu yapılabilmelidir.

16. Pipetlerin uç atıcısı çekme boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını

gerektirmemelidir.

17. Pipetlerin çekme boşaltma butonu pipetin kullanım hacmini belirtecek şekilde renk kodlarına

sahip olmalıdır.

18. Pipetler ile birlikte 1000ul pipet için 1000'lik poşetlerde pipet ucu, 5000ul için 200'lük poşetlerde

pipet ucu, 10000ul için 200'lük poşetlerde pipet ucu ve bir adet 6 pipet kapasiteli stand verilmelidir.

19. Pipetler 2 yıl garantili olmalıdır.

20. Pipetler CE belgesine sahip olmalıdır.

21. Teklif veren distribütör firmanın TÜRKAK tarafından akretite edilmiş ISO9001 belgesi olmalıdır

ve teklife eklenmelidir.

22. Teklif veren distrübütörü firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır ve bu belge

TS 12426 kriterini taşımalıdır.

23. Teklif veren firma distribütörlük belgesini veya distribütörden alınmış yetki belgesini ekte

sunmalıdır.

Sayfa 30

Proje Kodu: 2019-2574

Makine-Teçhizat

2. Şoka ve Toza dayanıklı harddisk

Teknik Özellikleri:

Disk Şok,Yamur ve Basınç korumalı

Ürün özellikleri : Kapasite 2TB

Ürün ailesi 2.5"

USB Bağlantı USB3.0 & USB 2.0

Otomatik yedekleme Var

Şifreleme Var

Düşmeye Karşı Koruma 1.2 metre

Basınca Karşı Koruma 1 Ton

Yağmur Karşı Koruma Var

Enerji Tasarrufu 40% 'a varan tasarruf

Güç ünitesi USB'den

Kasa Aliminyum + Kaucuk

Tasarım Neil Poulton

Mac & Windows uyumu Var

3. Yaprak Pigmenti İndeksi Ölçer

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz yaprakta toplam klorofili ve aynı zamanda flavonol, antosiyanin ve nitrojen indeksini ölçen

taşınabilir sensör olmalıdır.

2. Cihaz hem arazide hem de sera vb. iç ortamda kullanım için uygun olmalıdır.

3. Sensörde bulunan yaprak klipsi sayesinde ölçüm yaprağın üzerinden gerçek zamanlı ve tahribatsız

olarak ölçülmelidir.

4. Sensör içinde dahili bulunan GPS ile yer bulma yapabilmelidir.

5. Cihazın içinde dahili datalogger bulunmalı ve dahili datalogger sayesinde veri alımı ve saklaması

için en az 10,000 multiparametrik ölçüm hafızası sağlamalıdır.

6. Cihaz ile aşağıdaki parametreler ölçülmelidir;

Chl, ,Toplam Klorofi

Flav, Flavonol Indeksi

Anth, Antosiyanin Indeksi

NBI, Nitrojen İndeksi

7. Cihazın ölçüm süreci otomatik ya da manuel olarak ayarlanabilmelidir.

8. Cihazın ölçüm alanı çapı en az 5mm olmalıdır.

9. Cihazı örnek kalınlığı maksimum 1 mm olmalıdır.

10. Cihazın ölçüm alanı erişimi 8.5 cm (yarım yaprak genişliği ) 'yi geçmemelidir.

11. Cihazın çalışma sıcaklık aralığı en az 5 ~ 45C olmalıdır.

12. Cihazın ışık kaynağı 1 adet UV-A, 1 adet kırmızı ve 2 adet NIR olmalıdır.

13. Cihaz LCD ekrana sahip olmalı ve kullanıcı verileri ekrandan kolaylıkla takip edebilmelidir.

14. Cihazda USB bağlantısı olmalı ve bu sayede veriler kolayca bilgisayara aktarılabilmelidir.

15. Cihaz PC üzerinde herhangi bir yazılıma gerek duymadan direkt olarak Excel dosyası üzerinde

verileri verebilmelidir.

16. Cihazın bataryası Li-ion şarj edilebilir batarya olmalıdır.

17. Cihazın batarya ömrü en az 9 saat, şarj etme süresi ise en fazla 5 saat olmalıdır.

18. Cihazın toplam ağırlığı batarya ile birlikte en fazla 250 g olmalıdır.

19. Teklif veren distribütörü firmanın TEK Yetki Belgesi olmalı ve teklifine eklemelidir.

20. Teklif veren distribütörü firmanın TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ISO 9001:2015 Belgesi

olmalıdır ve teklifine eklemelidir.

21. Teklif veren distribütörü firmanın 'TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalı ve bu belge TS

12426 kriterini taşımalıdır.

22. Cihaz 2 yıl garantili olmalıdır.

4. Multi-Parameter Analyzer

Sayfa 31

Proje Kodu: 2019-2574

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

1. Laboratuar ve oda koşullarında çalışan, masa üstü tipte olmalıdır.

2. Cihaz en az 6.3 inç LCD ekrana sahip olmalıdır.

3. Panel dokunmatik tuşlardan oluşmalıdır.

4. Cihaz dahili hafızaya sahip olmalı ve en az 390 testi kaydedebilmelidir.

5. Kaydedilen verilen USB ile aktarılabilmelidir.

6. Dosyalar Excel formatında açılabilmelidir.

7. Cihaz GLP normlarına uygun olmalıdır.

8. Cihaz pH, mV, İletkenlik, TDS, Tuzluluk ve Sıcaklık ölçümü yapabilmelidir.

9. pH ölçüm aralığı en az -2 ile 17 pH arasında olmalıdır.

10. pH çözünürlüğü en fazla 0.02 pH olmalıdır.

11. mV ölçüm aralığı en az -1999 ile 1999 arasında olmalıdır.

12. mV çözünürlüğü en fazla 1mV olmalıdır.

13. İletkenlik ölçüm sonucu uS/cm , mS/cm olarak alınabilmelidir ve sonuçlar Tuzluluk veya TDS

ölçüm sonucuna dönüştürülebilmelidir.

14. Tuzluluk en az 0 - 100 ppt , TDS ise en az 0-100 g/lt arasında ölçülebilmelidir.

15. Cihazda sıcaklık kompenzasyonu otomatik veya manuel olarak en az 0 ile 95°C arasında

yapılabilmelidir.

16. pH kalibrasyonu en az 3 noktalı olarak yapılabilmelidir

17. Cihaz pH tamponlarını NIST serisi, Avrupa ve Amerika serisi tamponları otomatik

tanıyabilmelidir.

18. Cihaz USB, RS232 ve bluetooth arayüzüne sahip olmalıdır.

19. Bağlantı arayüzleri sayesinde PC veya telefon gibi cihazlara veri aktarımı sağlanabilmelidir.

20. Cihaz ekranı üzerinde kullanıcıyı yönlendiren mesajlar aynı anda yer almalıdır.

21. Cihaz üzerinden güncel tarih ve saat okunabilmelidir.

22. Koruma seviyesi su geçirmez ve toz geçirmez seviyeye uygun olmalıdır.

23. Cihaz ile birlikte ph Elektrod, elektrod tutucu, ph tampon çözeltileri, iletkenlik elektrodu ,

iletkenlik solüsyonları ve güç adaptörü verilmelidir.

24. Cihazın boyutu 287 x 176 x 73mm'den (genişlik*derinlik*yükseklik) küçük olmalıdır.

25. Distribütör firma ISO 9001:2015 belgesine sahip olmalı ve bu belgeler teklifle birlikte

sunulmalıdır.

26. Teklif veren firma üreticiden alınmış Distribütörlük belgesini sunmalıdır.

27. Cihaz CE işaretli olmalıdır.

28. Distribütör firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.

5. Renkli Tarayıcı, Yazıcı, Faks

Teknik Özellikleri:

Baskı Türü : Renkli

Baskı İşlevleri : Baskı, Fotokopi, Tarama

Baskı Boyutu : A4

Baskı Hızı Siyah Beyaz (Dakikada) : 10 Sayfa

Baskı Hızı Renkli (Dakikada) : 5 Sayfa

Baskı Siyah Beyaz Çözünürlüğü (dpi) : 5760 x 1440

Baskı Renkli Çözünürlüğü (dpi) : 5760 x 1440

Fotokopi Çözünürlüğü (dpi) : 600 x 600

Fotokopi Küçültme / Büyütme : %25-400

Tarayıcı Tipi : Düz Yatak

Tarama Çözünürlüğü (Optik) : 1200 x 2400

Kağıt Kapasitesi (Sayfa) : 100

Çalışma Döngüsü (Aylık) : 30000 Sayfa

Bağlantı (Arabirim) : Usb 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n

Tanklı : Var

Wi-Fi Desteği : Var

Garanti (Yıl) : 2 Yıl teknik özelliklerine sahip olmalıdır.

Sayfa 32

Proje Kodu: 2019-2574

Makine-Teçhizat

6. Data Logger

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz entegre sensörleriyle iç ortamlardaki sıcaklığı ve bağıl nemi (% 3,5 doğruluk dahilinde)

kaydedebilmelidir. Bu sayede veri kaydedip analiz yapacak tüm laboratuarlar vs için kullanıma

uygun olmalıdır.

2. Cihaz sıcaklık ölçüm aralığı en az -20 ° - 70 ° C (-4 ° - 158 ° F) arasında olmalıdır.

3. Cihaz sıcaklık doğruluğu en az ± 0,21 ° C, 0 ° - 50 ° C (± 0,38 ° F, 32 ° - 122 ° F) olmalıdır.

4. Cihaz sıcaklık çözünürlüğü en az 0,024 ° C 25 ° C (77 ° F 'de 0.04 ° F) olmalıdır.

5. Cihazda sıcaklık sensörünün tepki süresi 4 dakika 1 m / s (2,2 mil / saat) 'den büyük olmamalıdır.

6. Cihazın sıcaklık sensörndeki yıllık sapma değeri 0,1 ° C (0,18 ° F) 'den küçük olmalıdır.

7. Cihaz en az % 15 ila% 95 (yoğuşmasız) arasında bağıl nem ölçebilmelidir.

8. Cihazda nem doğruluğu 25 ° C'de (77 ° F) histerez dahil en az % ± 3.5, % 25 ile % 85 nem için; %

25'in altında olmalıdır ve % 85'in üzerinde en az ±% 5 olmalıdır.

9. Cihazın RH sensör çözünürlüğü 25 ° C'de (77 ° F) ve % 30 RH'de en az % 0,07 olmalıdır.

10. Cihazda RH sensör yanıt süresi 1 m / s (2,2 mph) hava akışında en fazla 44 saniye olmalıdır.

11. Cihazda nem sensörü sapma değeri Yıllık % 1'den küçük olmalıdır.

12. Cihazda veri okuyucu özelliği USB spesifikasyonuna göre en az 0 ° ila 50 °C (32 ° ila 122 ° F)

arasında olmalıdır.

13. Cihazın veri kayıt hızı kullanıcı isteği dahilinde en az 1 saniye ile 16 saat arasında

ayarlanabilmelidir.

14. Cihazda veri kayıt modu normal, seri çekim veya istatistik olmak üzere en az 3 şekilde

ayarlanabilmelidir.

15. Cihazda hafıza modları, durdurma ve başlatma modları 2 veya 3 modda ayarlanabilmelidir.

16. Cihazın zaman doğruluğu ± 25 ° C'de ayda 1 dakika (77 ° F)'dan fazla olmamalıdır.

17. Cihazın pil ömrü en az 1 yıl, (1 dakikalık kayıt hızı ve 15 saniye veya daha büyük örnekleme

aralığında) olmalıdır.

18. Cihazın en az bir adet 3V CR2032 lityum pili olmalıdır.

19. Cihazı en az 128 KB (84,650 ölçüm, maksimum) bellek hafızasına sahip olmalıdır.

20. Cihazdan USB 2.0 arayüzü ile indirme sağlanabilmelidir.

21. Cihazda tam belleğin inme süresi 22 saniyeden az olmalıdır.

22. Cihazın ekranı en az 0 ° - 50 ° C arasında (32 ° - 122 ° F); LCD görünür şekilde olmalı, LCD;

yavaş yavaş tepki verebilmeli veya bu aralığın dışındaki sıcaklıklarda kararabilmelidir.

23. Cihazın ölçüleri en az 3.6 x 8.4 x 1.5 cm olmalıdır.

24. Cihazın ağırlığı 35 gramdan fazla olmamalıdır.

25. Cihaz IP50 çevresel değerlendirme standartlarına uygun olmalıdır.

26. Cihaz ile beraber cihazın yapıştırılabilmesini sağlayan çift taraflı bant verilmelidir.

27. Cihazı kullanıcı istediğinde asarak da kullanabileceği bir halkası olmalıdır.

28. Cihaz kurulum, grafikleme ve analiz için HOBOware ve HOBOware Pro yazılımı ile uyumlu

olmalıdır.

29. Distribütör firma ISO 9001:2015 belgesine sahip olmalı ve bu belgeler teklifle birlikte

sunulmalıdır.

30. Teklif veren firma üreticiden alınmış Yetki belgesini sunmalıdır.

31. Teklif veren firma ithalatçı firma olmalıdır.

32. Cihaz CE işaretli olmalıdır.

33. Distribütör firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.

Sayfa 33

Proje Kodu: 2019-2574

Sarf Malzemesi

1. Potasyum nitrat

Teknik Özellikleri:

1 kg'lık ambalajlarda olmalıdır.

En az 99% saflıkta olmalıdır.

2. Borik asit

Teknik Özellikleri:

1 kg'lık ambalajlarda olmalıdır.

Analitik saflıkta olmalıdır.

3. Teknik Solvent

Teknik Özellikleri:

5 lt'lik ambalajlarda olmalıdır.

%96'lık saflıkta olmalıdır.

4. CuSO4+K2SO4 tableti

Teknik Özellikleri:

Ambalajda en az 250 adet olmalıdır.

Katalizör olarak bakır kullanılmış olmalıdır.

Toprak ve bitki analizlerinde kullanmaya uygun olmalıdır.

5. Aseton

Teknik Özellikleri:

2.5 lt'lik şişelerde teslim edilmelidir.

En az 99.5% saflıkta olmalıdır.

6. Hidroklorik asit

Teknik Özellikleri:

En az %37 saflıkta olmalıdır.

2.5 lt'lik şişeler içerisinde teslim edilmelidir.

7. Sülfürik asit

Teknik Özellikleri:

2.5 lt'lik ambalajlarda olmalıdır.

ACS onaylı olmalı ve en az %95 saflıkta olmalıdır.

8. Bromokresol yeşili

Teknik Özellikleri:

En az 5 gr'lık ambalajlarda olmalıdır.

9. Sodyum hidroksit

Teknik Özellikleri:

5 kg'lık ambalajlarda olmalıdır.

Analitik saflıkta olmalıdır.

10. Eldiven, S ve M

Teknik Özellikleri:

Pudrasız olmalı , S ve M boyutlarında verilmelidir.

Nitril olmalıdır .

11. Spatül

Sayfa 34

Proje Kodu: 2019-2574

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

Orta Boy ve düz olmalıdır.

Metal olmalıdır.

12. Pastör pipeti

Teknik Özellikleri:

3 ml hacminde plastikten olmalıdır.

Pakette En az 100 adet olmalıdır.

13. Spektrofotometre küveti

Teknik Özellikleri:

Quartz tipte olmalıdır.

Paket içerisinde en az 2 adet olmalıdır.

10mm ışık yollu olmalıdır.

14. Spektrofotometre için Plastik Küvet

Teknik Özellikleri:

Plastik ve 100'lük ambalajlarda olmalıdır.

15. Watmann Kağıdı

Teknik Özellikleri:

No :4 tipte olmalıdır.

Hızlı tip ve en az 125mm olmalıdır.

16. A4 Kağıt

Teknik Özellikleri:

A4 boyutunda olmalıdır.

1 top içerisinde en az 500 adet olmalıdır.

Kutu içerisinde en az 5 top verilmelidir.