	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	


.












GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/378-1
                                                                                       
 01.09. / 2020 
Konu
: Yaklaşık Maliyet                                                                                                                                  ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımlarının düzenlenen esas ve usüllerine göre hazırlanmış olan teknik şartnamenin incelenerek ihalenin gerçekleşmesine engel herhangi bir husus olup olmadığını ve teknik şartname ile malzeme listesinin uyumlu olup olmadığı hususlarının değerlendirilmesi ve aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar / hizmetlerin çıkılacak ihaleye esas yaklaşık maliyet belirlenmesi amacıyla KDV Hariç tekliflerinizi en geç 10 / 09 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

                                                                                                                                           


        Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	1 Adet
	Motorize 3D görüntüleme yapabilen C-kolu röntgen uyumlu karbon fiber tablalı ameliyat masası ve karbon fiberli çivili başlık
	
	
	%

	2
	
	
	
	
	%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2019/11E08 kod nolu proje için, teklifler 10 / 09/ 2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı ve teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog, broşür vb. belgeler verilmelidir.
 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

- Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz. 

- Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek elden teslim edilmelidir.

- Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji ABD. Bölümü Doç.Dr.Zühtü ÖZBEK 0 222 239 29 79 / 3508
...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

1. Motorize 3D görüntüleme yapabilen C-kolu röntgen uyumlu karbon fiber tablalı ameliyat masası ve karbon fiberli çivili başlık

Teknik Özellikleri:
C-KOLLU RÖNTGEN UYUMLU KARBON FİBER TABLALI ÜST DÜZEY OMURGA AMELİYAT MASASI ve KARBON FİBER ÇİVİLİ BAŞLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Spinal ameliyat masası, ortopedi ve beyin cerrahisi kliniklerinin ihtiyacı doğrultusunda spinal ameliyatlar,

omurga ameliyatları vb. ameliyatların yapımı için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

2. Spinal ameliyat masası iki karşıt kolon üzerinde, değiştirilebilir masa tablası sistemi şeklinde tasarlanmış olmalıdır. Bu karşıt kolanlara U şeklinde ki yükseklik ayarlı tutucular monte edilebilmelidir.

3. Bu tutucuların her biri en az sekiz kademe yükseklik ayarlı olmalıdır. Bu kademeler numaralandırılmış olmalı, bu sayede kullanıcı masa tablasını kolon üzerine kolaylıkla dengeli bir şekilde monte edebilmelidir. Bu tutucular paslanmaz çelik materyalden imal edilmiş

olmalıdır. Bu tutucular taşıyıcı kolonların üzerinde yer alan bağlantı adaptörlerine bağlanabilmelidir.

4. Birbiri ile karşıt kolon üzerinde bulunan her bir adaptöre en az 1 adet U şeklinde tutucu takılabilmelidir. Her bir tutucu karşıt denge içermesi için numaralandırılmış olmalıdır. Bu U tutucular kendi kanalları arasında yukarı aşağı kolayca hareket edebilir özellikte olmalı.

Herhangi bir masa tablası takıldığında pimli sistem ile masa tablası kilitlenmelidir. Bu sayede kullanıcı kolaylıkla ve doğru bir şekilde masa tablası ve/veya tablalarını doğru olarak masaya monte edilebilmelidir.

5. Bu karşıt kolanların her biri trendelenburg ve ters trendelenburg verebilmek için el kumandası ile tek başına yükselip-alçalabilir ve/veya pozisyon alabilir özellikte olmalıdır.

6. Bu karşıt kolonların her birinde en az iki adet anti statik yapıda tekerlek bulunmalıdır. Her bir karşıt kolonda en az iki adet bulunan bu tekerleklerin tümümün 360 derece kendi ekseni etrafında hareket kabiliyetine sahip olmalıdır. Bu tekerlekler el kumandası ile tümü aynı

anda kilitlenerek güvenli bir şekilde masa bulunduğu zemine sabitlenebilmelidir.

7. Spinal ameliyat masasının belirtilen kolonlarının en az birinin üzerinde kontrol paneli olmalıdır. Bu panelden, tekerleklerin kilitli olup olmadığı, hastayı 360 derece rotasyona izin veren kilidin açık olup olmadığı, el kumandasının aktif olup olmadığı ayrıca lateral tilt

pozisyonunun hangi konumda olduğu izlenebilmeli ve ışıklı panel ile kullanıcıyı uyarmalıdır.

8. Spinal ameliyat masasının kolonların birinin yan yüzeyinde hastaya 360 derece rotasyon vermek için rotasyon sistemini devreye alan bir kol bulunmalıdır. Kolonun yan yüzeyinde bulunan kol kapalı durumdayken, 360 derece rotasyon işlemine izin vermemelidir. Rotasyon

işlemi yapmak için bu kol bir emniyet swichi ile açık duruma getirilebilmelidir. Bu sayede rotasyon sistemi devreye girmelidir. Hasta rotasyonu için gereken tabla ileride opsiyonel olarak satın alınması durumunda bu sistem sorunsuz kullanılabilir özellikte olmalıdır.

9. Spinal ameliyat masasını panelinde bu kolun aktif ya da pasif durumda olduğunu gösteren göstergeler bulunmalıdır.

10. Spinal ameliyat masasının kolonların en az birinin tabanında, şarj durumunu gösteren en az 3 kademeli renkli LED gösterge olmalıdır. Spinal ameliyat masasının kolonların en az birinin tabanında açma kapama düğmesi bulunmalıdır.

11. Kumanda sisteminin üzerinde en az; sağ ve sola lateral tilt hareketi, yukarı ve aşağı hareketi, düz ve ters trendelenburg hareketi, tekerlekleri kilitleme ve serbest bırakma hareketi, tekerleklerin kilitli olup olmadığını gösteren gösterge vb. işlemler yapılabilmelidir.

12. Masanın hareket kabiliyetleri en az;sağa ve Sola lateral tilt en az 25 derece olmalı, Trendelenburg ve ters trendelenburg en az 10 derece, kolon üzerine monte edilen tablaların yüksekliği en az 68 cm kadar alçalabilmeli ve en az 125 cm kadar yükselebilme, masa tablası en

az 360 derece rotasyon işlemi yapabilmelidir.

13. Spinal ameliyat masasının tabla bağlanmış uzunluğu en az 276 cm ±(1) masa genişliği ise kenar barları dâhil en az 43cm olmalıdır.

14. Spinal ameliyat masası ilebirlikte en az 1 adet masa tablası verilmelidir. Bu tabla en az iki adet karbon fiber bardan oluşan ve üzerine farklı ölçülerde göğüs, kalça, bacak padleri ve çeşitli baş pozisyonlandırma aparatları, yan kol desteklerinin takılabileceği kendinden raylı

aparatların istenilen her noktadan takılabileceği bir yapıda olmalıdır.

15. Spinal ameliyat masası C-Kollu gibi cihazlar ve tüm radyolojik tetkikler için rahatlıkla kullanabilmelidir. Masanın iki kolonu arasında bağlanan masa tablalarının altında C-Kollu gibi cihazların kullanımını engelleyecek(taban bağlantı profili hariç) x-ışını engelleyici herhangi

bir bölüm bulunmamalı, bu sayede hastanın bütün uzunluğu boyunca görüntü alınabilmelidir.

16. Spinal ameliyat masasının en az iki adet karbon fiber bardan oluşan tablasına, hastayı göğüs kısmından destekleyecek yarım ay şeklinde 1 adet göğüs padi, en az ikişer adet karşılıklı takılabilir kalça kısmından destekleyecek destek padleri bağlanabilmelidir. Bu padlerin

small, medium ve large olmak üzere en az 3 farklı ölçüde seçenekleri bulunmalıdır. Tüm ölçülerden birer çift masa ile birlikte verilmelidir. Ayrıca sağ ve sol bacak için ayrı ayrı en az iki adet destek padi bulunmalıdır. Bu padler özel tasarımı sayesinde hava alabilir özellikte

olmalı ve hastayı ağırlık destek noktalarından destekleyerek hastanın vücudunda oluşabilecek basıncı minimuma indirerek bası vb. olumsuz durumları minimuma indirebilmelidir.

17. Spinal ameliyat masası ile birlikte verilecek olan yarım ay şeklinde ki göğüs destek padi en az 20x50x10cm

ölçülerinde olmalıdır.

18. Spinal ameliyat masası ile birlikte verilecek olan kalça ve destek padlerinin üzerinde kullanıcıyı yönlendirmesi için hangi padin hastanın hangi bölgesine konumlandıracağını belirten resimli göstergeler bulunmalıdır. Bu sayede kullanıcı bu yönlendirmeler sayesinde padleri

sorunsuz olarak masaya bağlayabilmeli ve hastayı doğru olarak konumlandırabilmelidir.

19. Spinal ameliyat masası ile birlikte verilecek olan destek padleri ve diğer bağlantı aparatları masanın karbon barlarının üzerine istenilen her noktadan bağlanabilir özellikte olmalıdır.

20. Spinal ameliyat masası ile birlikte verilecek olan destek padlerinin karbon barların üzerine monte etmek için herhangi bir bağlantı aparatına gerek kalmamalıdır. Tüm padlerin üzerinde bağlantıyı sağlayacak özel kilitleme mekanizması standart olarak bulunmalıdır.

21. Spinal ameliyat masası ile birlikte verilecek padleri monte edildiği karbon fiber barlar üzerinde sınırsız olarak ileri-geri hareketi yapabilmelidir. Bu sayede uzun veya kısa boylu hastalar için istenilen her noktadan bağlantı saylayarak doğru konumlandırma yapılabilmelidir.

22. Spinal ameliyat masası ile birlikte verilecek olan tüm pozisyon padlerinin özel disposable koruyucu örtü seti olmalı. Bu örtü setler süngerimsi yapıdan imal edip hastanın vücudunda oluşabilecek olan bası yaralarına engel olmalı ve hastanın vücuduna oluşabilecek basıncı

minimuma indirmelidir. Her bir set 1 adet göğüs destek, 2 adet kalça destek, 2 Adet bacak destek örtülerinden oluşmalıdır. Bu koruyucu setlerden kaç adet istenildiği aksesuar kısımlarında belirtilmiştir.

23. Spinal ameliyat masası ile birlikte verilecek olan destek padlerinin üzerinde kilitleme mekanizmasının açık- kapalı konumda olduğunu gösteren renkli göstergeler bulunmalıdır. Ayrıca kilitleme mekanizması üzerinde yanlış kullanımları engelleme amacı ile ayrıca ikinci bir

güvenlik önlemi bulunmalı bu sayede bu güvenlik kilidi açılmadan padler karbon barlar üzerinde kesinlikle serbest konuma gelerek ameliyat esnasında ileri- geri hareket etmemelidir.

24. Spinal ameliyat masasının karbon fiber barlarının istenilen tüm bölgelerinden takılabilir özellikte hastanın başına istenilen tüm pozisyonların verilebileceği bir adet baş pozisyonlandırma aparatı bulunmalıdır.

25. Spinal ameliyat masası ile birlikte verilecek olan, baş pozisyonlandırma aparatında, hastanın baş bölgesine istenilen tüm pozisyonları vermesi amacı ile en az iki adet mandal sistemi bulunmalı bu mandal sistemi sayesinde istenilen açıda pozisyon verilebilmelidir. Bu

mandallar serbest bırakılınca sistem otomatik olarak kilitlenmeli ve hiçbir şekilde verilen pozisyon bozulmamalıdır.

26. Spinal ameliyat masası ile birlikte verilecek olan, baş pozisyonlandırma aparatı ile hastanın baş bölgesine cervical flexion ve extension yapılabilmelidir.

27. Spinal ameliyat masası ile birlikte verilecek olan, baş pozisyonlandırma aparatı karbon barlar üzerine bağlantısı sağlandığında hastanın baş bölgesine en ±15° lateral tilt hareketi yapmaya imkân sağlamalıdır.

28. Spinal ameliyat masası ile birlikte verilecek olan, baş pozisyonlandırma aparatı karbon fiber barlar üzerine bağlandıktan sonra bağlı bulunduğu bölgeden ileriye doğru en az 230mm kadar uzatma sağlayabilmelidir.

29. Spinal ameliyat masası ile birlikte verilecek olan, baş pozisyonlandırma aparatı karbon fiber barlar üzerine bağlandıktan sonra bağlı bulunduğu noktadan en az 710 mm kadar yükseklik ayarı yapabilmelidir.

Spinal ameliyat masası ile birlikte verilecek olan, baş pozisyonlandırma aparatına istenildiğinde karbon fiber çivili başlık bağlanabilmeli, bu bağlantıyı sağlayacak aparat sistem ve x ışını geçirmeyen karbon fiber çivili başlık birlikte ücretsiz olarak verilmelidir.

30. Spinal ameliyat masası ile birlikte verilecek olan, baş pozisyonlandırma aparatının altında anestezi uzmanının hastanın takibini sağlayacak bir adet katlanabilir özellikte ayna bulunmalıdır. Bu ayna hastanın yüzükoyun pozisyonunda anestezi altında takibinin kolayca

yapılabilmesi için istenilen açıda ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

31. Spinal ameliyat masası ile birlikte verilecek olan, baş pozisyonlandırma aparatına hastanın ameliyat esnasında takibi ve anestezi vb. hortumların rahatça geçmesi için yüz bölgesi açık bir şekilde tasarlanmış bir maske bağlanabilmelidir. Bu maskenin üzerine yumuşak

dokuda özel yüz süngeri yerleştirilerek hastanın yüzü bu maske ile sorunsuz ve doğru olarak konumlandırılabilmelidir.

32. Spinal ameliyat masası ile birlikte verilecek olan, baş pozisyonlandırma aparatının hasta taşıma kapasitesi en az 227 kg olmalıdır. Tedarikçi firma bu durumu ürünün kataloğunda belirtmelidir.

33. Spinal ameliyat masası ile birlikte verilecek olan, baş pozisyonlandırma aparatının ağırlığı en fazla 9 kg olmalıdır. Spinal ameliyat masasının güvenli hasta kaldırabilme yük kapasitesi en az 270 kg olmalıdır.

34. Spinal ameliyat masasının iki karbon fiber bardan oluşan tablasına bağlanabilecek, arasına hastanın bacakları yerleştirilerek hastanın omurgasına pozisyon verilebilecek yüksekliği ayarlanabilir hamak tarzı destek verilmelidir. Bu destek iki bar arasına en az 3 adet

bağlama kemeri ile bağlanabilmeli ve hasta güvenliğini maksimum seviyeye çıkartmalıdır.

35. Spinal ameliyat masası ile aşağıda ki masa ile aynı marka olan aksesuarlar ve sarflar ücretsiz olarak teslim edilmelidir.

• Karbon fiber yapıda masa tablası 1 adet (ortası açık)

• U şeklinde otomatik kilitleme özelliğine sahip tabla monte aparatı 2 adet

• Yan kol destek rayları 2 adet

• Yan kol destek 2 adet

• Aksesuar rayı 1 adet

• Hasta güvenlik kemeri 1 adet

• Yarım ay şeklinde göğüs padi 1 adet

• Kalça destek padi small 2 adet

• Kalça destek padi medium 2 adet

• Kalça destek padi large 2 adet

• Bacak destek padi sağ 1 adet

• Bacak destek padi sol 1adet

• Baş kısmı sabitleme plakası 1 adet

• Baş pozisyonlandırma aparatı 1 adet

