| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 249-3	   		                      	      09 /02 /2017

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 23/ 02  / 2017 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdür

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | Tek bloklu termoreaktör |  |  |  |
| 2 | 1 adet | Masa Tipi Visible Spektrofotometre |  |  |  |
| 3 | 1 adet | Fotoreaktör cihazı |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2016 / 15059 kod nolu proje için, teklifler 23 / 02 / 2017  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile getirilmelidir.  Teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog, broşür vb. belgeler verilmelidir. (Fax ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların  markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

 Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.

 Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. (Kargo Teslimatı Kabul Edilmeyecektir.)

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 – 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5527 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: MMF Kimya Müh.Böl.Doç.Dr.Yeliz AŞÇI /  0 222 239 37 50 / 3644

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 249-2 		   		                   09 / 02 /2017

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 23/ 02  / 2017 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdür

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | Kilitli dolap |  |  |  |
| 2 | 1 adet | Ayarlanabilir hacimli pipet |  |  |  |
| 3 | 2 adet | Ayarlanabilir hacimli pipet |  |  |  |
| 4 | 1 adet | Derin dondurucu |  |  |  |
| 5 | 1 adet | pH metre ve iletkenlik ölçer |  |  |  |
| 6 | 1 adet | Isıtıcılı manyetik karıştırıcı (Sıcaklık Kontrolü) |  |  |  |
| 7 | 1 adet | Ultrasonik homojenizatör |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2016 / 15059 kod nolu proje için, teklifler 23 / 02 / 2017  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile getirilmelidir.  Teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog, broşür vb. belgeler verilmelidir. (Fax ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların  markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

 Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.

 Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. (Kargo Teslimatı Kabul Edilmeyecektir.)

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 – 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5527 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: MMF Kimya Müh.Böl.Doç.Dr.Yeliz AŞÇI /  0 222 239 37 50 / 3644

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Ultrasonik homojenizatör

Teknik Özellikleri:

• Cihaz yüksek hacimli numuneleri ultrasonik ses dalgaları ile parçalayarak homojenizasyon işleminde ve uygulamalarına uygun

olmalıdır.

• Cihaz 750 Watt gücünde 20khz olmalıdır

• Cihaz dijital göstergeli olmalıdır.

• Cihazda çalışma gücü Joule cinsinden 0-750 joule aralığında ayarlanabilmeli ve dijital ekrandan izlenebilmelidir

• Cihazda çalışma zamanı 1 sn ile 10 saat aralığında kademeli olarak ayarlanabilmelidir

• Cihaza istenildiği taktirde sıcaklık Kontrol modülü takılabilmelidir. Bu sayede Homojenizasyon işleminde ısı açığa çıktığı takdirde

cihazı bekleme süresi girilerek sıcaklığa göre homojenizasyon işlemi yapmaya olanak sağlamalıdır.

• Cihaz Mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

• Cihazda otomatik yükseklik düzeltmesi olmalıdır.

• Cihazın kontrol panosu ön kısmında bulunmalıdır.

• Cihazda dijital wattmeter olmalıdır

• Cihazın konvertörü Piezoelektrik kurşun zirkonat titaned kristal (PZT ) den imal edilmiş olmalıdır

• Konvertörün çapı 63,5 mm fazla olmamalıdır

Uzunluğu:183 mm den fazla olmamalıdır.

• Cihaz ile birlikte 13 mm ve 19 mm çapında problar, stand ve tutucusuyla birlikte verilmelidir.

• Teklif veren firma Türkiye'deki yetkili temsilcilik belgesini belgelemelidir.

• Cihaz CE işareti taşımalıdır.

2. Fotoreaktör cihazı

Teknik Özellikleri:

• Cihazın İç Kabini 285 mm çapında Parlak Paslanmaz Çelik, h 400 mm olmalıdır.

• Cihazın İçindeki Lambalar 18 Adet , 8 W'lık UV lambaları olmalıdır.

• İstenirse Cihazın Üzerinde 18 Adet UVA, UVB ve UVC Ayrı Ayrı Çalışıbilmelidir.

• Cihazla birlikte 18 adet 365 nm UV lamba ve 1 adet yedek balas verilmelidir.

• Cihaz 3 Kademeli Anahtarı Bulunmalı, 1. Kademe 48 W,

2.Kademe 48 W, 3.Kademe 48 W Çalişabilme Özelliğinde olmalıdır.

• Cihaz Toplam 144 W Çalışabilme Özelliğinde olmalıdır.

• Cihazın istenilen zamana ayarlanabilmeli, dakika ve saat cinsinden belirtilmeli

• Cihaz Çıkacak Enerjiyi Alttan İyi Hava Silkülasyonu ile 35 c° Geçmeyecek Sessiz Çalışacak şekilde Sirkülasyon Motoru olmalıdır.

• Cihazın dış gövdesi korozif ortama karşı dayanıklı elektrostatik toz boyalı olmalıdır.

• Cihazın Dış Gövdesi Arızalara Kolayca Müdahele Edilebilecek Şekilde Portatif Klipsli olmalıdır.

• Cihazın Kontrol Panelinde Harici Bir Mekanik Karıştırıcı İçin Enerji Prizi olmalıdır.

• Cihaza entegre edilebilen 1 adet manyetik karıştırıcı verilmelidir.

• Cihaza İstenildiğinde Mekanik karıştırıcı Takılabilmelidir.

• Cihazın Lambalar Hariç 2 Yıl Fabrikasyon Garantisi olmalıdır.

3. Masa Tipi Visible Spektrofotometre

Sayfa 35

Proje Kodu: 2016-1037

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

• Cihaz aşağıda listesi verilen 220'nin üzerinde değişik hazır test analizine önceden programlanmış olup, ayrıca standart metotlarda

belirtilen kullanıcı tanımlı analizlere de programlanabilmelidir.

• Cihaz şu parametreleri ölçebilmelidir: Acılık Birimleri, Alkol, Alüminyum, Amonyum, AOX, Arsenik, Asit Kapasitesi, Askıda Katı Madde,

Azot (Toplam), Kjeldahl Azotu, İnorganik Azot, Bakır, Baryum, Benzotriazol, BOİ, Bor, Brom, Çamur Aktivitesi, Çinko, Civa, Demir,

Fenol, Florür, Formaldehit, Fosfonat, Fosfat, Gümüş, Hidrazin, Hidrojen Peroksit, İyot, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Karbonat, Karbon

Dioksit, Klorür, Klor (Serbest ve Toplam), Klor Dioksit, Kobalt, KOİ, Krom (Toplam ve IV), Kurşun, Magnezyum, Mangan, Molibdat,

Nikel, Nişasta, Nitrat, Nitrit, Oksijen (Çözünmüş), Organik Asit, Ozon, PCB (Toprakta), Potasyum, Renk, Sertlik, Silika, Siyanür, Sülfat,

Sülfid, Tanin ve Lignin, TOK, Toksisite, Toliltriazol, THM, TPH, Uçucu Asitler, Yüzey Aktifler (Anyonik, Katyonik ve Noniyonik).

• Cihaz 1 inç'lik yuvarlak ve dikdörtgen küvetler, 10 ve 50 mm'lik dikdörtgen küvetler ve 13 mm'lik barkodlu küvetler ile birlikte

kullanılabilmelidir.

• Cihaz, sıfır ayarının kararlığı ve voltaj değişikliklerinden etkilenmemesi için spektral referans ışın prensibine göre çalışmalıdır.

• 320-1100 nm dalga boyu aralığında ölçüm yapmalıdır.

• Dalga boyu doğruluğu 340-900 nm arasında ± 1,5 nm olmalıdır.

• Dalga boyu tekrarlanabilirliği ± 0,1 nm olmalıdır.

• Dalga boyu çözünürlüğü 1 nm olmalıdır.

• Spektral bant genişliği 5 nm olmalıdır.

• Fotometrik ölçüm aralığı 340-900 nm arasında ± 3,0 Abs olmalıdır.

• Fotometrik doğruluk 0-0,5 Abs arasında 5mAbs; 0,5-2,0 Abs arasında %1 olmalıdır.

• Fotometrik doğrusallık 2 Abs'ye kadar <%0,5; >2 ABS'de %1 olmalıdır.

• Kaçak ışık 340 nm'de NaNO2 ile %0,1 olmalıdır.

• Cihazın menü dillerinin arasında Türkçe de yer almalıdır.

• Okuma modu absorbans, transmitans (%) ve konsantrasyon olmalıdır.

• Dalga boyu kalibrasyonunu otomatik ve dalga boyu seçimi de metoda bağlı olarak otomatik yapılmalıdır.

• Cihaz tek dalga boyu veya çoklu dalga boyunda ölçüm yapabilmelidir.

• Cihaz 1, 2 ve 5 nm basamaklı dalga boyu taraması yapabilmelidir.

• Cihaz 10 sn basamaklı toplamda 83 dakikaya kadar zaman taraması yapabilmelidir.

• Cihazda hem normal reaktifler ile hem de barkodlu hazır küvetler ile analiz yapılabilmelidir.

• Cihazda entegre barkod okuma sistemi (IBR+) olmalıdır.

• Cihaza uygun olan barkodlu küvetler ile analiz yapılırken cihaz küveti kendi ekseni etrafında otomatik olarak döndürerek 10 değişik

noktadan ölçüm alıp, bu ölçümlerin ortalama değerlerini vermelidir.

• Barkodlu küvetler ile analiz yapılırken, eğer küvetin son kullanma tarihi geçtiyse cihaz uyarı vermelidir.

• Barkodlu küvetlerin analiz sertifikaları cihazda yer alan RFID aracılığıyla direk testin kutusundan spektrofotometreye aktarılabilmeli

ve istenildiğinde yazdırılabilmelidir.

• Barkodlu küvetler için herhangi bir güncelleme yapılması gerektiğinde cihazda yer alan RFID aracılığıyla direk testin kutusunda yer

alan RFID etiketi ile cihaz güncellenebilmelidir.

• Barkodsuz testler veya cihaz ile ilgili genel bir güncelleme yapılması gerektiğinde internetten kolayca edinilebilen program sayesinde

USB hafıza çubuğuyla cihaz güncellenebilmelidir.

• Cihaza kullanıcı ve numune adı girilebilmelidir.

• Cihazın ekranında sonuç, tarih, saat, dalga boyu, kullanıcı ve numune adı görülmelidir.

• Cihazda yüklenmiş olan metotlar ile ölçüm yapılırken ölçüm aralığı bir bar şeklinde ekranda gösterilmeli ve bu bar üzerinde ölçüm

sonucunun aralığın neresine geldiği görülmelidir.

• Ölçüm aralığının dışında kalan sonuçlar dikkat çekmesi için kırmızı renk ile gösterilmelidir.

• Cihazda yüklü olan barkodsuz küvetlerle yapılan analizlerde cihaz hangi küvetin kullanılması gerektiğini ekranda göstermelidir.

• Yüklenmiş programlarda analiz için beklenmesi gereken reaksiyon süresi cihaza girilmiş olmalı ve istenildiğinde cihazın kronometresi

çalıştırılarak süre kontrolü yapılabilmelidir.

• Cihazda 100 adet kullanıcı programı oluşturulabilmelidir

• Cihaz 2000 adet analiz sonucunu tarih, zaman, kullanıcı ve numune adı ile birlikte hafızasında saklayabilmelidir.

• Cihaz, verileri USB hafıza çubuğu veya eternet aracılığı ile herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan aktarabilmelidir.

• Veriler istenildiğinde kullanıcı adına, numune adına, parametreye veya belli bir tarihten sonrasına göre filtrelenebilmelidir.

• Cihaza uyumlu bir yazıcı bağlanarak veriler direk yazdırılabilmelidir.

• Cihazda en çok kullanılan programlara daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmek için bu programların kaydedilip görüntülenebileceği

bir sık kullanılanlar bölümü olmalıdır.

• Cihaza istenildiğinde şifre girilebilmelidir.

• Cihaz kısa bir süre sonra kullanılacağında uyku moduna alınabilmelidir.

• Cihazda halojen lamba kullanılmalıdır.

• Cihaz istenildiğinde ağa bağlanarak veriler ağ üzerinden veya hafıza çubuğu kullanılarak aktarılabilmelidir.

• Cihaz ile kalite güvence ölçümleri yapılabilmelidir. Cihaz girilen standart ve tolerans değerine göre testin başarılı olup olmadığını

göstermelidir.

• Opsiyonel olarak istenildiğinde alınabilen kullanıcı, konum ve numune tanımlama etiketleri olmalıdır. Kullanıcı ve numune etiketlerine

veri girildikten sonra gerekli veri okuma ve yazma aparatıyla bu veriler numune etiketine aktarılabilmelidir. Bu sayede numune

şişesinin üzerindeki RFID etiketinde kullanıcı ve numunenin alındığı konum bilgileri olmalı ve etiket cihaza okutularak olası bir

karışıklık engellenebilmelidir.

• Cihazda belirlenen parametrelerin oranları (örneğin C:N:P) görülebilmelidir.

• Cihazda istenilen parametrelerin eğilimi görülebilmelidir.

• Özel bir yazılım ve hafıza kartı veya ağ aracılığıyla proses probunun yaptığı ölçüm ile laboratuardaki ölçüm karşılaştırılabilmeli ve

istenildiğinde spektrofotometreden proses probu düzeltilebilmelidir.

• Proses probu ile spektrofotometre arasında veri aktarımı iki yönlü olmalıdır.

• Servis zamanı hatırlatıcısı olmalıdır.

• Cihazın 7'' TFT WVGA renkli dokunmatik ekranı olmalıdır.

• Cihaz 110-240V; 50/60 Hz elektrik ile çalışmalıdır.

• Cihaz 10-40 °C arasında ve yoğunlaşmayan %80 nemli ortamda çalışabilmelidir.

• Cihaz IP 30 korumalı olmalıdır.

• Cihaz fabrikasyon hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.

• Cihaz ile birlikte test sertifikası, prosedürlerin yer aldığı bir CD, temel kullanım kılavuzu, elektrik adaptörü ve toz örtüsü verilmelidir.

Sayfa 36

Proje Kodu: 2016-1037

Makine-Teçhizat

4. Tek bloklu termoreaktör

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz KOİ, ISO-KOİ, TOC, AOX, Toplam Nitrojen, Toplam Fosfat, Fosfonat, Organik Asitler, Karbonat, Toplam Krom, çözünmemiş

veya kompleks metal (Demir, Bakır, Nikel, Kadmiyum, Kurşun ve Çinko), kolay ayrışır Siyanür, Gümüş, Organik Asitler, Tin ve

Formaldehit analizleri için yakma işlemi yapabilmelidir.

2. Cihaz tek ısıtma bloklu olmalıdır ve bu blokta 9 adet 13mm'lik ve 2 adet 20mm'lik numune kabı yuvası olmalıdır.

3. Cihazda aşağıdaki programlar yüklü olmalıdır.

Parametre Sıcaklık (°C) Süre (dak.)

KOI 148 120

Toplam Azot 100 60

Toplam Fosfor 100 60

Toplam TOK 100 120

Toplam Krom 100 60

Metaller 100 60

Organik Asitler 100 10

Karbon Dioksit 100 60

Kalay 100 30

Formaldehit 40 10

4. Cihazda istenildiğinde 37 ile 150°C arasında serbest olarak sıcaklık seçimi yapılabilmelidir.

5. Cihaz 1 ile 480 dakika arasında 1'er dakika aralıklarla serbest olarak programlanabilmeli ve süre sonunda otomatik olarak kendisini

kapatarak uyarı sinyali vermelidir.

6. Cihaz DIN 38409-44 normu doğrultusunda 20°C'den 148°C'ye 10 dakika içerisinde ulaşabilmelidir.

7. Cihazın sıcaklık stabilitesi ±1°C olmalıdır.

8. Cihazın aydınlatmalı ekranı olmalı ve termoreaktörün dijital bir geri sayım sayacı bulunmalıdır ve işlem bitiminde otomatik olarak

güç kesebilmelidir.

9. Cihazın +10-+45ºC ve maksimum %90 yoğunlaşmayan bağıl nem koşullarında çalışabilmelidir.

10. Cihaz 230 V ile çalışmalıdır.

11. Cihaz CE, GS and cTUVus güvenlik sertifikalarına sahip olmalıdır.

5. Isıtıcılı manyetik karıştırıcı (Sıcaklık Kontrollü)

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz elektronik hız ve sıcaklık kontrollü olmalıdır.

2. Cihazın hız ayarı 100-1400 rpm arasında ayarlanabilmelidir.

3. Cihazın hız ve sıcaklık değerleri dijital ekrandan gözlenebilmelidir.

4. Cihazın sıcaklık ayarı 2 adet membran tuş takımı sayesinde ve hız ayarı roll ile yapılabilmeli ve bu değerler dijital ekrandan

gözlenebilmelidir.

5. Cihaz üzerinde ısıtma yapıldığını belirten ışıklı ikaz bulunmalıdır.

6. Cihazın ısıtma gücü 800 W olmalıdır.

7. Cihazın çalışma sıcaklık aralığı 20-300 ºC arasında olmalıdır.

8. Cihazın hız doğruluğu ±%2 olmalıdır.

9. Cihazın karıştırma kapasitesi maksimum 20 lt olmalıdır.

10. Cihaz ısıtma ve karıştırma işlemlerini aynı anda yapabilmelidir.

11. Cihazın sıcaklık hassasiyeti +/-5 K olmalıdır.

12. Cihazın tablası patentli KeraDisk kaplı malzemeden (seramik kaplı silumin) imal edilmiş olmalıdır.

13. Cihazın elektronik devreleri korozyana dayanıklı olmalıdır.

14. Cihazın çalışma sıcaklığı 0-40°C ve maksimum ortam nemi %80 olmalıdır.

15. Cihaz IP 32 korumalı olmalıdır.

16. Cihazın 25 kg'a kadar yükleme yapılabilmelidir.

17. Cihazın tabla çapı 145mm olmalıdır.

18. Cihazın seramik ısıtma ünitesi bulunmalıdır.

19. Cihazın motoru ve elektronik kartı hermetik conta ile kaplı ünite içerisine yerleştirilmiş olmalıdır.

20. Cihaz elektronik kontrollü olmalıdır.

21. Cihazın ölçüleri 173x277x94mm (l x w x h) olmalıdır.

22. Cihaz PT 1000 sensör ile verilmelidir.

23. Cihaza istenildiği takdirde opsiyonel olarak 10 ml. ile 5 lt. hacimler arasında değişik hacimleri mevcut bulunan teflondan imal

edilmiş balon ısıtma bloklarından veya monoblock olarak 5 adet kapasiteye kadar balon ısıtma bloklarından takılabilmelidir.

24. Firma, teklif etmiş olduğu markanın Türkiye Temsilcisi olmalıdır.

25. Firmanın Türkiye Temsilcisinin "Laboratuar Cihazları İthalat ve Teknik Servisi

Kapsamlı" ISO 9001:2000 KYS Belgesi bulunmalıdır.

26. Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.

27. Cihaz 220 Volt 50 Hz ile çalışmalıdır.

28. Firmanın TSE Yeterlilik Belgesi ve T.C. Sanayi Bakanlığı onaylı

satış sonrası teknik servis hizmet belgesi bulunmalıdır.

29. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

6. pH metre ve iletkenlik ölçer

Sayfa 37

Proje Kodu: 2016-1037

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

1. Cihazın ölçüm aralığı basit modda -2.00...16.00 pH

hassas modda -2.000...16.000 pH olmalıdır.

2. Cihazın mV ölçümü +/-1000.0 mV olmalıdır.

3. Cihazın hassasiyeti 0.01 pH; 0.001 pH; 0.1 mV olmalıdır.

4. Cihazın doğrusallığı 0.01 pH; ±0.002 pH; ±0.2 mV olmalıdır.

5. Cihazın kalibrasyon noktaları standart mod 5 nokta basit mod olarak 3 nokta olmalıdır.

6. Cihazın kalibrasyon çözeltileri standard mod: 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 ve 2 özel çözelti basit mod: 4.01, 6.86, 8.01,

9.18, 10.01 olmalıdır.

7. Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı (-20.0 to 120.0ºC; -4.0 to 248.0°F) olmalıdır.

8. Cihazın sıcaklık hassasiyeti 0,1 ºC olmalıdır.

9. Cihazın sıcaklık doğrusallığı ±0.2 ºC olmalıdır.

10. Cihazda sıcaklık kompanzasyonu otomatik olmalıdır.

11. Cihazda 1000 veri hafızası olmalıdır.

12. Cihazın depolama için 1 adet depolama USB portu olmalıdır, cihazın şarj ve PC bağlantısı için microUSB porto olmalıdır.

13. Cihaz elektrod değişimleri ile hem iletkenlik hem çözünmüş oksijen ölçümü yapabilmelidir.

14. Cihazla birlikte 1 adet pH probu , 1 adet iletkenlik probu, solüsyonlar ve tutucu aparatı ile birlikte verilmelidir

15. Cihazın prob girişi 3,5 mm şeklinde olmalıdır.

16. Cihazın probu sıcaklık kombine elektrod olmalıdır.

17. Cihazda GLP uyumu olmalıdır.

18. Cihazın ekranı LCD 5.5" (İNÇ) olmalıdır.

7. Derin dondurucu

Teknik Özellikleri:

Sıcaklık aralığı: -18/-25 °C

Enerji sınıfı : A+

Hacim (Net / Brüt) : 157/170 L

Soğutma gazı: R600a

Standart sepet : 5 adet

Elektrik kesintisinde koruma süresi: 15 saat

Dış boyutlar (GxDxY): 550x550x1420 mm

8. Ayarlanabilir hacimli pipet

Sayfa 38

Proje Kodu: 2016-1037

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

1. Pipet sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olacaktır.

2. Pipet ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tipte

olmalıdır.

3. Pipet organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.

4. Pipet aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere, küflenmeye, renk ağarmasına, ve güneş

ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipet hafif olmalı, uzun süreli

çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır.

5. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetde;

1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı

2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.

6. Pipetde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru okunan hacim göstergesi 4 haneli,

büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında görülebilmelidir.

7. Pipetin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır.

8. Pipetde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.

9. Pipet kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) olmalıdır.

10. Pipet fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir.

11. Pipetin sağlam bir kalibrasyon mühürü olmalı, fabrika kalibrasyonları değiştirildiğinde anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek

kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir.

12. Pipet aşağıdaki hacimden oluşmalı ve hacimler belirtilen miktarlarda arttırılabilmelidir :

Çalışma aralıkları, 100-1000 ul, artım değeri 1 ul olmalıdır.

13. Yukarıda belirtilen pipetlerin kabul edilebilir hata payları aşağıda belirtilmiştir :

Çalışma aralıkları, 100ul-1000 ul Hacim, 100-500-1000ul

Hata Payı en çok 0.6%-0.2%-0.2%

14. Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için ayar yapma imkanı veren bir ayar açıklığı ve yapılan ayarı takip edebilecek bir

gösterge olmalıdır. Daha sonra yine fabrika ayarlarına döndürülebilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra pipet kalibrasyona gerek

duymamalıdır.

15. Geliştirilmiş ergonomisi pipet ucunu rahatça kavramasını sağlayan yaylı uç tutucusuna sahip olmalıdır. (5 ve 10ml hariç)

16. Pipeti sağlayan firma, kendi bünyesinde kurulu olan bilgisayar destekli validasyon laboratuarında, ihtiyaç duyulduğunda, garanti

süresi içinde ücretsiz, garanti bitiminde ücreti karşılığı bilgisayar çıktılı ölçüm raporu sağlayabilmelidir.

17. Pipeti sağlayan firma, bakım-onarım hizmetini, üretici firmadan eğitim almış teknik personel ile vermeli, bu eğitim orijinal sertifika

ile belgelendirilmelidir.

18. Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orjinal katalogları üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde " cevap

vereceklerdir, verdikleri cevaplar orjinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler

değerlendirmeye alınmayacaktır.

19. Teklif veren firmalar üretici firma temsilcilik belgesini de ibraz edeceklerdir.

20. Önerilen cihazın ISO 9001 sertifikası bulunmalı ve teklif eden firma TSE tarafından onaylı Teknik Servis Yeterlilik Belgesine sahip

olmalıdır.

21. Pipet fabrikasyon hatalarına karşı 1 yıl garantili olmalıdır.

9. Ayarlanabilir hacimli pipet

Sayfa 39

Proje Kodu: 2016-1037

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

1. Pipet sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olacaktır.

2. Pipet ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tipte

olmalıdır.

3. Pipet organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.

4. Pipet aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere, küflenmeye, renk ağarmasına, ve güneş

ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipet hafif olmalı, uzun süreli

çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır.

5. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetde;

1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı

2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.

6. Pipetde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru okunan hacim göstergesi 4 haneli,

büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında görülebilmelidir.

7. Pipetin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır.

8. Pipetde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.

9. Pipet kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) olmalıdır.

10. Pipet fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir.

11. Pipetin sağlam bir kalibrasyon mühürü olmalı, fabrika kalibrasyonları değiştirildiğinde anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek

kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir.

12. Pipet aşağıdaki hacimden oluşmalı ve hacimler belirtilen miktarlarda arttırılabilmelidir :

Çalışma aralıkları, 500-5000 ul, artım değeri 5 ul olmalıdır.

13. Yukarıda belirtilen pipetlerin kabul edilebilir hata payları aşağıda belirtilmiştir :

Çalışma aralıkları, 500ul-5000 ul Hacim, 500-2500-5000ul

Hata Payı en çok 0.6%-0.25%-0.15%

14. Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için ayar yapma imkanı veren bir ayar açıklığı ve yapılan ayarı takip edebilecek bir

gösterge olmalıdır. Daha sonra yine fabrika ayarlarına döndürülebilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra pipet kalibrasyona gerek

duymamalıdır.

15. Geliştirilmiş ergonomisi pipet ucunu rahatça kavramasını sağlayan yaylı uç tutucusuna sahip olmalıdır. (5 ve 10ml hariç)

16. Pipeti sağlayan firma, kendi bünyesinde kurulu olan bilgisayar destekli validasyon laboratuarında, ihtiyaç duyulduğunda, garanti

süresi içinde ücretsiz, garanti bitiminde ücreti karşılığı bilgisayar çıktılı ölçüm raporu sağlayabilmelidir.

17. Pipeti sağlayan firma, bakım-onarım hizmetini, üretici firmadan eğitim almış teknik personel ile vermeli, bu eğitim orijinal sertifika

ile belgelendirilmelidir.

18. Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orjinal katalogları üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde " cevap

vereceklerdir, verdikleri cevaplar orjinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler

değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Kilitli dolap

Teknik Özellikleri:

195 cm uzunluğunda, 85 cm eninde ve 35 cm derinlikte, raflı, kapaklı ve kapağı kilitlenebilecek şekilde, suntelem malzemeden yapılmış

olacaktır.

Sayfa 40

Proje Kodu: 2016-1037