	[image: image1.jpg]





	
	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

	


                                                                                                                                                                  GÜNLÜDÜR 

Sayı
:59348463-604-99[SP.2.10]/38                                                                                                   24/01/2020 
Konu
:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                                   ESKİŞEHİR                                                                                                                                
4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 29/01/2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

                              Ali KANBER
                                                                                                                                          Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	 Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	PCA 
	4 ADET
	
	
	

	2
	PCA POMPA SETİ
	100 ADET
	
	
	

	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)


NOTLAR: 2019/11062  kod nolu proje için, teklifler  29/01/2020  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.
(1.ve 2. Kalem malzemeler  toplam bedel üzerinden değerlendirilecektir.Bu sebeple bu iki kaleme  fiyat verilmesi zorunludur.)
.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, 

    ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fakültesi Cerrahi  Tıp Bilimleri Bölümü  Anesteziyoloji A.D.
                               Öğrt.Gör.Dr.Meryem ONAY 0 222 2392979 /5007

............................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale
TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. PCA

Teknik Özellikleri:

PCA POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz mikroişlemci kontrollü, hafif , taşınabilir yapıda ve aksesuarlar hariç ağırlığı en fazla 500 gram olmalıdır.

2. Cihazın ve solusyonun yerleştirilebildiği sert plastik maddeden yapılmış,kilitli özel koruma haznesine sahip

olmalıdır.Bu hazne kilitlendiğinde solusyona ve cihaza hekim dişinda müdahale edilememelidir.

3. Geniş, arkadan aydınlatmalı LCD ekrana sahip olmalıdır.Çalışma moduna göre kullanıcıyı bilgilendirmek amaçlı ekran arka plan rengi otomatik olarak değişebilmelidir.

4. Cihaz açılış ekranında seri numarası, yazılım ve donanım versiyonu, tarih ve zaman izlenmelidir.

5. Çalışma ekranı üzerinde sürekli olarak aşağıdaki bilgiler aynı anda izlenebilmelidir.

• Çalışma modu

• Çalışma birimi

• Çalışma indikatörü

• Batarya seviyesi

• Ses seviyesi

• Akış hızı

• Giden hacim

• Toplam hacim

• Verilmiş bolus sayısı

• Teşebbüs edilen bolus sayısı

6. Cihazın hasta güvenliği için ayrıca dijital kilit sistemi bulunmalıdır.Bu kilit sistemi en az 3 farklı güvenlik

kademelerinde seçilebilmelidir. Bu sayede kullanıcı dışında ilgili parametreler değiştirilememelidir.

7. Cihaz Sürekli, PCA,Çok Adımlı ve Variable olmak üzere en az 4 farklı çalışma moduna sahip olmalıdır.İstenildiğinde aktif olarak kullanılmayan çalışma modları kullanıcı tarafından kapatılabilmelidir.

8. Cihazda istenildiğinde yükleme dozu ve hızı ayarlanarak başlangıçta ön yükleme infüzyonu 

yapılabilmelidir.Yükleme dozu tamamlandığında cihaz otomatik olarak ayarlanan programa devam etmelidir.

9. İstenildiğinde herhangi bir anda hekim tarafından belirlenen hacimde ekstra bolus verilebilmelidir.Bu bolus teslim edildikten sonra program kaldığı yerden devam etmelidir.

10. Cihaz programlandıktan sonra 1 dakika ile 24 saat aralığında zaman ayarlanarak başlangıç zamanı

ertelenebilmelidir. Ayarlanan süre dolduğunda cihaz programlandığı şekilde otomatik olarak çalışmaya başlamalıdır.

11. Cihaza 4 farklı kullanıcı ön ayarı tanımlanabilmelidir. Kullanıcı başlangıç ekranında istediği ön ayarı seçerek

çalışmaya başlamalıdır.

12. Cihazda seviyesi 3 farklı kademede ayarlanabilen ( düşük,orta,yüksek) basınç alıgılama sistemi bulunmalıdır.

13. Cihazın pompa çalışma sistemi doğrusal peristaltik olmalıdır.

14. Set prime hacmi kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

15. Cihaz aşağıdaki durumlarda alarm vermelidir.

- Pompa kapağı açık

- Tıkanıklık

- Düşük batarya

- Bitmeye yakın

- Tamamlandı

- Set takılı değil

- Sistem hatası

16. Hasta kontrolü için bir el butonuna sahip olmalıdır. Bu buton istenildiğinde cihazdan kolayca ayrılabilmelidir.

17. Cihazda bolus gönderimini sınırlamak amacı ile maksimum 1 saatlik ve 4 saatlik gönderim limiti

ayarlanabilmelidir.

18. Cihaz menüsünden çalışma parametrelerine ait değerler güvenlik amaçlı sınırlandırılabilmelidir.

19. Cihaz son 24 saat için bolus geçmişi hafızasına sahip olmalıdır. Bu sayede geriye dönük gönderilen bolus hacmi,verilen bolus sayısı, teşebbüs edilen bolus sayısı izlenebilmelidir.

20. Cihaz gelişmiş otomatik doz hesaplama programına sahip olmalıdır.Çalışma birimi

ml/hr,ml/min,g/hr,g/min,mg/hr,mg/min,mcg/hr,mcg/min,iu/hr,iu/min,Mıu/min,U/hr,U/min, mU/min, ml/kg/hr,

ml/kg/min,g/kg/day, mg/kg/day,mg/kg/hr,mg/kg/min,mcg/kg/hr,mcg/kg/min,ng/kg/min olarak seçilebilmelidir. İstenildiğinde aktif olarak kullanılmayan birimler kullanıcı tarafından kapatılabilmelidir.

21. Cihaz PC ye bağlanabilen standart USB çıkışa sahip olmalıdır . Bu bağlantı sayesinde bilgiler PC ye

aktarılabilmeli, izlenebilmeli ve yazdırılabilmelidir.

22. Yazılım güncellemesi için bir çıkışa sahip olmalıdır. Bu sayede güncel yazılım yetkili firma tarafından kolayca yüklenebilmelidir.

23. Cihaz KVO moduna sahip olmalıdır. KVO akış hızı 0.1-9.9 ml/h olarak ayarlanabilmelir.

24. Hata oranı % 5 den fazla olmamalıdır.

25. Cihaz şarj edilebilen Li-ion tip dahili bataryaya sahip olmalıdır. Tam dolu batarya ile sürekli 2ml/saat hızda en az 125 saat çalışabilmelidir.

26. Uzun dönem sorunsuz kullanım için pompa kapağı ve kapak mekanizması metal olmalıdır.

27. Cihazla birlikte infüzyon standlarına sabitlemek amacı ile 1 adet montaj aparatı standart olarak verilmelidir.

28. Cihaz üzerinde bulunan bir tuş sayesinde doldurma işlemi otomatik olarak yapılabilmelidir.Doldurma işlemi

sırasında doldurma durumu ana ekran üzerinden % ve grafiksel olarak izlenebilmelidir.

2. PCA POMPA SETİ

Teknik Özellikleri:

PCA AĞRI POMPASI SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set hasta kontrollü analjezi uygulamalarında ağrı pompası ile kullanılacak özellikte olmalıdır.

2. Set intravenöz, subkutan ve epidural uygulamalara uygun nitelikte olmalıdır.

3. Set uzun dönemli kullanım ve hatasız gönderim için silikon pompa segmentine sahip olmalıdır.

4. Set peristaltik sistemle çalışan ağrı pompalarına uygun yapıda olmalıdır.

5. Set üzerinde hasta tarafına yakın bölümde 1 adet klemp bulunmalıdır.

6. Setin uzunluğu en az 200cm. olmalıdır.

7. Set üzerinde serbest akışı önleyen anti-sifon valf sistemi bulunmalıdır.

8. Setin hastaya yakın bölümü üzerinde hava kabarcıklarının hastaya gönderimini engelleyen, hava eliminasyonu sağlayan filtre sistemi bulunmalıdır.

9. Setin doldurma işlemi cihaz üzerinden otomatik olarak yapılmalıdır.

10. Setin bir ucu serum torbasına uygun spike sistemi ihtiva etmelidir. Diğer ucu ise kataterlere uygun luer-lock

yapıda konnektör ihtiva etmelidir.

11. Set tek tek paketlenmiş ve steril olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi,son kullanım tarihi orijinal ambalaj üzerinde yer almalıdır.

12. Set miyadı en az 2 yıl olmalıdır.

                                                                                                                            Proje Yürütücüsü
                                                                                                                     Öğrt.Gör.Dr.Meryem ONAY
