	[image: image1.jpg]





	
	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	












                           GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/33
                                                                                                 31/01/2019 
Konu
:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                                        ESKİŞEHİR                                                                                                                                
4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 06/02/2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

                              Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 
	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	   Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	ULTRASONOGRAFİ CİHAZI
	1 ADET
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)


NOTLAR: 2017/11E10 kod nolu proje için, teklifler  06/02/2019  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, 
    ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hatalıkları ve Doğum Bölümünden 
                               Dr.Öğrt.Üyesi Melih VELİPAŞAOĞLU 0 222 239 29 79 / 3100

...........................................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER

Bu bölümde yer alan maddeler, ihaleye katılan firmaların teklif edecekleri cihazda kesinlikle bulunması gereken teknik özellikleri tanımlamaktadır. Teklif edilecek sistemler halen üretimde olmalıdır. Firmalar, teklif ettikleri cihazda bu bölümde belirtilen özelliklerinin tümünün var olduğunu üretici firmanın orijinal teknik dokümanları ve belgeleri ile veya cihaz üzerinde kanıtlamak zorundadır. Dokümanlar ile belgelenmemiş veya cihaz üzerinde ispatlanamamış teknik özellikler sunan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve teklif ihale kapsamı dışında bırakılacaktır. Başvuru sırasında sunulmamış dokümanlar geçersiz kabul edilecektir. Firmalar teknik şartnameye cevaplarını sırasıyla orijinal dokümanları üzerinde de işaretleyerek vereceklerdir.

1.1. Teklif edilen Renkli Doppler Ultrasonografi sistemleri yüksek duyarlılıkta görüntü kalitesinde, ileride gerçekleşebilecek teknolojik ilerlemelerin sisteme kolayca adapte edilmesini sağlayacak, tümüyle dijital tasarıma sahip ve dijital beamformer’lı bir sistem olmalıdır. Sistemin dijital beamformer’a sahip olduğu orijinal teknik dokümantasyonla ispat edilecektir. Orijinal olmayan dokümanlar kabul edilmeyecektir.

1.2. Sistem ile genel klinik amaçlı abdominal, vasküler, obstetrik, jinekolojik, pediatrik, ürolojik, transkraniyel, kardiyak ve yüzeyel doku çalışmaları yapılmalıdır

1.3. Teklif edilen sistem en az 100.000 (yüzbin) dijital kanala sahip olmalıdır.

1.4. Sistem B-Mod görüntülemesi en az 256 (ikiyüzellialtı) gri skalaya sahip olmalıdır.

1.5. Sistem çerçeve hızı ( frame rate ) B-Mod’da en az 750 çerçeve/sn düzeyinde olmalıdır. 

1.6. Sistemde aşağıdaki listelenen görüntüleme modları bulunacaktır. 

· B Mod

· B+B Mod

· B+M Mod

· M-Mod 

· Pulsed-wave Doppler 

· Renkli Doppler
· Eş zamanlı Tripleks mod ( B Mod + “Pulsed wave” + Renkli Doppler )

· Power Doppler ( Color Doppler Energy Imaging – Color Angio ), yön bilgisi veren(directional) power doppler

· Doku Harmonik Görüntüleme (Doku harmonik görüntüleme phase inversion, pulse inversion, pulse subtraction ya da coded harmonics teknikleri ile yapılmalıdır. Bunun dışında filtreleme yolu ile yapılan doku harmonik görüntüleme kabul edilmeyecektir. ) 

1.7. Sistemde aynı bölgenin B mod ve Renkli Doppler görüntüleri aynı anda yan yana ve real time olarak izlenebilmelidir.

1.8.  PW doppler çalışmalarında darbe tekrarlama sıklığı en az 1.0–23.0 kHz aralığını kapsamalıdır. Ayrıca sistemin Color Doppler PRF değeri ise 0.6-14.0kHz aralığını kapsamalıdır ve bu değerler ekran üzerinde izlenebilmelidir.

1.9.  Sisteme en az 3 adet tam elektronik prob aynı anda bağlanabilmeli (pencil prob bağlantı portu hariç ) ve panel üzerindeki bir seçici aracılığı ile kullanılacak prob seçilebilmelidir. Sisteme bağlanan tüm problar MiniDLP yada RS teknolojisine sahip olmalıdır.

1.10. Sisteme bağlanabilen tüm problar multifrekans ve/veya wideband (broadband) teknolojiye sahip olmalıdır. Bu teknolojiye sahip olmayan probları kullanan sistemler kabul edilmeyecektir.

1.11. Sistemde farklı kullanım ve aplikasyonlar için en az 15 adet farklı prob bağlanabilmelidir. (Pencil problar hariç)

1.12. Sistem konsolunun yüksekliği kullanım kolaylığı açısından yukarı/aşağı ayarlanabilmelidir.

1.13. Sisteme takılan tüm problar ile PW doppler, Renk Akışı (CFM), power doppler ve yön bilgisi veren (directional) power doppler görüntüleme yapılabilmelidir.

1.14. Sisteme bağlanan bütün problar ile real time triplex mode çalışma yapılmalıdır.

1.15. Sistemde Trapezoid görüntüleme özelliği bulunmalı ve sistemle beraber verilmelidir. Trapezoid görüntüleme özelliği sisteme bağlanabilen tüm lineer problar ile yapılabilmelidir.

1.16. Teklif edilen sisteme istenildiğinde ücreti karşılığı 3 boyutlu (3D) görüntüleme ve 3 Boyutlu (3D) Renkli vaskuler doppler görüntüleme özelliği eklenebilmelidir.

1.17. Teklif edilen sisteme istenildiğinde volume probları ile Real Time 4D görüntüleme özelliği eklenebilmelidir. Cihaza 4D Abdominal ve 4D Vaginal problar da bağlanabilmelidir.

1. 18. Sistemde birden fazla sayıda kullanıcının tercih ettiği cihaz ayarlarına ya da farklı vücut bölgeleri için değişik ayarları içeren preset fonksiyonları bulunmalıdır.

1. 19. Sistemde en az 19 (ondokuz) inç, yüksek rezolüsyonlu ve her yöne hareketli    LCD veya TFT veya LED monitörü olmalıdır.
1. 20. Sistem en az 45.000 çerçeve sine hafızaya sahip olmalıdır. Sine hafızadaki görüntüler üzerinde post-process ve ölçüm yapılabilmelidir. Harddiske, istenildiğinde kayıt edilebilir olmalıdır.

1. 21. Sistem ekranındaki görüntü büyüklüğü kademeli değiştirilmeli ve zoomlama yapılmalıdır. Zoomlanan görüntü ekranda sağa-sola, yukarı-aşağı scrolling fonksiyonu ile kaydırılmalı ve büyütme faktörü değiştirilebilmelidir.

1. 22. Sistem ile en az 2-30 (iki-otuz) cm. derinliğe kadar görüntü alınmalıdır. 

1. 24. Sistemde en az 8 (sekiz) kademeli kazanç ayarı (sensitivity time compensation=STC veya TGC vb.) bulunmalıdır.

1. 25. Çalışılan dokuya değişik açılarda ve sayılarda ses sinyali gönderimini ve böylelikle doku detaylarını daha net elde etmeyi sağlayan teknoloji bulunmalıdır ve sistemle birlikte teklif edilmelidir. (Crossbeam ya da Advanced SieClear ya da ApliPure ya da SCI )

1.26. Sistemde genel kazanç ayarını ve derinliğe bağlı kazanç ayarını tek tuş ile optimize etmeye yarayan bir özellik mevcut olmalıdır. Firmalar bu özelliğe karşılık gelen özelliklerini belirtmeli ve sistemle beraber teklif etmelidir. Sistemde tek tuşla B mod ve spektral doppler görüntü optimizasyonunu sağlayan bir özellik bulunmalıdır. ( ATO, Qscan, QuickScan, TEQ )

1. 27. Sistemde görüntüdeki artefaktları elimine edip speckle gürültüsünü azaltarak rezolüsyonu arttıran filtreleme özelliği bulunmalıdır. 

1. 28. Sisteme istenildiğinde  panoramik görüntüleme ya da genişletilmiş alan görüntüsü özelliği eklenebilmelidir. 

1. 29. Sisteme entegre, en az 500 GB kapasitesinde bir harddisk ünitesi ve sisteme entegre CD / DVD read / write sürücüsü bulunmalıdır.  Harddiskte durağan ve hareketli görüntüler kaydedilebilmelidir. Kaydedilen görüntüler gerektiğinde geri çağrılabilmeli ve üzerinde ölçüm yapılabilmelidir. 

1.30. Sistem, 2 MHz ile 12 MHz bant arasındaki frekansları destekleyebilecek altyapıya sahip olmalıdır.

1.31. Sisteme istenildiğinde elastografi özelliği eklenebilmelidir.

1.32. Sistemde PW doppler modda örnekleme aralığına en az ±70° açı verilebilmelidir.   

1.30. Sistem yeni gelişen teknolojiler ile donatılabilmelidir (upgrade olma özellği).

1.31. Sistem DICOM 3.0 altyapısına sahip olmalıdır. Bu özellik istendiğinde ücreti mukabilinde cihaza yüklenebilmelidir.

1.32. Sisteme istenildiğinde aşağıdaki kardiyolojik özellikler ücreti karşılığında eklenebilmelidir.

· Stress Eko Opsiyonu

· Renkli Doku Doppler

· Otomatik IMT-Intema Media Thickness hesaplama opsiyonu

1.33. Aşağıdaki özelliklerden en az biri teklif edilecek sisteme ileride istenildiğinde eklenebilmelidir;

· Jinekolojik incelemelerde uterus ve over görüntülemesini kolaylaştıran e-motion marker özelliği

· Otomatik Volumetrik meme tarama Sistemi (ABVS)

· Gri skala kan akımı görüntüleme yapan B-Flow özelliği 

2.İSTENİLEN SİSTEM KONFİGÜRASYONU: 

2.1. 1 (bir) adet Renkli Doppler Ultrasonografi Ana Ünitesi

2.2.  2-8 MHz frekans bant aralığını kapsayan abdominal ve obstetrik amaçlı konveks prob.

2.3. 4-9 MHz frekans bant aralığını kapsayan jinekolojik amaçlı endokaviter prob.

2.4 .     1 (bir) adet siyah-beyaz videoprinter
