	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


	
	












      
 GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10] 492
                               

             
 14/05/2018                                                                                                                     
Konu
: Yaklaşık maliyet  






        
  ESKİŞEHİR









  4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımlarının düzenlenen esas ve usüllerin (20/f) Md.ne göre hazırlanmış olan teknik şartnamenin incelenerek ihalenin gerçekleşmesine engel herhangi bir husus olup olmadığını ve teknik şartname ile malzeme listesinin uyumlu olup olmadığı hususlarının değerlendirilmesi ve aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar / hizmetlerin çıkılacak ihaleye esas yaklaşık maliyet belirlenmesi amacıyla KDV Hariç tekliflerinizi en geç 24 / 05 / 2018 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
                          Ali KANBER 
                                                                                                                                                   İdari ve Mali İşler Şube Müdürü 

	S.N
	MALIN/HİZMETİN CİNSİ
	MİKT.
	BİRİM FİYATI
	TOPLAM TUTAR
	KDV  ORANI

	1
	Sinyal Ölçüm Sistemi
	1 Adet
	
	
	%

	1a
	EEG (Elektroensefalografi) Cihazı
	1 Adet
	
	
	%

	1b
	Göz Takibi Cihazı
	1 Adet
	
	
	%

	1c
	Deri İletkenliği Sensörü (GSR)
	1 Adet
	
	
	%

	1d
	Nöropazarlama Yazılımı
	1 Adet
	
	
	%

	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523-5529’den temin edilebilir)
	
	
	
	


NOTLAR: 2018/46E01 kod nolu proje için, teklifler  24.05.2018   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı ve teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog, broşür vb. belgeler verilmelidir. 
1.1a.-1b.-1c.-1d .KALEMLER TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEĞİNDEN. KISMİ TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR. BU  KALEMLERİN HEPSİNE FİYAT VERİLMESİ ZORUNLUDUR. BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN TOPLAM BEDEL OLARAK ALINACAKTIR. 
- Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

-_Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

- KISMI TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

- Teklifler TL olarak verilmelidir.

- Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz. 

- Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek elden teslim edilmelidir.

​-  Malzeme Teslim İrtibat Numarası:0222 239 59 56 -0222 239 37 97- 0222 239 37 50 /5501 
- İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5525-5526-5523  Fax: 0 222 239 39 03
_Teknik Bilgi İçin: Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden Doç.Dr.Sertaç EROĞLU  222-239 37 50 - 
Adres : Meşelik Yerleşkesi







Tel : 0 (222) 239 37 50-5523-5526
26040 Eskişehir








fax(222)239 39 03










www.ogu.edu.tr
TEKNİK ŞARTNAME
1 Sinyal Ölçüm Sistemi
Teknik Şartnamesi:

· Sinyal Ölçüm Sistemi cihazları kendi aralarında uyumlu çalışmalı ve nöropazarlama yazılımına kaliteli sinyaller aktarmalıdır.

· Yorumlama ve görüntüleme programları kolay anlaşılır olmalıdır.

· Sistemlerin kurulumunun ve kalibrasyonunun yapılması, deneme testlerinin yapılması ve kullanıcı eğitiminin verilmesi için en az 2 (iki) iş günü planlanmalıdır.

· Sistem bileşenlerinin her biri her türlü imalat ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl süreyle ücretsiz ve 10 (on) yıl süreyle de ücreti mukabili teknik servis ve yedek parça garantili olmalıdır.
· 1. Sinyal Ölçüm Sistemi kalemindeki her bir cihaz için ayrı ayrı teklif verilemez. Bu kalemdeki tüm cihazlar için tek bir fiyat teklifi verilecektir.

1.a.  EEG (Elektroensefalografi) Cihazı

Teknik Şartnamesi:

· 32 kanallı, jel ile ön hazırlığa ihtiyaç duymayan, altın alaşımlı ve 8-pin’li elektrotlar (her bir elektrot 8 pin içermeli) kullanılmalıdır.

· 500 Hz örnekleme hızına ve 24 bit çözünürlüğe sahip olmalıdır.

· 10 saat sürekli kayıt yapabilmesi ve 3 saate kadar şarj süresi bulunmalıdır.

· Kolay kablosuz şarj ve kablosuz veri aktarımı özelliklerine sahip olmalıdır.

· Kapalı alanda 10 metreye kadar 2,4 GHz dijital iletim kapasitesinde sahip olmalıdır.

· 3 eksenli ivme sensörü içermelidir.

1.b. Göz Takibi Cihazı

Teknik Şartnamesi:
· Bilgisayar monitörüne kolay monte edilebilir ve sökülebilir olmalıdır.

· Monitör montajı harici kullanımlar için cihaza uygun bir ayaklık temin edilmelidir.

· Çalışma mesafesi 50-95 cm arasında olmalı, USB ile bilgisayara bağlanmalı ve güç almalıdır. Başka bir güç kablo bağlantısına ihtiyaç duymamalıdır.

· Windows 10 uyumlu ve en az 90 Hz’lik örnekleme hızına sahip olmalıdır.
1.c. Deri İletkenliği Sensörü (GSR)

Teknik Şartnamesi:

· GSR modülü tek bir elden ölçüm alabilmesi için bileğe sabitlenmeli ve parmak boğumlarına tutturulabilen 2 adet GSR elektrot içermelidir.
· 24 MHz, 16 bit mikrodenetleyici bulunmalıdır.

· Programa very aktarımı bluetooth ile yapılmalıdır.

· Verilerin modüle depolanabilmesi için mikroSD kart yuvası bulunmalı ve hafızası 2 GB’a kadar çıkarılabilmelidir.

1.d. Nöropazarlama Yazılımı

Teknik Şartnamesi:

· Nöropazarlama program kolay ve anlaşılır bir arayüze sahip olmalıdır.

· Çalışmada kullanıcak cihazlar yazılım üzerinde ayrı ayrı seçilebilmelidir.

· EEG, göz izleme, mimik analizi, deri iletkenliği verilerini aynı anda ya da ayrı ayrı yorumlayabilmelidir.

· Analizeler için toplanan ham veriler dışa aktarılabilmeli, diğer sinyal işleme programları için uygun hale getirilebilmelidir. 

Doç.Dr. Sertaç EROĞLU

​​​​​​​​​​​​

