| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 1703-1		   		                     11 / 09 /2017

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 20/ 09  / 2017 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | Soğutmalı Santrifüj |  |  |  |
| 2 | 2 adet | Mikropipet Seti |  |  |  |
| 3 | 1 adet | Hassas Terazi |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2017 / 41C101 kod nolu proje için, teklifler  20.09.2017   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta  veya faks ile gönderilecektir.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için:Sağlık Hizmetleri MYO Doç.Dr.İlknur DAĞ/  0 222 239 37 50 / 6404

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Soğutmalı Santrifüj

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışabilecek ve masa üstü tip olacaktır.

2. Cihazın iç ve dış yüzeyleri paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı olacaktır.

3. Cihazın haznesi paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.

4. Kapak örneklerin yerleştirilmesine ve çıkartılmasına engel olmayacak şekilde açılacaktır. Kapak

kilitli olacak, kapak açıkken başlık dönmeyecek ve başlık dönerken kapak açılmayacaktır. Kapak

açıkken ışıklı sinyal ile kullanıcıyı uyaracaktır. Cihazın kapağı açılmadığı durumlarda manuel

olarak müdahale edilebilecektir.

5. Cihazın maksimum kapasitesi açılı rotorlar için 24x1.5/2 ml, 30x15 ml açılır ya da sabit açılı

rotor ve açılır rotor için en az 4x100 ml olacaktır.

6. Cihazın maksimum hızı 24x1.5/2 ml. sabit açılı rotor için 15000 rpm, 15 ml'lik rotor için 4.000

rpm olacaktır.

7. Cihazın maksimum santrifüj gücü 24x1.5/2 ml. açılı rotor için 21000 rcf, 30x15 ml. rotor için

2486xg, olacaktır.

8. Cihaz programlanabilir mikroişlemcili kontrol sistemine sahip olacak ve bütün kontrol ve

işletme elemanları bir pano üzerinde toplanmış olacaktır.

9. Cihazda program numarası, hız, zaman, hızlanma/frenleme oranı ve sıcaklık programlanabilecek

ve tüm bu değerler için dijital göstergeler olacaktır.

10. Cihazda kullanılacak rotor tipi de programlanabilecektir. Yanlış rotor seçilmesi durumunda,

cihazın üzerindeki rotorun izin verilen maksimum hızını geçmeyecek sistemi olacaktır.

11. Hız 500 - 15.000 rpm arasında 10 rpm aralıklarla ayarlanabilmelidir.

12. Santrifüj süresi 1 - 99 dakika arasında 1 dakika aralıklarla ayarlanabilecektir. Ayrıca süresiz

çalışma için hold pozisyonu bulunacaktır. Panel üzerinde kısa süreli çalışmaya olanak tanıyacak bir

tuş bulunacaktır.

13. Rotorun hızlanma ve frenlemesi en az 9 kademeli olarak programlanabilecektir.

14. Cihazda program hafızası olacaktır. Cihazda seçilen hız değerine karşılık RCF değeri

istendiğinde görülebilecektir. Ayrıca RCF değeri girilerek çalışabilme özelliği olacaktır.

15. Cihazda 10°C ile +40°C arasında 1°C hassasiyette sıcaklık ayar aralığı olacaktır.

16. Cihazın panosu üzerinde soğutma işleminin yapıldığını gösteren led lamba olacaktır.

17. Cihaz dengesiz yüklemeleri hissedebilecek ve böyle bir durumda çalışmasını durdurarak

kullanıcıyı uyaracaktır.

18. Cihazla birlikte 50 ml açılır rotor, 1,5/2 ml sabit açılı rotor, 15 ml açılır rotor, 50 ml gode seti,

15 ml gode seti, 2x3 mikroplaka rotor verilmedilir.

19. Motor aşırı ısınması, hız okuma arızası, kapak açık ve düşük voltaj arızası durumlarında

kullanıcıyı uyaran ve çalışmayı durduran hata mesajları olacaktır.

20. Cihazda kullanılan gaz ve izolasyon malzemesi CFC içermeyecektir.

21. Cihazın motoru bakım gerektirmeyen indüksiyon tipte olacaktır.

22. Cihaz 230 V - 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışacaktır.

23. Cihazla birlikte Türkçe yazılmış kullanım kılavuzu ve garanti belgesi verilecektir.

24. Cihazın TS EN 61010-2-020 belgesi olacaktır.

25. İmalatçı firmanın ISO 9001, ISO 13485 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

olacaktır.

26. Cihaz CE işareti taşıyacaktır.

27. İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır.

28. Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

2. Mikropipet Seti

Sayfa 41

Proje Kodu: 2017-1483

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

1. Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olacaktır.

2. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin

ele tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır.

3. Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.

4. Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere,

küflenmeye, renk ağarmasına, ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer pistona sahip olmalıdır.

Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek

yapıda olmalıdır.

5. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde; birinci konumda istenilen hacimde sıvı

çekilmeli veya dağıtılmalı, ikinci konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.

6. Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya

doğru okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında

görülebilmelidir.

7. Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.

8. Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika

121°C'de) olmalıdır.

9. Pipet setinde bulunan tüm pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir.

10. Pipetlerin sağlam bir kalibrasyon mühürü olmalı, fabrika kalibrasyonları değiştirildiğinde

anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir.

11. Pipet seti aşağıdaki hacimlerden oluşmalı ve hacimler belirtilen miktarlarda arttırılabilmelidir :

Pipet Hacmi Artım Hacmi

0.5 - 10 0.01

2  20 0.01

20 - 200 0.1

100 - 1000 1

12. Her pipet ile birlikte pipetlere uygun hacimde 20 kutu (20*(96 adet steril pipet ucu)) pipet ucu

teslim edilecektir.

13. Set ile birlikte 1 adet masa üstü pipet standı verilecektir.

14. Pipetler ile birlikte verilen aksesuarların tümü pipetler ile uyumlu ve yüksek kalite olmalıdır.

15. Pipetlerin Türkiye temsilciliğini sağlayan firma, kendi bünyesinde kurulu olan bilgisayar

yazılımı destekli kalibrasyon laboratuvarında, kalibrasyon hizmeti de vermeli, ihtiyaç

duyulduğunda, garanti süresi içinde ücretsiz, garanti bitiminde ücreti karşılığı bilgisayar çıktılı

kalibrasyon belgesi sağlayabilmelidir.

16. Pipetleri Türkiye temsilciliğini sağlayan firma, kalibrasyon hizmetini, üretici firmadan eğitim

almış teknik personel ile vermeli, bu eğitim orijinal sertifika ile belgelendirilmelidir.

17. Teklif veren firmalar Türkiye temsilciliğini sağlayan firmadan aldıkları temsilcilik belgesinide

ibraz edeceklerdir.

18. Önerilen cihazın ISO 9001 sertifikası bulunmalısır.

19. Pipetler fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

3. Hassas Terazi

Sayfa 42

Proje Kodu: 2017-1483

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

• Cihaz monoblok tartım hücresine sahip olmalıdır. Cihazın hava akımlarından etkilenmemesi için

cam korumalı olmalıdır.

• Cihazın kapasitesi 220 gr olmalıdır.

• Cihazın hassasiyeti 0.01 mg olmalıdır.

• Cihazın tekrarlana bilirliği 0.1 mg olmalıdır.

• Cihazın lineerliği ±0.2 mg olmalıdır.

• Cihazın stabilizasyon süresi 3 sn 'den fazla olmamalıdır.

• Cihazın hassasiyet sapması maksimum 1.5 ppm/°C olmalıdır.

• Cihaz gücünü AC adaptör ile sağlamalıdır.

• Cihazın platformu dairesel 90 mm çapında olmalıdır.

• Cihaz dahili kalibrasyon kütlesine sahip olmalı ayrıca otomatik kalibrasyon özelliği taşımalıdır.

• Cihazın kalibrasyonu harici kütlelerle gerçekleştirilebilmelidir.

• Firma cihaz ile birlikte 1 set e2 sınıfı kalibrasyon seti vermelidir.

• Cihaz 10 °C ile 30 °C sıcaklık aralığında çalışmaya uygun olmalıdır.

• Cihaz tam saha dara alma, 19 farklı ölçüm biriminde tartım, tanecik sayımı, yüzde ağırlık gibi

fonksiyonları olmalıdır.

• Cihaz, integre alt kancası yardımıyla yoğunluk ölçümü ya da örneklerin spesifik gravitesini

hesaplayabilmelidir.

• Cihaz 4 adet kısayol tuşu (ON/OFF, Print, Zero ve Cal) ve 2 adet Dara tuşuna sahip olmalıdır.

Cihazın asıl kontrolü dokunmatik ekran üzerinden gerçekleştirilmelidir.

• Cihaz GLP/GMP uyumlu dokümantasyon verebilmelidir.

• Cihazın ön kısmında su terazisi bulunmalıdır.

• Cihaz 4 ayaktan ayarlanabilir dizayna sahip olmalıdır.

• Cihaz yazılımı ile kullanıcıya yol gösteren kullanıma sahip olmalıdır.

• Cihazın platformu 18/10 paslanmaz çelik şeklinde olmalıdır.

• Cihaz ISO 9001:2008 kalite sistemine uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.

• Cihaz kolay işlem yapılabilecek şekilde hareketli kapıları olan çerçevesiz koruma kalkanına sahip

olmalıdır.

• Cihaz hassasiyet gerektiren çalışmalar için seçilebilir çevresel ayar imkanı sunmalıdır.

Sayfa 43

Proje