MEKANİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz fırçasız DC tip motora sahip olmalıdır.

2. Cihazın motor gücü en az 50W olmalıdır.

3. Cihazın karıştırma hızı 50 .... 2.200 devir / dakika arasında olmalıdır.

4. Cihaz dijital LED göstergeye sahip olmalıdır.

5. Cihazın kontrol hassasiyeti +/- 3 devir / dakika veya daha iyi olmalıdır.

6. Gövde malzemesi Alüminyum döküm kaplama / termoplastik polimer olmalıdır.

7. Cihaz 20 litre (su) hacminde sıvıları karıştırabilmelidir.

8. Cihazım maksimum tork değeri en az 40 Ncm olmalıdır.

9. Cihaz kurulum yapılıp yetkili personel tarafından yerinde eğitim verilmelidir. Bu taahhüt satıcı firmanın antetli kağıdında teklif ile beraber sunulmalıdır.
10. Cihaz 10.000 mPas viskozite değerine sahip sıvıları karıştırabilmelidir.

11. Cihaz aşırı yükleme durumunda LED ışık ile uyarı vermelidir.

12. Cihaz stand, stand çubuğu, tutucusu ve 1 adet karıştırıcı şaft ile komple teslim edilmelidir.

13. Stand döküm olmalıdır.

14. Cihaz IP42 koruma sınıfı gerekliliklerini karşılamalıdır.

15. Cihazın üst tarafında delik olmalı bu delik sayesinde şaft boyu rahatlıkla ayarlanabilmelidir.

16. Şaft 1. Sınıf paslanmaz çelik olmalıdır beraberinde orijinal sertifikası verilmelidir.

17. Cihaz 220 V, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

18. Cihaz her türlü fabrikasyon hatasına karşı 2 yıl ücretsiz ücret karşılığı 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır.
Dr. Öğr. Üyesi Yapıncak GÖNCÜ

Proje Yürütücüsü

15/02/2021

